GDYQ-101S/201S型室内空气现场甲醛浓度测定仪是一种全新的便携式现场甲醛定量测定仪器，广泛应用于家俱、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中甲醛的现场定量测定。
GDYQ-101S/201S型室内空气现场甲醛浓度测定仪仪器特点：
1、国家标准方法酚试剂比色法（GB/T18204.26-2000)
2、检测速度12分钟
3、专用样品前处理设备和一次性试剂盒
4、直接显示采样量
5、现场定量读出空气中甲醛的含量
GDYQ-101S/201S型室内空气现场甲醛浓度测定仪仪器原理：
便携式现场甲醛测定仪的原理是基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成蓝绿色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。仪器由硅光光源、比色瓶、集成光电传感器和微处理器构成，可直接在液晶屏上显示出被测样品中甲醛的含量。
GDYQ-101S/201S型室内空气现场甲醛浓度测定仪仪器特点：
·采用国标方法(GB/T18204、26-2000)，可直接显示出甲醛浓度；
·可现场测定气体和液体样品中的甲醛；
·化学试剂包显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染；
·脉冲方式供电、功耗低，一节9V电池可以使用40小时以上，停止输入命令10分钟后，自动断电；
·体积小(140×70×30mm)、重量轻(整机重180g，含电池)，操作简单、携带方便。
GDYQ-101S/201S型室内空气现场甲醛浓度测定仪技术指标：
·测定下限：0.01mg/M3(采样体积10L)
·测量范围：0.00~0.40mg/M3(gdyq-101s)；0.00~2.00mg/M3(gdyq-201s)
·测量精度：≤5%
·测量方法：国标酚试剂法
·光    源：LED硅光二极管，波长630nm
·电    源：9V电池一节，可使用40小时以上
·工作环境温度：5~40℃