GDY-301S型室内空气现场氨浓度测定仪的原理是基于被测样品中氨与显色剂反应生成黄色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。仪器由硅光光源、比色瓶、集成光电传感器和微处理器构成，可直接在液晶屏上显示出被测样品中氨的含量。
GDY-301S型室内空气现场氨浓度测定仪仪器特点：
1、采用国家标准方法（GB/T18204、25-2000），可直接显示出氨浓度。
2、可现场定量测定气体样品中氨。
3、化学试剂包显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染。
4、脉冲方式供电、功耗低，一节9V电池可以使用40小时以上，停止输入命令10分钟后，自动断电。
5、主机体积小（140×70×30mm）、重量轻（整机重180g，含电池），操作简单、携带方便。
GDY-301S型室内空气现场氨浓度测定仪技术指标： 测定下限： 0.10mg/m3（采样体积为10升） 
测量范围： 0.00~5.00mg/m3（采样体积为10升） 
测量精度： ≤5% 
测量方法： 采用国标纳氏试剂方法，氨与纳氏试剂反应生成黄色化合物 
光源： LED硅光二极管，波长425nm 
工作环境温度： 5~40℃ 
铝合金携带箱： 470×370×100mm 
重量： 5kg