4102A/4105A

接 地 电 阻 测 试 仪

使 用 说 明 书

目   录

1．安全事项

2．特点

3．规格

4．部件名称

5．准备测量

6．测量方法

7．更换电池

8．机壳与背带

1．安全事项

仪器符合以下标准

●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级

●IEC 61O10-2-31

●IEC 61557-1，5

●IEC 60529(IP54)

●JIS C1304-95

为正确使用仪器并避免触电危险,使用前请务必详读说明书。

说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之：

危险是标示有可能造成触电事故的注意事项。

注意是标示可能引起仪器损坏或测量误差的注意事项。

为确保安全,以下的注意事项请务必遵守：

(1) 测试前请先确认量程选择开关已设定在适当档位。

(2) 测试导线的连接插头已紧密插入端子内。

(3) 主机潮湿状态下，请勿接线。

(4) 各档位中，请勿加载超于该量程额定值的电量。

(5) 当与被测物在线连接时，请勿切换量程选择开关。

(6) 测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。

(7) 请勿在易燃性场所测试，火花可能会引起爆炸。

(8) 若仪器出现破损或测试导线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时，请停止使用。

(9) 更换电池，请务必确定测试导线已从测试端子拆除。

(10)主机潮湿状态下请勿更换电池。

(11)使用后请务必将量程选择开关切于OFF位置。

(12)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置。

(13)本测试器请勿存放于超过60℃之场所。

(14)长时间不使用，请取出电池后保存。

(15)主机潮湿时，请干燥后保存。

2. 特点

本仪器是用来测定配电线，屋内配线，电机机电设备等接地阻抗测试仪。此外，还有测量接地电压用的交流电压档可使用。

● 根据IEC 60529(IP54)标准设计、制造、测试，可于恶劣气候下工作。

● 4105A使用大型数字式LCD显示屏，4102A是指针盘显示测量值，方便读取。

● 附有携带方便的携带包，所有附件均可置于其内。

● 测量接地电阻，辅助接地电阻不适于过大场合，此种情况发生时会自动检查并显示警告信息。

● 可使用简易测试导线作简易测试。

3. 规格

测量范围和精确度(23±5℃和75％RH)

4105A

| 测量项目 | 测量范围 | 精确度 |
| --- | --- | --- |
| 接地电压 | 0～199.9V（50、60Hz） | ±1％±4dgt |
| 接地电阻 | 0～19.99/0～199.9/ 0～1999Ω | ±2％rdg±0.1Ω(0～199.9Ω) ±2％rdg±3dgt(above 20Ω) |

4102A

| 测量项目 | 测量范围 | 精确度 |
| --- | --- | --- |
| 接地电压 | 30V AC | 不超过满刻度的±3％ |
| 接地电阻 | 12/120/1200Ω | 不超过满刻度的±3％ |

● 响应时间：测量接地电阻，大约4秒

测量接地电压，大约1秒

● 显示：3.5位大屏幕液晶显示，最大读数1999(4105A)

● 绝缘电阻：用500V DC测量电路，外壳绝缘大于5M。

● 耐压：外壳与电路间可承受3700V AC(1分钟)

● 尺寸：105(L)×158(W)×70(D)mm

● 重量：约600g(含电池)

● 工作温度：0℃～40℃，最大相对湿度85％

● 储存温度：-20℃～60℃，最大相对湿度85％

● 过载保护：在接地电压档，可承受300V AC(1分钟)

在接地电阻档，可承受200V AC (10秒)

● 电流消耗(电池电压9V时通常值)

| 接地电阻 常规测量 简易测量 | 待 机 | 开 机 |
| --- | --- | --- |
|  | 20mA 20mA | 42mA（2000Ω档1900Ω时） 42mA（2000Ω档1900Ω时） |
| 接地电压 | 20mA |  |

● 附件：

Model 7095(测试线)                  1套

Model 8032(辅助接地棒)              2只

Model 7094(简单测试线)              1套

电池(5号，1.5V)                     6个

背带                                1条

外壳／皮套                          1套

4. 部件名称

6

7

1

3

4

5

4105A

8

9

4102A

1. LCD显示屏幕							6. 测试端子

2. 电池更换标志							7. 测试导线 (ModeL7095)

3. 测试LED指示灯(绿色)					8. 辅助接地棒 (Model8032)

4. 测试按键								9. 简易测试导线 (Model7094)

5. 测试量程选择钮

5. 准备测试

5-1 电池电压检查

开机后，若显示屏没显示电池符号，则表示目前电力充足，若显示屏闪烁或出现此标志时,请依照第七章说明更换电池。

5-2 测试线连接

测量前请确保测试导线插头已完全插入测试端。若连接不紧密将导致测量结果出现误差。

6. 测试方法

危险：测量接地电阻时，E-C或E-P的端子间会产生最大50V的交流电压，请勿接触测试导线以免触电。

6-1 常规接地电阻测量法

1) 测试导线连接

如下图所示，将辅助接地棒P及C相距被测接地物间隔5至10米处以直线打入地下，将绿色线连接至仪器端子E，黄色导线连接至端子P及红色导线连接至端子C。

注：请将辅助接地棒插在含水量较高的土地上，如遇干地、矽地或含碎石地时，须加水以保持接地捧打入处潮湿。遇水泥地时请将接地棒平放加水，并将湿毛巾等覆于接地捧上再测量。

2）接地电压测量

请先将量程选择开关调节至接地电压(EARTH  VOLTAGE)档。若显示屏显示电压值则表示系统中有接地电压存在，请确认此电压值在10V以下，若此电压值在10V以上，则接地电阻测量值可能会产生误差，此时请先将使用的被测接地体设备断电，使接地电压下降后再进行测量。

3) 接地电阻测量

首先从2000Ω档开始，按下“测定”(PRESS TEST)键，LED将会点亮表示在测试中。若显示值过小，再依200Ω、20Ω档的顺序切换。此时的显示值即为被测接地电阻值。

注：若显示“…”则表示辅助接地棒C的辅助接地阻抗太大。此时请检查各接线是否松开，或在    辅助接地棒周围增加土地湿度来减小接地阻抗。

注意：接线时确保连线各自分开，若在测试导线互相缠绕，接虚状态下测试，将会产生相互感应影响读数，辅助接地阻抗太大，显示值将产生误差，确保辅动接地棒P.C打入潮湿的土地中，各连接部分完全接触。

6-2 简易接地电阻测量法

此测量方法是为无法打辅助接地棒的场合所设定的便利测试法。在此测量法中，用一个现有接地阻抗很小的接地电极，如金属水管、商用电力系统共同接地或建筑物的接地端点等来替代辅助接地捧C及P，请使用简易测试导线7094取代测试导线7095。

1) 测试导线的连接

请照下图方式接线

注：若不是使用本仪器所附简易测试导线7094时，请将C端子和P端子短路。

图3简易接地电阻测量

2) 接地电压的测量

请先将量程选择开关调节至接地电压(EARTH  VOLTAGE)档。若显示屏显示电压值则表示系统中有接地电压存在，请确认此电压值在10V以下，若此电压值在10V以上，则接地电阻测量值可能会产生误差，此时请先将使用的被测接地体设备断电，使接地电压下降后再进行测量。

3) 接地电阻测量

首先从2000Ω档开始，请按下“测定”钮(PRESS  TO  TEST)。LED亮起表示正在测量中。若显示值太小请调换至200Ω/20Ω档在进行测量。此时所显示的值即是接地电阻值。

注：● 测量电流约2mA。即使连接有漏电断路器，也不会使断路器动作。

● 真正的接地电阻值RX须经以下公式计算：   RX=RE-re

re：商用电力系统等共同接地端的接地电阻

RE：仪器接地电阻读值

7. 电池的更换

△危险!

1) 本机若外壳潮湿时请勿打开电池盖。

2) 请勿在测试过程中更换电池。为避免触电事故，请先将量程开关旋转至OFF档，拆下测试导线及探棒后，更换电池。

● 先将量程开关旋转至OFF档，拆下测试导线及探棒等。

● 卸除仪器底部电池盖上的螺丝，打开电池盖。

● 更换六节全新电池，扣上电池盖，拧紧螺丝。

8. 仪器外壳与背带

1. 如图打开外壳上盖

4. 将盖扣上

3. 将上盖边缘支在外壳底部

2. 将上盖回转180度

背带及扣环如图安装

颈绳

上海奔普仪器科技有限公司

电话：021-64921157    28376726
传真：021-64921197
网址：http://www.17360.cn