| 品名： | 二氧化碳细胞培养箱 BC-J160S |
| --- | --- |
| 型号： | BC-J160S |
|  | 产品介绍： 二氧化碳培养箱作为精密培养设备，长期以来要求CO2浓度、温度、控制精度高，误差小，以往在用CO2浓度传感技术控制比较出色的是国外的进口产品。今天，博迅公司以一如既往精神和对二氧化碳控制技术的不断完善与追求，在原有配气式二氧化碳培养箱的基础上，集合多年的实际制造经验，推出了采用LCD液晶显示方法，CO2浓度控制配气式与CO2浓度控制远红外技术，可以满足客户的更高端的要求。 适用范围： 二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程必备的关键设备。广泛应用与微生物、农业科学、药物学的研究和生产。 控制特点： 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 结构特点： 分类：微电脑配气式， LCD液晶显示红外传感控制式。 性能特点： 产品外壳采用环保金属喷漆制成，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配； 液晶智能化控制，显示方式为高亮度液晶屏显示，可同时显示温度、湿度、二氧化碳浓度，示值准确直观； 温度控制具有超温声光报警功能； 内部配置消毒紫外灯杀菌，可有效杀灭细菌、霉菌、支原体等微生物； 二氧化碳浓度传感器类型：采用进口红外浓度传感器，二氧化碳浓度检测反应灵敏精确度高； 采用芯片自动抑制控制，控制系统温度双传感器的设立，可有效避免培养过程中打开箱门造成内腔温度波动度大； 采用进口湿度传感器，可实时显示湿度； 温度控制具有超温声光报警功能，具备两套控制系统，当主控系统失效时，副控系统起监控作用； 采用门加热控制系统，可有效避免内玻璃门结露现象； 采用双重高效过滤器：直径大于等于0.3µm的颗粒，过滤器效果高达99.998％； 特殊工艺制造确保腔体的严密性，保证浓度长时间自动维持； 选用进口离心风机，具有噪音低，寿命更长。配于合理的风道结构，使培养箱加热升温快且均匀性好； 内胆均为镜面不锈钢材料制成。半圆形四角设计极易清洁。工作室搁架可随用户要求任意调节高度和数量。 配RS-485接口，可连接计算机和记录仪，随机配送软件。 技术参数： 型号：BC-J160S 产品类型：液晶显示，红外线传感器精密控制式 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 输入功率：550W 加热方式：水套式 控温范围：室温+5℃-60℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：≤±0.1℃(+37℃时) 温度均匀度：≤±0.2℃ CO2控制范围：0-20% CO2控制方式：红外传感器（精度±0.1%） CO2恢复时间：≤浓度值X1.2min 加湿方式：自然蒸发 容积：160L 内胆尺寸(mm)：550*500*650 外形尺寸(mm)：700*620*980 载物托架：3块 |