简易操作说明

- 按键介绍：

- Meas ：开关机键，在测量模式下，短按可以锁定数据，再短按放开数据；

- Mode：模式转换键，短按一次可以选择不同的功能模式，长按该键，可以进入温度

设置（温度传感器无链接）和温度校准模式（温度传感器有链接）， 通过上下键调整温度，然后按Enter进行确；

- Cal ： 短按Cal键进入校准模式，长按进入菜单模式；

- MI ： 上键（菜单和设置模式），也作保存键（测量模式）；

- MR ：下键（菜单和设置模式），也作查看键（测量模式）；

- Enter：确认键。

- PH菜单介绍(930)：

1.BUF ：通过上下键选择校准液，USA(4.01，7.00，10.01)，NIST(4.00，6.86，9.18)，

DIN,USER(自定义)，然后按Enter确认；

2.Cal  ：通过上下键选择校准点，1点、2点、3点等，然后按Enter确认；

3.RESO：分辨率选择，通过上下键选择0.001,0.01,0.1等分辨率，然后确认；

4.UNIT：通过上下键选择温度单位℃，℉，然后确认；

5.STR ：通过上下键选择L0(低精度)，H1（高精度），然后确认；

6.Hold：通过上下键选择YES\NO,然后确认。

7.OFF：自动关机，可以通过上下键选择关机时间，或者选择NO关闭此功能；

8.CALL：校准提醒，可设置提醒天数，或选择OFF，关闭此功能；

9.DATE：时间日期设置；

10.CLR：选择YES\NO,清楚已保存的数据；

11.RST：选择YES\NO，恢复出厂设置。

三、ION菜单介绍(931)：

1.UNIT：上下键选择ppm，mg/L，mol/L，℉，℃，然后确认；

2.Cal  ：通过上下键选择校准点，1点、2点、3点等，然后按Enter确认；

3.10N： 选择离子价，然后确认；

4.STR ：通过上下键选择L0(低精度)，H1（高精度），然后确认；

5.Hold：通过上下键选择YES\NO,然后确认；

6.OFF：自动关机，可以通过上下键选择关机时间，或者选择NO关闭此功能；

7.CALL：校准提醒，可设置提醒天数，或选择OFF，关闭此功能；

8. DATE：时间日期设置；

9. CLR：选择YES\NO,清楚已保存的数据；

10. RST：选择YES\NO，恢复出厂设置。

四、pH校准和测量（930）：

按MODE键切换到模式,以USA(4.01，7.00，10.01)为例。

- 短按CAL键，仪器显示7.00，此时将电极清洗后放入7.00的溶液中，按Enter确认，进行7.00的校准，当界面显示 - - - - 时，将电极取出清洗后，放入4.01（待测样为酸性）或10.01（待测样为碱性）的溶液中溶液中，然后按Enter键确认，如果校准点设置为两点，第二点校准完成后会显示END，提示校准结束。如果校准点设为三点，会显示 - - - - ，将电极取出清洗后，放入第三种溶液，按Enter进行第三点校准，完成后显示END，校准完毕。

- 校准完成后，即可测量样品，将电极清洗后放入样品中，轻轻搅动一下，待数据稳定后，即可读数记录。

五、ION校准和测量（931）：

1.首先根据需求，配制标准溶液。现在以1ppm，10ppm，100ppm，1000ppm等标准溶液中的三种进行示范：

a．按MODE将机器切换到ION模式。

b．长按CAL键，进入菜单10N，设置离子价，再进入菜单选择ppm单位（若机器已经在ppm单位上，则无需选择），按Enter确认，机器显示CAL，提示校准。按CAL键，进入校准界面。

c．现在以三点校准为例，进入校准后选择1ppm，将电极放入1ppm的标准液中，然后按Enter确认，当界面显示10ppm时，将电极取出清洗后放入10ppm的标准液中，然后按Enter确认，当界面显示100ppm时，将电极取出清洗后放入100ppm的标准液中，然后按Enter确认，当显示END时，校准结束。

2.   测量时将电极放入待测样品中，搅动后，等待数据稳定后，读数即可。在校准和测量时，标准液和样品中，都需要按2%的比例添加ISA溶液，防止其他离子干扰。

六、此说明为简易操作说明，详细内容，请查看原版说明书。