振动台常用公式

- 求推力（F）的公式

F=（m0+m1+m2+ ……）A…………………………公式（1）

式中：F—推力（激振力）（N）

m0—振动台运动部分有效质量（kg）

m1—辅助台面质量（kg）

m2—试件（包括夹具、安装螺钉）质量（kg）

- 试验加速度（m/s2）

- 加速度（A）、速度（V）、位移（D）三个振动参数的互换运算公式

2.1  A=ωv ……………………………………………………公式（2）

式中：A—试验加速度（m/s2）

V—试验速度（m/s）

ω=2πf（角速度）

其中f为试验频率（Hz）

2.2  V=ωD×10-3 ………………………………………………公式（3）

式中：V和ω与“2.1”中同义

D—位移（mm0-p）单峰值

2.3  A=ω2D×10-3 ………………………………………………公式（4）

式中：A、D和ω与“2.1”，“2.2”中同义

公式（4）亦可简化为：

A=f2250×D

式中：A和D与“2.3”中同义，但A的单位为g

1g=9.8m/s2

所以：      A≈f225×D,这时A的单位为m/s2

定振级扫频试验平滑交越点频率的计算公式

3.1 加速度与速度平滑交越点频率的计算公式

fA-V=A6.28V ………………………………………公式（5）

式中：fA-V—加速度与速度平滑交越点频率（Hz）（A和V与前面同义）。

3.2 速度与位移平滑交越点频率的计算公式

fV−D=V×1036.28D …………………………………公式（6）

式中：fV−D—加速度与速度平滑交越点频率（Hz）（V和D与前面同义）。

3.3 加速度与位移平滑交越点频率的计算公式

fA-D=A×103(2π)2×D ……………………………………公式（7）

式中：fA-D— 加速度与位移平滑交越点频率（Hz），（A和D与前面同义）。

根据“3.3”，公式（7）亦可简化为：

fA-D≈5×AD           A的单位是m/s2

4、 扫描时间和扫描速率的计算公式

4.1 线性扫描比较简单：

S1=fH−f1V1 ……………………………………公式（8）

式中： S1—扫描时间（s或min）

fH-fL—扫描宽带，其中fH为上限频率，fL为下限频率（Hz）

V1—扫描速率（Hz/min或Hz/s）

4.2 对数扫频：

4.2.1 倍频程的计算公式

n=LgfHfLLg2 ……………………………………公式（9）

式中：n—倍频程（oct）

fH—上限频率（Hz）

fL—下限频率（Hz）

4.2.2 扫描速率计算公式

R=LgfHfLLg2T ……………………………公式（10）

式中：R—扫描速率（oct/min或）

fH—上限频率（Hz）

fL—下限频率（Hz）

T—扫描时间

4.2.3扫描时间计算公式

T=n/R ……………………………………………公式（11）

式中：T—扫描时间（min或s）

n—倍频程（oct）

R—扫描速率（oct/min或oct/s）

5、随机振动试验常用的计算公式

5.1 频率分辨力计算公式:

△f=fmaxN ……………………………………公式（12）

式中：△f—频率分辨力（Hz）

fmax—最高控制频率

N—谱线数（线数）

fmax是△f的整倍数

5.2 随机振动加速度总均方根值的计算

（1）利用升谱和降谱以及平直谱计算公式

PSD

(g2/Hz)

Wb      W      W1

-6dB/oct

3dB/oct

A1为升谱

A3为降谱

A2为平直谱

A2

A1

A3

fa      fb                       f1        f2          f(Hz)

功率谱密度曲线图（a）

A2=W·△f=W×(f1-fb) …………………………………平直谱计算公式

A1=w(f)df=wbfbm+11−fafbm+1……………………升谱计算公式

A1=w(f)df=w1f1m−11−f1f2m−1……………………降谱计算公式

式中：m=N/3  N为谱线的斜率（dB/octive）

若N=3则n=1时，必须采用以下降谱计算公式

A3=2.3w1f1  lgf2f1

加速度总均方根值：

gmis=A1+A2+A3 （g）…………………………公式（13-1）

设：w=wb=w1=0.2g2/Hz  fa=10Hz    fb=20Hz   f1=1000Hz   f2=2000Hz

wa→wb谱斜率为3dB，w1→w2谱斜率为-6dB

利用升谱公式计算得：A1=wbfbm+11−fafbm+1=0.2×201+11−10201+1=1.5

利用平直谱公式计算得：A2=w×（f1-fb）=0.2×(1000-20)=196

利用降谱公式计算得：A3 =w1f1m−11−f1f2m−1=0.2×10002−1×1−100020002−1=100

利用加速度总均方根值公式计算得：gmis=A1+A2+A3=1.5+196+100=17.25

(2) 利用平直谱计算公式：计算加速度总均方根值

PSD

(g2/Hz)

Wb      W      W1

-6dB/oct

3dB/oct

A1为升谱

A3为降谱

A2为平直谱

A4

A5

W2

wa

A2

A1

A3

fa      fb               f1      f2        f（Hz）

功率谱密度曲线图（b）

为了简便起见，往往将功率谱密度曲线图划分成若干矩形和三角形，并利用上升斜率（如3dB/oct）和下降斜率（如-6dB/oct）分别算出wa和w2，然后求各个几何形状的面积与面积和，再开方求出加速度总均方根值grms=A1+A4+A2+A3+A5 (g)……公式（13-2）

注意：第二种计算方法的结果往往比用升降谱计算结果要大，作为大概估算可用，但要精确计算就不能用。

例：设w=wb+w1=0.2g2/Hz  fa=10Hz    fb=20Hz   f1=1000Hz   f2=2000Hz

由于fa的wa升至fb的wb处，斜率是3dB/oct，而wb=0.2g2/Hz

10lgwbwa=3dB      所以wa=0.1g2/Hz

又由于f1的w1降至f2的w2处,斜率是-6dB/oct，而w1=0.2g2/Hz

10lgw2w1=−6dB      所以w2=0.05g2/Hz

将功率谱密度曲线划分成三个长方形(A1  A2  A3)和两个三角形（A4  A5），再分别求出各几何形的面积，则

A1=wa×（fb-fa）=0.1×(20-10)=1

A2=w×（f1-fb）=0.2×(1000-20)=196

A3=w2×（f2-f1）=0.05×(2000-1000)=50

A4=wb−wafb−fa2=0.2−0.120−102=0.5

A4=w1−w2f2−f12=0.2−0.052000−10002=75

加速度总均方根值grms=A1+A2+A3+A4+A5

=1+196+50+0.5+75

=17.96（g）

5.3 已知加速度总均方根g(rms)值,求加速度功率谱密度公式

SF =g2rms1980×1.02……………………………………………………公式（14）

设：加速度总均方根值为19.8grms求加速度功率谱密度SF

SF =g2rms1980×1.02=19.821980×1.02=0.2(g2Hz)

5.4 求Xp-p最大的峰峰位移（mm）计算公式

准确的方法应该找出位移谱密度曲线，计算出均方根位移值，再将均方根位移乘以三倍得出最大峰值位移（如果位移谱密度是曲线，则必须积分才能计算）。在工程上往往只要估计一个大概的值。这里介绍一个简单的估算公式

Xp-p=1067·wofo312=1067×wofo3 ……………………………………公式（15）

式中：Xp-p—最大的峰峰位移（mmp-p）

fo—为下限频率（Hz）

wo—为下限频率（fo）处的PSD值（g2/Hz）

设：  fo=10Hz    wo=0.14g2/Hz

则:   Xp-p=1067·wofo312=1067×wof3=1067×0.14103=12.6mmp−p

5.5 求加速度功率谱密度斜率(dB/oct)公式

N=10lgwHwLn    (dB/oct)…………………………………………公式（16）

式中：    n=lgfHfL/lg2  （oct倍频程）

wH—频率fH处的加速度功率谱密度值（g2/Hz）

wL—频率fL处的加速度功率谱密度值（g2/Hz）