放电球隙

放电球隙测压器，是一对直径相同的球型电极，当其与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成成套测试设备后，可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试物品之用。

成套试验设备（包括高压试验变压器、控制台、调压器、以及球隙器、水电阻和被试物）装配连结示意图。

13.1结构：放电球隙测压器（水平式）其结构有：

活动底座、绝缘支管、铜球、调节轴、坚固螺钉、微调轴（标尺）、微调轮、水电阻等主要部件组成。

13.2球隙器的应用：在作试验时将球隙器和试品并联，球隙器本身串有每伏1欧的保护电阻，先将球隙调整在60%试验电压（球隙的放电距离可以从下面球间隙放电电压表；表1、表2中查得），此时试品应同时接上测定。当球隙放电时，记录试验变压器的低压测电压表读数（取3-4次平均值），然后按同样方式测定70%和80%试验电压时电压表读数，以此三点线值作一曲线（大多为一直线），再延长此曲线（大多为按正比例推算）至所需的试验电压值，求得低压测电压表的读数，然后将球隙调整至比试验电压高10—15%位置上。作为耐压试验过程中可能发生过电压的放电保护。

当大气条件与标准情况不同时由下表查得数值进行校正，应将此数值乘以校正系数K，校正系数K直接由空气相对密度δ决定，它们间的关系如下表所列。

空气相对密度δ按下式计算

δ=   b      273+20

1013     273+t

=0.289

·

b

273+t

式中：b—表示大气压力  mba r

t—表示摄氏温度℃

δ=   b      273+20

760     273+t

=0.386

·

b

273+t

上式中b为以毫米水银柱表示的大气压力，t表示摄氏温度空气相对密度δ与校正系数K的关系

| 空气相对密度 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校正系数K | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.13 |

当δ值在0.95和1.05之间时，则校正系数等于空气相对密度。

13.3注意事项

高电压绝缘试验的安全正确，必须按照国家1685-10-01实施GB311.6—83《高电压试验技术　第二部分　试验程序》和水电部《电气设备预防性试验规程》为准

表１　一球接地的球隙适用于交流电压、负极性的雷电冲击电压和长波尾冲击及两种极性的直流电压 KV（峰值）

| 球隙距离 cm | 球直径cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 15 | 25 |
| 0.20 | 8.0 |  |  |  |  |  |
| 0.25 | 9.6 |  |  |  |  |  |
| 0.30 | 11.2 |  |  |  |  |  |
| 0.40 | 14.3 | 14.2 |  |  |  |  |
| 0.50 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  |
| 0.60 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |  |
| 0.70 | 23.4 | 23.7 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |  |
| 0.80 | 26.3 | 26.2 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |  |
| 0.90 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |  |
| 1.0 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| 1.2 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 1.4 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| 1.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 1.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 1.8 | 53.0 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| 2.0 | 57.5 | 56.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 2.2 | 61.5 | 63.0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 2.4 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2.6 | (69.0) | 72.0 | 74.5 | 75.0 | 75.5 | 75.5 |
| 2.8 | (72.5) | 76.0 | 79.5 | 80.0 | 80.5 | 81.0 |
| 3.0 | (32.5) | 79.5 | 84.5 | 85.0 | 85.5 | 86.5 |
| 3.5 | (88.5) | (87.5) | 95.5 | 97.0 | 98.0 | 99.0 |
| 4.0 |  | (95.0) | 10.5 | 108 | 110 | 112 |
| 4.5 |  | (101) | 150 | 119 | 122 | 125 |
| 5.0 |  | (107) | 123 | 129 | 133 | 137 |
| 5.5 |  |  | (131) | 138 | 143 | 149 |
| 6.0 |  |  | (138) | 146 | 152 | 161 |
| 6.5 |  |  | (144) | (154) | 161 | 173 |
| 7.0 |  |  | (150) | (161) | 169 | 184 |
| 7.5 |  |  | (155) | (168) | 177 | 195 |
| 8.0 |  |  |  | (174) | (185) | 206 |
| 9.0 |  |  |  | (185) | (198) | 226 |
| 10 |  |  |  | (195) | (209) | 244 |
| 11 |  |  |  |  | (219) | 261 |
| 12 |  |  |  |  | (229) | 273 |

表2 一球接地的球隙适用于正极性的雷电冲击电压和长波尾冲击电压  KV（峰值）

| 球隙距离 cm | 球直径cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 15 | 25 |
| 0.30 | 11.2 |  |  |  |  |  |
| 0.40 | 14.3 | 14.2 |  |  |  |  |
| 0.50 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  |
| 0.60 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |  |
| 0.70 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |  |
| 0.80 | 26.3 | 26.2 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |  |
| 0.90 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |  |
| 1.0 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| 1.2 | 37.8 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 1.4 | 43.3 | 43.2 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| 1.5 | 46.2 | 45.9 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 1.6 | 49.0 | 48.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 1.8 | 54.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 2.0 | 59.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 2.2 | 64.5 | 64.0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 2.4 | 69.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2.6 | (73.0) | 73.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| 2.8 | (77.0) | 78.0 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| 3.0 | (81.0) | 82.0 | 85.5 | 85.5 | 85.8 | 86.0 |
| 3.5 | (90.0) | (91.5) | 97.5 | 98.0 | 98.5 | 99.0 |
| 4.0 | (97.5) | (101) | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 4.5 |  | (108) | 120 | 122 | 124 | 125 |
| 5.0 |  | (115) | 130 | 134 | 136 | 138 |
| 5.5 |  |  | (139) | 145 | 147 | 151 |
| 6.0 |  |  | (148) | 155 | 158 | 163 |
| 6.5 |  |  | (156) | (164) | 168 | 175 |
| 7.0 |  |  | (163) | (173) | 178 | 187 |
| 7.5 |  |  | (170) | (181) | 187 | 199 |
| 8.0 |  |  |  | (189) | (196) | 211 |
| 9.0 |  |  |  | (203) | (212) | 233 |
| 10 |  |  |  | (215) | (226) | 254 |
| 11 |  |  |  |  | (238) | 273 |
| 12 |  |  |  |  | (249) | 291 |