QJ23A型直流电阻电桥

使用说明书

一.用途和特点

1.1QJ23A 型是采用惠斯顿电桥线路、内附指零仪、可内装干电池的携带式直流电阻电桥。用来测量1~11.110MΩ范围内的直流电阻值。适宜在实验室、车间及无交流电源现场使用；

1.2电桥所有部件安装在带盖的金属外壳内，体积小、重量轻、携带方便；

1.3电桥采用JZ8-23A型高性能电子放大式指零仪，只设机械调零而无电器调零，并具有点动开机/自动关机等功能，使用与张丝式检流计一样简便。更为重要的是解决了张丝式检流计长期无法解决的容易损坏这一难题。JZ8-23A型电路构思新颖，具有结构牢固、灵敏度高、抗过载能力特别强等特点。

1.4QJ23A型选用优质零部件，整机制作工艺精良。

二.主要技术指标

2.1QJ23A型全部符合《GB3930-83测量用电阻电桥》国家标准。

2.2使用环境条件件表1。                                                   表1

| 有效量程 | 温 度 | 相 对 湿 度 标 称 使 用 范 围 |
| --- | --- | --- |
|  | 参 考 值 | 标 称 使 用 范 围 |  |
| ＜1MΩ | 20±1.5ºC | 5 ~35ºC | 25%~80% |
| ≥1 MΩ | 20±1.0ºC | 10~30ºC | 25%~75% |

2.3总有效量程：0~11.110 MΩ

2.4主要参数符合表2规定                                                  表2

| 倍 率 | 有效量程 | 分辨力 | 准确度等级指数（C） | 基准数 (RN) | 桥路电源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | ** |  |  |
| ×0.001 | 0~11.110Ω | 1 MΩ | 0.5 | 1 | 10Ω | 4.5V |
| ×0.01 | 0~111.10Ω | 10 MΩ | 0.2 | 0.5 | 100Ω |  |
| ×0.1 | 0~1.1110KΩ | 100 MΩ | 0.1 | 0.1 | 1 KΩ |  |
| ×1 | 0~11.110KΩ | 1Ω |  |  | 10 KΩ |  |
| ×10 | 0~111.10KΩ | 10Ω |  |  | 100 KΩ |  |
| ×100 | 0~1.1110MΩ | 100Ω | 0.2 | 0.5 | 1 MΩ | 9V |
| ×1000 | 0~5.000MΩ | 1 KΩ | 0.5 | 2 | 10 MΩ |  |
|  | 5~11.110MΩ |  |  | 5 |  |  |

*－使用外接指零仪时的准确度等级指数

**－使用内接指零仪时的准确度等级指数

2.5在参考条件下，基本误差允许极限公式表示为：

Elim=±C%(RN/10+RX)

式中：Elim－基本误差允许极限；  RN －基准值（有效量程内最大的10的整数幂）；  C-准确度等级指数；  RX －测量盘示值乘以倍率盘示值。

2.6指零仪：

a.灵敏度：电桥从平衡点开始，当误差变化一个等级指数时，内附指零仪指针偏转应不小于1格。

b.阻尼时间：不大于4秒。

c.抗过载能力：桥路电源在表2规定范围内，任何操作使指零仪过载时，指零仪不会损坏。

d.点动开机/自动关机功能：按下或点按“B”、“G”其中－按钮，指零仪电源立即接通；从“B”和“G”按钮复位起约40秒后，指零仪电源自动切断。

2.7电源：桥路电源为4.5v(3节1.5v  1号干电池串联使用)，指零仪电源为9v（1节6F22型叠层电池）。

2.8外形尺寸：258mm×213mm×144mm

2.9质量（重量）：3Kg

三.基本工作原理

3.1惠斯顿电桥（又称单臂电桥）。QJ23A型直流电阻电桥，电桥由倍率盘（比例盘）、测量盘（比较臂）、内附指零仪及电源等部分组成。

3.2测量盘（比较臂）有四组，每组以2、2、2、2、2、2六个电阻器由精密仪用开关组合成0~10共11个电阻示值，四组测量盘电阻值总调节范围为0~11110Ω;倍率盘（比例臂）采用差值式，总阻为1000Ω，按钮“B”和“G”分别用于控制桥路电源和指零仪输入端，各按钮按下后旋转90˚可以锁住，再旋转90˚可以复位；K1、K2分别为指零仪和电源内接/外接转换开关。

3.3电桥所用电阻器全部采用低温度系数猛铜丝以无感方式绕制于瓷管上，并经严格的工艺处理和长期人工老练，故电阻元件准确度高、稳定性好。

四.使用方法

4.1准备：在电桥背面电池盒内装入3节1.5v号电池和1节6F22型9V叠层电池。将电源转换开关扳向“B内”，指零仪转换开关扳向“G内”（9V电池同时接通），对指零仪进行机械调零，使指针与表面“0”线重合。

4.2测量：将被测电阻器接到“RX”两接线柱上，估计被测电阻的阻值大小，适当选择倍率（比例臂）按下“B”和“G”按钮，并调节测量盘（比较臂），使指零仪重新回零，电桥平衡，则被测电阻器阻值为：RX=倍率×测量盘示值

4.3外接电源：如需用外接电源时，只需将电源转换开关扳向“B外”并在“B外”接线柱上按级性接上表3规定的外接电源。

4.4外接指零仪：若要提高测量精度，必须采用外接高灵敏度指零仪，将指零仪转换开关扳向“G外”（内附指零仪电源同时被切断），外接指零仪从“G外”两接线柱接入。

4.5电阻箱功能：将“B”和“G”按钮复位，指零仪转换开关扳向“G外”则“RX”左边接线柱与“G外”上端接线柱之间便可作为一个可调电阻箱，电阻值调节范围为0~11110Ω。

五.注意事项

5.1在进行任何阻值测量时，不应让“×1000Ω”测量盘示值为0，使测量盘有足够读数位数，以确保测量精度。

5.2指零仪使用注意事项：

a.调零：JZ8-23A型指零仪采用盘丝式电流表表芯作指示器，机械调零范围不小于±5格；

b.指零仪指针偏转方向：电桥设计时规定，指零仪指针偏转方向与测量盘旋转方向（顺时针或逆时针）保持一致；

5.3测量过程中“B”“G”按钮尽量间断使用，以延长干电池寿命。

5.4对电机、变压器等带电感的电阻进行测量时，必须先按“B”后按“G”，测量完毕应先放“G”后放“B”。

5.5电桥只能对无源（不带电）的电阻器进行测量时；严禁市电或其他电源从电桥输入端引入，以防烧坏电桥。

5.6干电池容量判别：

a.指零仪电池：指零仪正常工作电压（不是空载电压）应不得低于5V。当点按“G”按钮即指零仪只接通电源而无信号输入时，指零仪指针瞬间抖动并立即回零，表示正常；若发现指针偏转角度较大而且不回零，则说明9V电池已用完，应更换6F22型叠成电池。

b.桥路电池：若电桥灵敏度明显下降，则应更换3节1.5V 1号干电池。

5.7电桥使用完毕，必须将两转换开关分别扳至“B外”、“G外”使电源全部切断，并将“B”和“G”按钮复位。电桥若长期不用，则应将所有干电池取出。

5.8电桥保存条件：温度5~40ºC,相对湿度＜80％；空气中不含有腐蚀性物质；无阳光直射；严禁剧烈振动。

六.保证事项：

在用户遵守保管、使用规则并不拆封印的条件下，电桥从发货检定日起一年内，因制造质量问题而发生故障使电桥不能正常工作时，本厂负责三包。

七.成套性：

a.产品合格证    1份

b.使用说明书    1份