JD-100回路电阻测试仪

使

用

说

明

书

上 海 苏 特 电 气 有 限 公 司

Sute Electric Shanghai Co., Ltd.

一、概述：

JD-100 A回路电阻测试仪是我厂生产的数字化微欧级工业仪表，是电力、电器等生产部门迫切需要的测试仪器，产品设计新颖，使于室内和经常流动的测试场合。JD产品采用GB763－90所推荐的直流100A测试电流，符合IEC694—84、IEC56对测试回路电阻的要求。Ⅱ型属改进型。

※特点：

1.  测试电流自动镇定，不需要人工调节。

2.  自动恒流，有效地减少了交流电源的波动对测试结果的影响。

3.  采用与标准电阻相比较的方法来测试微欧值，大大减少了测试电流的波动对仪表精度的影响。

4.  采用四端子接线法，有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。

5.  操作简单，只要按下测试钮，便可得到被测回路电阻值及测试电流值。

6.  回路电阻值自动锁存，便于观察记录。

7.  体积小，重量轻，便于携带。

8.  备有软质测试线及专用夹。

二、主要技术参数：

1.  使用环境：温度0~40℃    温度 小于80%   无腐蚀性气体及导电尘埃的影响。

2.  测试电流：≥100A

3.  测试范围：0~1999µΩ

4.  精    度：回路电阻  0.5±3字

5.  显示方式：回路电阻  3位半数字显示并有锁存

6.  测试电流：2位半数字显示

7.  工作方式：连续

8.  电    源：交流220V±10%、50Hz

9.  体    积：320×250×180mm

10. 重    量：不大于5公斤

三、测试原理：

1.  工频交流电源整流后转变成15KHz高频电源，再变压整流成低压直流电源，反馈信号取至于负载电阻上的压降。经处理后调整高频电流的脉冲宽度，即采用脉冲调宽技术来达到自动恒流的效果。

2.  当直流100A测试电流通过被测电阻Rx时，产生压降VRX，同时通过机内标准电阻RR产生压降VRR。精度高于一般的电桥测试。

四、测试步骤：

1  .将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。采用四端子接线法与被测电阻相连接。

2.  接通电源开关，电流值显示为“0 0”，微欧值无显示，按下测试钮，指示灯熄灭，随后便可得到回路电阻的微欧值及测试电流值。以便于观察和记录，回路电阻值是锁存的，测试电流值不锁存。待指示灯亮后，便可再次按下测试钮，以进行再次测试。

3.  对每一被测电阻按上述方法重复测试3次，（调整电流值100A）取其算术平均值作为被测电阻的阻值。

五、注意事项：

1.  机箱内部散热器等元件直接与市电相连，故切勿任意打开机盖以确保人身安全。

2.  必须待指示灯亮后，才允许再次按下测试钮，否则易损坏仪器而影响测试精度。

3.  在测试过程中，被测电阻不能脱开，否则易损坏仪器。

4.  测试高低压开关时，被测件必须接地。

5.  电流线的长度和截面有一定要求，不宜随意更改。

6.  本仪器采用三眼电源插座，地线端必须接地良好。

7.  本仪器不得测试带电物体，有感元件（如变压器、电机线包）的回路电阻。

六、常见故障排除：

| 现象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 按下测试钮 后，回路电 阻无显示 | 1.电流线测试线未接好或接错。 2.电流输出接线柱松动。 3.测试夹子与被测件接触不良。 4.被测电阻超量程。 | 纠正错误，重新接线。 旋紧接线柱，排除接线不良现象。 不易选用本仪表，测试该电阻。 |
| 重复测试同一被测电阻，读数有较大偏差。 | 电流线夹子与测试线夹子想碰，或与被测件有接触不良现象。 | 纠正界限错误。 排除接触不良现象 |
| 微欧表显示为“0 0” | 干扰太大，“0 0”为自检出错提示符。 | 重新测试并将测试线与电流线远离。 |

五、维修：

1.有特约专业人员担任维修工作，保证质量。

2.本产品自销售日起一年内，如遇制造质量问题免费修理。