HJD-3108

接地引下线导通测试仪

使

用

说

明

书

上海苏特电气有限公司

前   言

感谢您使用本公司的产品。

为了让您尽快熟练的操作本产品，我们随机配备了内容详细的使用说明书，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、产品性能以及安全注意事项等各方面的知识。在第一次使用产品之前，请务必仔细阅读，这会有助于您更好的使用该产品。

在编写本说明书时，我们非常小心和严谨，并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

本公司保留对产品使用功能进行改进和升级的权力，如果发现产品在使用过程中其功能与说明书介绍的不完全一致，请以产品的实际功能为准。在产品的使用过程中如发现有什么问题，请您拨打我们的服务电话，谢谢合作。

一、概述

电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分，在电力设备的长时间运行过程中，连接处有可能因受潮等因素影响，出现节点锈蚀、甚至断裂等现象，导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大，从而不能满足电力规程的要求，使设备在运行中存在不安全隐患，严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中，明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。

HJD-3108接地引线导通测试仪是我公司继SH90-05后研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。

二、主要功能及特点

1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。

2、自动程控电流源技术，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到最佳的测量状态，无须手动切换电流换档。

3、响应速度快。

4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。

5、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。

6、可显示测量电流和测量时间。

7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。

8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。

9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。

三、主要技术指标

1、主要技术指标见下表：

测量范围: 1mΩ-10Ω

输出电流: 0-10A

测量精度: 0.5%±2字

2、最高分辨度：1 uΩ

3、工作电源：AC220V±10%

4、环境温度：-10∽40℃

5、体积：350×230×130mm（10A型）

6、重量：7㎏（10A型）

四、操作方法：

1、接通仪器的电源线，将随机测试线取出并接好（红、黑两把测试钳分别夹到接地网的其中两根接地引下线上，并用力摩擦接触点，保证接触良好，测试线的另一端与仪器的接线端子对应接好，但注意红黑线的颜色对应,粗红线接+I、粗黑线-I，细红线接+V、细黑线-V）。

2、电阻测量：

电阻  设置  内存

（1）

仪器开机或按复位键后，进入

初始状态（1）。此时光标指针

指向“电阻”，直接按“确定”

正在充电请稍等

XX.XXA  XXS（2）

键进入状态（2），显示变化的

充电电流

和测量时间，充电完成后自动进入状态

XX.XXmΩ

XX.XXA  XXS（3）

（3），显示电阻值、测量电流和测量时

间，此时每一次“确定” 键则储存一

次测量结果（带打印机的机型同时打印

正在放电请稍等!

XX.XXA      （4）

出测量结果）。按“复位”键退出电阻

测量，进入状态（4），显示放电电流。

放电结束后，自动回到初始状态（1），

完成一次电阻测量。

3、编号设置：

设备编号NNNNNN     确定---修改 （5）

输入设备编号有助于内存数据的查找，

在初始状态（1），将光标指针指向“设

置”按“确定”键进入状态（5），显示

设备编号

输入＞0＜  （6）

当前设备编号。再按“确定”键进入状

态（6），提示输入新设备编号，此时按

“选择”键右可使当前输入位从‘0’到

内存记录:XXX

选择+确定—清除（7）

‘9’，再从‘A’到‘Z’循环显示，找到

所要的数字或字母后按“确定”键即输入

一位，再按同样的方法输入下一位，输入

#NNNNNN－MM

XX.XXmΩXX.XA（8）

完六位后，回到状态（5），显示新输入的

设备编号。按“复位”键回到初始状态（1）。

4、内存操作：

在初始状态（1），将光标移至“内存”按“确定”键进入状态（7），显示当前存储器记录总数，此时按“选择”键可进入状态（8），从最新的记录开始依此显示存储器记录内容，NNNNNN表示该记录设备编号，MM表示该设备第MM个电阻值，在测量过程中每按一次“确定”键在存储测量结果时，MM值加1。每输入新的设备编号，MM值从1开始重新累计。同时按“选择”和“确定”键将清除存储器全部数据，按“复位”键退出内在操作返回状态（1）。存储器最多可存储120次测量结果，超过120次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。

五、注意事项：

1、每次测试完毕后，等待放电指示结束后再拆测试线，操作者应注意安全。

2、测量过程中若出现异常情况，请按复位键或关机，若无法恢复正常请和本公司联系，不得自行拆卸。

六、售后服务：

本产品自出售之日起一年内，若出现质量问题予以免费保修，终身维护。