快速直流电阻测试仪

GZY-5A型

说

明

书

上海苏特电气有限公司

一、概述

GZY-5A快速直流电阻测试仪采用先进的单片机控制技术，屏幕显示，中文操作界面，操作简便，采用软件预制换档，具有快速测量的效果。适合于电力工业部门对变压器绕组、互感器、电机绕组等电感试品的直流电阻的测量。也可用于开关接触电阻、电缆电阻及一般电阻的测量。

- 要功能及特点

- 采用高精度A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。

- 测试档位设定方便、快捷。

- 可打印测试结果。

- 采用背光汉字液晶显示，清晰度高，友好的人机界面。

- 要技术指标

- 电阻测量范围2mΩ~200Ω，最小显示分辨度1μΩ

- 电阻测量准确度：0.2%±2字

- 电流源： 5A（2mΩ~200mΩ）

- 工作电流：AC220V±10%

- 体积：400×300×190mm

- 重量：7Kg

- 操作方法：

1、电阻测量：

仪器开机或按“复位”键后，进入初始状态。按“测量”键进入自动测试，测试完成后显示被测电阻值，

2、按“设置”键，改变需测量的适当挡位，按“复位”键保存

数据退出。

3、按“备用”键，打印数据（如果本仪器带打印机）

- 接线方法：

电流回路请用带大钳子的测试线连接，电压回路请用小夹子的测试线连接。测试线两两对应。如接错测量将显示“0”。

如需测量方便，可将小夹子叫在大钳子的另一个接线端上，不过，此时测量适合对一般要求不是很高的场合。

- 注意事项

1、选择合适的测量挡位才能保证测试精度

2、被测量物不能带电

3、测量过程中若出现异常情况，请按“复位”键或关机，若无法恢复正常请和本公司联系，不得自行拆卸。

- 随机物品

- 电源线一支

- 测试钳一副

- 合格证一份

- 说明书一份

上海苏特电气有限公司

公司地址 ： 上海市共康路1018号

电话 ： 021-56412027  传真 ：021-56422486

E_mail　：sute@56412027.com

网址 ： http://www.56412027.com