一、产品概述

ZB-A白度色度测试仪是测定物体的白度、黄度、颜色和色差，还可以测定纸的不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数和油墨吸收值。广泛应用于造纸、印刷、陶瓷、化工、纺织印染、建材、粮食、制盐等行业，

仪器具体功能如下：

1.测量物体反射的颜色和色差,可显示或打印：漫反射因数Rx、Ry、Rz，刺激值Y10、X10、Z10，色品坐标x10、y10、z10；明度L*,色度a*、b*，彩度C*ab,色调角h*ab,主波长λd、兴奋纯度Pe，色差ΔE*ab、明度差ΔL*、彩度差ΔC*ab、色调差ΔH*ab、亨特系统L、a、b。

2.测量ISO亮度（蓝光白度R457）和Z白度（Rz），可以测量荧光增白试样中由荧光物质发射产生的荧光增白度。

3.测量CIE白度（甘茨白度W10和偏色值TW10）。

4.测量陶瓷白度。

5.测量建筑材料和非金属矿产品白度。

6.测量亨特白度WH。

7.测量黄度YI。

8.测量试样的不透明度OP

9.测量试样的透明度T

10.测量试样的光散射系数S

11.测量试样的光吸收系数A。

12.测量油墨吸收值。

二、执行标准

ISO 2469《纸、纸板和纸浆---漫反射因数的测定》

ISO 2470《纸及纸板—白度测定法（漫射/垂直法）

ISO 2471《纸和纸板---不透明度（纸背衬）的测定---漫反射法》

ISO 9416《纸张 光散射和光吸收系数的测定（Kubelka-Munk）》

ISO 11475 《纸和纸板  CIE白度的测定，D65/10º(室外日光)》

GB/T 7973 《纸、纸板和纸浆 漫反射因数测定（漫射/垂直法）》

GB/T 7974 《纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定（漫射/垂直法）》

GB/T 7975 《纸和纸板  颜色的测定（漫反射法）》

GB/T 2679《纸透明度的测定法》

GB/T 1543《纸和纸板  不透明度（纸背衬）的测定（漫反射法）》

GB/T 10339《纸、纸板和纸浆的光散射和光吸收系数的测定》

GB/T 12911《纸和纸板油墨吸收性的测定》

GB/T 22880《纸和纸板  CIE白度的测定，D65/10º(室外日光)》

GB/T 24288《纸和纸板  主波长和兴奋纯度的测定 D65/10º漫反射法》

GB/T 3979《物体色的测量方法》

GB/T 2913《塑料白度试验方法》

GB/T 13025.2《制盐工业通用试验方法，白度的测定》

GB/T 5950《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》

GB/T 8424.1《纺织品 色牢度试验 表面颜色的测定通则》

GB/T 8424.2《纺织品 色牢度试验 相对白度的仪器评定方法》

GB/T 8424.3《纺织品 色牢度试验 色差计算 》

GB/T 9338《荧光增白剂 相对白度的测定 仪器法》

GB/T 9984.5《工业三聚磷酸钠试验方法 白度的测定》

GB/T 13173.14《表面活性剂 洗涤剂试验方法 粉状洗涤剂白度的测定》

GB/T 13835.7《兔毛纤维白度试验方法》

GB/T 4739《日用陶瓷颜料色度测定方法》

GB/T 6688《染料 相对强度和色差的测定 仪器法》

GB/T 11186《涂膜颜色的测量方法》

GB/T 11942《彩色建筑材料色度测量方法》

GB/T 22427.6《淀粉白度测定》

QB/T 1503《日用陶瓷白度测定方法》

QB/T 2789《化妆品通用试验方法 色泽三刺激值和色差△E*测定》

HG/T 3862《塑料黄色指数试验方法》

FZ-T50013《纤维素化学纤维白度试验方法 蓝光漫反射因数法》

三、主要性能特点

- 仪器外观新颖结构紧凑，先进的电路设计有效的保证测量数据的准确度和稳定性

- 仪器模拟D65照明体照明。采用CIE 1964补充色度系统和CIE 1976（L*a*b*）色空间色差公式。

- 仪器采用d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm，测试孔直径30mm，设有光吸收器，消除试样镜面反射光的影响。

4.采用大屏幕高象素的液晶显示模块，中文显示并提示操作步骤显示测量及统计结果，友好的人机界面使得仪器操作简单方便

5.仪器增加了打印机并采用进口热敏打印机芯，无须使用油墨和色带、工作时无噪音、打印速度快等特点

6.本仪器配有标准RS232接口，可配合微机软件进行通讯

7.仪器有断电保护，校准数据断电后不会丢失

8.可存贮9个参比样。

四、主要技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 示值精度 | 色品坐标0.0001,其余0.01 |
| 测量值的稳定性 | 30min内， ≤0.1 |
| 重复性 | Rx、Ry和Rz s≤0.10色品坐标s≤0.0010 R457值 s≤0.10 |
| 试样尺寸 | 测试平面不小于Φ30mm ，厚度不超过40 mm |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 360ⅹ264ⅹ400 |
| 净重kg | 23 |