空氣溼度計中文操作手冊

感謝您購買此空氣溼度計。此空氣溼度計便於攜帶，電池耗電，有助您隨時隨地測量溼度、乾球溫度、凝結點、溼球溫度、測棒溫度及溫差測量。空氣溼度計上的旋轉蓋設計為感應器提供適當的保護，設計簡單實用，測量乾溼球溫度及凝結點時不用持續旋轉操作，是最方便HVAC技術人員工作上使用之測量儀器。

功能描述

- 旋轉蓋設計提供感應器適當保護，延長壽命。

- 測棒測量溫度。

- 多重顯示數位式螢幕組合。

- 溫差 (T1-T2) 及 T2-DP差值顯示。

- Hold保留測量數值。

- 設計輕巧便於攜帶。

- BAT電力不足提示。

- Fast快速顯示測量數值。

- Accurate數值精確。

- Maximum最大數值顯示。

- Minimum最小數值顯示。

- Dew Point立即回應凝結點數值(型號8706及8716適用)。

- Web Bulb 立即回應乾溼球溫度數值(型號8706及8716適用)。

- Microprocessor微處理式電路感應。

- Auto power off 設定自動關機功能。

- Disable power off 刪除睡眠功能(自動關機功能)。

配件

配件包含

- 空氣溼度計 x 1

- 電池 x 2 (AAA型號)

- 操作手冊

- 白盒 / 彩盒

選購配件

- 測棒 (型號：VZ87P6AZ)

- 鹽罐 - 33% & 75% (型號：VZ0033AZ, VZ0075AZ)

- 塑膠盒配件 (型號：VM68706B)

注意

在進行測量溫溼度時，務必要將感應器的旋轉蓋旋開使獲得精確的測量數值。

接鍵說明

型號：8706N

- ⊙開關按鍵

- ℃/℉按鍵轉換溫度單位

- Mode按鍵(8706N無此按鍵功能)

- Hold按鍵

- 保留數值

- 先關機，按Hold鍵+⊙開關按鍵 = 刪除睡眠功能 (一般預設5分鐘無任何操作後自動進入

睡眠功能)

- Reset按鍵

- 更新最小值/最大值記錄

- MN/MX按鍵

- 顯示最小測量值

- 顯示最大測量值

型號：8706

- ⊙開關按鍵

- ℃/℉按鍵轉換溫度單位

- Mode按鍵轉換測量凝結點(DP)或空氣溫度(Db)模式

- Hold按鍵

- 保留數值

- 先關機，接著按Hold鍵+⊙開關按鍵 = 刪除睡眠功能 (一般預設5分鐘無任何操作後自動進入睡眠功能)

- Reset按鍵

- 更新最小值/最大值記錄

- 轉換測量溼球溫度或測棒溫度模式 (務必插入測棒進行測量始能轉換)

- MN/MX按鍵

- 顯示最小測量值

- 顯示最大測量值

型號：8716

- ON/OFF開關按鍵

- 按鍵

- 任意轉換▲T、DP、T1模式(▲T=T1-T2的溫度差值，T1=空氣溫度)

- ℃/℉按鍵轉換溫度單位

- Hold按鍵

- 保留數值

- 先關機，接著按Hold鍵+ON/OFF開關按鍵 = 選擇2、5、10、20、40或60分鐘後進入睡

眠功能(一般預設10分鐘無任何操作後自動進入睡眠功能)

- 按鍵

- 轉換 、WB、T2測量模式(=T2-DP，T2=External Temp./測棒溫度)

- 按鍵

- 更新最小值/最大值記錄

- 顯示最小測量值

- 顯示最大測量值

自動關機功能(睡眠功能)

8706N及8706預設5分鐘後無任何操作自動關機。8716預設10分鐘後無任何操作自動關機。請先關機，接著按Hold鍵+ON/OFF開關按鍵(8706N及8706適用)；或按Hold鍵+ON/OFF開關按鍵(8716適用)刪除睡眠功能。當螢幕顯示“n”時，放開HOLD按鍵，此時睡眠功能已消除。

8716提供2、5、10、20、40或60分鐘後無任何操作時，進入睡眠狀態的選擇功能。

- 以逆時針方向旋開感應器的旋轉蓋。

- 按下⊙開關按鍵(8706N及8706)，或按下ON/OFF開關按鍵(8716)。

- 按下℃/℉按鍵逾1秒變換所需的溫度單位。溫度及溼度測量數值隨即在螢幕上連續顯示。

數值保留功能

按下HOLD按鍵直到HLD顯示於螢幕中。最近一筆的測量數值會被保留在螢幕上直到按HOLD鍵取消。請再按一次HOLD鍵將保留數值功能取消。

HOLD按鍵可分別被用來保留溼度、凝結點、乾球溫度、測棒溫度，溼球溫度及溫差的測量數值。

凝結點測量功能

8706N不具備此一功能。

8706：按下MODE按鍵直到螢幕顯示“DP”字樣。可任意選擇測量凝結點或乾球溫度模式。

8716：按下按鍵直到螢幕顯示“DP”字樣。可任意選擇測量凝結點、空氣溫度或T1-T2

溫差數值模式。

溼球溫度測量功能

8706N不具備此一功能。

8706：按開關按鍵後，隨即可看到Wb字樣顯示於螢幕中。

8716：按下按鍵直到螢幕顯示“Wb”字樣。

測棒溫度測量功能

8706N

將測棒安插在空氣溼度計上，按下MODE鍵直到顯示“Ex”字樣。空氣溼度計隨即開始測量測棒溫度。

8706

將測棒安插在空氣溼度計上，按下RESET鍵直到顯示“Ex”字樣。空氣溼度計隨即開始測量測棒溫度。

8716

將測棒安插在空氣溼度計上，按下鍵直到顯示“T2”字樣。空氣溼度計隨即開始測量測棒溫度。

注意：若測棒安插不妥，”Ex” 或“T2”將無法顯示。

最大值及最小值顯示功能

- 持續按著MN/MX鍵(8706N，8706)或按鍵(8716)，直到“MIN”顯示。螢幕將顯示所記錄的溫度及溼度最小測量數值。

- 持續按著MN/MX鍵(8706N，8706)或按鍵(8716)，直到“MAX”顯示。螢幕將顯示所記錄的溫度及溼度最大測量數值。

- 若要回到正常的測量狀態，請再持續按著MN/MX鍵(8706N，8706)或按鍵(8716)，直到“MIN”或“MAX”消失在螢幕上。

- 按下RESET或按鍵逾兩秒以清除所有記錄。

警告：在確認EX(測棒溫度)、T2、▲T及的最小/大值時，切勿移除測棒，以免發生錯誤。若在開機前未安插好測棒時，最小/大值會取得錯誤的測量數值。

注意：若電池電力不足會導致測量數值不精確，所以請確認在電力充足的狀態下進行測量。

凝結點溫差值及溫度差值測量功能

僅8716具備此一功能

▲T：即T2 – T1 的溫差數值

：即T2 – 凝結點的數值

(1) 按下按鍵直到顯示▲T字樣。

(2) 按下按鍵直到顯示字樣。

# 電力不足顯示功能

當電力不足時，會在螢幕右上方顯示。若沒有即時替換電池，測量之數值將因電力不足而不準確。

- 在空氣溼度計後方掀開電池蓋。

- 取出電力不足之電池。

- 再裝上2顆型號AAA電力充足之電池，並確認電池安裝無誤後，蓋上電池蓋。

校正程序

- 關閉空氣溼度計，並將感應器置入33%的鹽罐內，同時並持續按著ON/OFF及℃/℉按鍵逾1秒進入校正程序。

- 當螢幕上閃爍“32.8%”，且“DP”和“WB”顯示“---.-”時，表示校正程序正在進行中。30分鐘後，當螢幕不再閃爍即完成。

- 將感應器置入75%的鹽罐內，並持續按著“MN/MX”(8706)，或“”按鍵(8716)逾1秒後進入75.3%的校正程序，此時螢幕會開始閃爍“75.3%”字樣。

- 約30分鐘後，校正程序即完成，而校正資料會自動儲存。

注意：

  - 若要中斷校正程序，在上述第4個步驟前按“ON/OFF”按鍵中止，所有校正資料將不被儲存。

  - 在校正過程中，睡眠功能不會自動啟動。

  - 為了作更精確的校正，請確保校正過程的溫度維持於23℃。

  - 在校正步驟4中，若閃爍數值超過75.3%+3%，即表示校正程序發生錯誤，請視疑難解答3。

疑難解答

？已開機但無法顯示螢幕：

  - 確認按下開關按鍵逾0.1秒的時間。

  - 確認電池安裝無誤。

  - 換取新的電池重覆開機步驟。

  - 將電池取出約過1分鐘後，再置入電池重新開機。

？螢幕不顯示：

- 螢幕消失前是否右上方出現電力不足提示，若是電力不足，請替換上新電池。

- 確認是否處於睡眠狀態，若是處於睡眠狀態，請同時按⊙開關按鍵+HOLD鍵或ON/OFF開關按鍵+HOLD鍵取消自動關機功能。

？Er 1.：

溼度測量電路問題，請將此空氣溼度計退還廠商進行維修。

？Er 2.：

溫度測量電路問題，請將此空氣溼度計退還廠商進行維修。

？Er 3.：

電阻器電路問題，請將此空氣溼度計退還廠商進行維修。

？Er 4.：

超過溫度可測量範圍。

？Er 5.：

超過測棒可測量溫度範圍。

注意：

    - 乾球溫度亦指空氣中之溫度。凝結點和溼球溫度是在一般空氣中測量得出的數值。

    - 當空氣溼度計是開機狀態時，突然插入測棒會導致讀取最小值、最大值、測棒溫度、T2-T1或T2-DP的模式下發生“ER5”的錯誤。

規格

溫度測量範圍：-20 ~ +50℃ (-20 ~122℉)

溼度測量範圍：0 ~100%RH

溼球溫度測量範圍(8706，8716)：-21.6 ~ 49.9℃ (-69 ~ 122℉)

凝結點測量範圍(8706，8716)：-68 ~ 49.9℃ (-90.4 ~ 122℉)

測棒溫度測量範圍：-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

精確度：溼度 ：25℃ +3%

溫度 ：+1℉ (0.6℃)

測量反應數值時間：60秒

攜帶體積：24.7(高) x 48.4(寬) x 178.5mm(長)

測棒線長度：116公分(接頭2.5mm)

測棒針長度：約20公分(含握柄)

電力：1.5伏 型號AAA電池2顆

選購配件：外接測棒(型號VZ87P6AZ)

維修方法：

退貨維修前必須先取得廠商同意再行退貨。當廠商同意退貨時，請注意退貨原因必須詳細列示與維修品一起寄回。維修品包裝必須妥當以防運送過程中造成更嚴重的損壞或遺失。

保固期限：

本空氣溼度計在完善監控過程生產出售，保固期限為1年。請確保此空氣溼度計是在正確的操作下使用，電池漏電或不良操作導致之損壞皆不在保固範圍內。

退貨時須提供購買記錄，例如保留貼於空氣溼度計上之序號貼紙。若空氣溼度計在退回前經過拆卸自行維修，則一律認同過保固。