电缆故障测试仪

使

用

说

明

书

目   录

一、装箱清单……………………………….……2

二、简介…………………………………….……3

三、技术指标…………………………….………4

四、仪器工作原理……………………….………4

五、电缆故障定点的测试步骤………….………5

六、智能测试…………………………….………6

七、手动测试…………………………….……….6

八、常见电缆波速度参考值………………….….8

九、充电说明……………………………….…….8

十、注意事项……………………………….….…9

一、装箱清单

* 测距仪主机 一台

* 专用充电器 一个

* 产品说明书 一本

* 测试线     二根

二、简介

电缆故障碍测试仪（以下简称测试仪）适用于自动测量市话电缆的断线、混线、地气等芯线障碍的精确位置。

本产品的最大特色在于可自动测试许多典型故障，具体特色如下：

1）DAGC（数码增益自动控制）系统：可数字调节增益。杜绝原有同类型仪器因电位器旋钮的原因造成波形的失真。亦可做纯线形调节，有利于人工测试。

2）数字波形自动识别技术：依靠机器自动识别人工难以判断的波形，并且彻底清楚测试盲区。

3）采用高档（真32位）ARM单片微机配合现场可编程门阵列技术，有利于仪器快速进行各种复杂运算、准确判断故障波形。

4）大屏幕彩色液晶显示,人性化界面中文菜单设计，只需六个键，即可完成全部测试操作。

5）高能量锂电池，使用时间可达十小时（配合专用充电器充电）。

三、技术指标

1）测量范围：    1Km/2Km/4Km/8Km/16KM/32KM(可选)

2）最高分辨率：　1m

3）测量盲区：　　0m

4）功耗：1W

5）质量：0.38KG

6）体积：204×100×36mm3

7）使用环境温度：－15℃－＋45℃

储存温度：—20℃－＋55℃：2001年6月—2010年6月

四、仪器工作原理

本仪器是使用脉冲反射法来测量线路障碍,它属于遥测法，即在局内就可以准确地测量出线路障碍点的精确位置，不需要到现场去测量也不需要对端配合。其主要原理如下：

仪器向待测电缆发射一个脉冲,发射波碰到障碍点就会反射到发送端，如果能测出它的往返时间，障碍点的距离就可以测出。如果用V表示发射波速度，T为发射波往返所用的时间，那么求距离的公式：

∵　2L＝VT

∴　L=VT/2

例如：在线路上发送出一个脉冲，经20μS的时间后，又返回了发送端，求障碍点距离。 已知发射波在塑料电缆上的传播速度为201m/μS。

L＝201×20/2＝2010m

五、电缆障碍定点的测试步骤

障碍性质判定

正确判断线路障碍的种类，采取有效的测试步骤，是准确测试出障碍点的可靠保证，障碍种类如下：

一、断线障碍：

电缆芯线一根或数根断开。

二、混线障碍

芯线之间绝缘下降，造成信号衰减过大。

三、地气：

芯线对地绝缘下降，通信质量变差。

四、串、杂音：

芯线之间浸水，电容较大，影响通信。

五、绝缘不良

电缆芯线对地或线之间绝缘不良造成通信质量变差

障碍测试

先断开测试线对与局内设备的连接，使待测线路不带电。使用本仪器，先用智能测试，如无法解决改用手动测试。

障碍定点

根据测试结果，先判断大致位置，再根据实际情况查线、开接头或交接箱，找到障碍点

六、智能测试

按开关键，打开仪器，将测试线连接仪器及障碍线对，按智能键 ，即可显示测试结果。

注意：仪器开机缺省设置波速度为200m/μS，智能测试时，用户需确认波速度值是否合适，如何修改波速度,见下节说明。

七、手动测试

屏幕下方显示当前仪器的相关设置及参数,按调整键,可修改当前设置及参数.

1　幅度调节

按调整键，直到幅度　　XX　反白显示。 这时,按减小键或增大键即可调整幅度（幅度从1到99可调）。再按脉冲键，仪器显示调节幅度后的波形。

2　范围调节

手动测试时，范围的大小决定仪器能够测试的最大线路长度，应选大于实测电缆长度的范围。要调节范围，可反复按调整键，直至范围　XXX米　反白显示,按减小键或增大键可改变范围。

3　波速调节

波速是否准确，直接影响测试结果的准确度，因而应认真按照电缆类型调节波速值。按调整键，至波速　　XXX，反白显示，然后按减小键或增大键调整波速。

根据电缆的估计长度和型号调节范围和波速，按脉冲键观察屏幕波形，并适当调节幅度，使屏幕波形易于观察，移动光标到反射波的拐点处，屏幕下方显示故障距离。

八、常见电缆波速度参考值

| 绝缘体种类 | 传播速度（m/us） |
| --- | --- |
| 高分子聚合物 | 168－186 |
| 填充聚乙烯 | 192 |
| 聚乙烯 | 201 |
| 聚四氟乙烯 | 213 |
| 纸浆（0.13uF/Km） | 216 |
| 泡沫聚乙烯 | 246 |
| 纸（0.117uF/Km） | 264 |
| 9.5mm同轴（w） | 286 |
| 9.5mm同轴（s） | 295 |

九、充电说明

1、仪器在屏幕的右上方直观的显示了当前电池容量。当电池电压不足时，请用随机附带的专用充电器给仪器充电。

2，充电时，充电器上的指示灯为红色。当指示灯从红色变为绿色时，表示充电完成。

十、注意事项

1、应避免阳光直射仪器面板，因液晶在高于60℃时，对比度会变差，以至无法使用；待温度低于60℃时，会自然恢复。

2、测试前，最好量一下待测线之间的电压，以免造成测量错误或烧坏仪表。

3、注意不要用硬物直接撞击液晶板，以免造成损坏。

附录1:几种常见故障波形

- 混线:波形向下

2.断线:波形向上

3.屏蔽层断开：接近于断线波形

4.感应线圈：接近于断线波形

5.接地 接近于混线波形

6.浸水：波形变化比较缓慢

7.远距离故障波形

当故障点距离测试点较远时，由于线路损耗的存在，反射脉冲的幅度非常小，而仪器起始脉冲的幅值会远远大于故障反射脉冲，此时要加以区分，如下图为一个5663m的断线反射脉冲。

8.接头反射波形

正常的接头反射脉冲的幅值比较小，变化比较平缓，或呈现“S”状，而故障点反射脉冲副值较大，起始点较陡。如下图,前面一个脉冲为接头反射。可以对照图纸,查找接头的位置。如图8.4。