目      录

一、用途和特点	1

二、主要技术指标	1

三、仪器结构	2

四、仪器的测量原理	3

五、维护与保养	3

六、仪器的安装与使用	4

七、注意事项	4

八、成套设备	5

LS45A型旋杯式流速仪使用说明

一、用途和特点

本仪器采用新颖的电子器件，无触点式测量流速，流量，体积小巧美观,性能可靠，灵敏度高，防沙性能好，耐腐蚀，免拆洗，测量流速范围大，使用方便等特点。是工业废水排放渠，农灌渠道、溪流、河道及实验室理想的测量流速，流量，仪器。

二、主要技术指标

1、测速范围：0.015～3.5m/s。

2、工作水深：0.05～3米。（受信号线长度限制，如果入水深度超过10米则要向工厂另购加长线，密封接头，加长测杆等。）

3、工作温度：-10℃～+45℃。

4、流速,流量计算：由流速仪测算仪完成直读。

5、仪器全线相对均方差≤1.8%。

6、仪器每转信号数：四个。

7、信号接收处理：流速仪测算仪。

三、仪器结构

仪器结构如图一所示：

（1）旋杯支部件；（2）上顶尖；（3）上钢玉轴承；

（4）电极支部件；（5）装饰帽；（6）螺帽；（7）压线螺帽；

（8）固紧螺丝；（9）轭架支部件；（10）下钢玉轴承；

（11）下顶尖；（12）瓦型垫圈；（13）磁感应支部件；

图一

四、仪器的测量原理

仪器的测量原理用以下流速仪测速公式：

v = a + bn     ；

式中：v：T时间内的平均流速，单位是 m/s；

a：流速仪的常数（对应于原标准的 c ），单位是 m/s；

b：流速仪的水力螺距（对应于原标准的 k ），单位是m；

n：转子转率  n = N/T ， (S-1 )   ；

由于流速仪一转输出4个信号，因此上面的流速测速公式可采用以下公式：

v = a + b×0.25X/T

式中：v、a、b 定义同原式；

0.25：是流速仪转数与信号数的比值，1转4个信号时，1/4 = 0.25；

X：测流历时T时间内的信号累计数。

五、维护与保养

工作完毕，拆开测杆，擦净晾干后装入测杆袋。流速仪无需拆开，整体在盛有煤油或汽油的容器中来回荡几下取出，甩掉多余的油渍，然后擦净晾干，在上下顶尖与钢玉轴承之间滴上少许仪器油后即可放入机箱内保存待下次使用。

六、仪器的安装和使用

使用时，将三根测杆取出连接成一根。从机箱内取出流速仪安装在测杆上。根据所需要测量的入水深度，调整好流速仪在测杆上的位置。固紧固定螺丝，用线卡将电线卡住。线卡的尖端与流速仪安装的方向一致，仪器入水后，线卡可起到流速仪指向的方向标作用。将航空插头插入流速仪测算仪插座内（注意方向对位）。并紧插头螺帽。开启电源即可测量流速，流量。

七、注意事项

1、仪器在使用过程中，航空插头不能入水浸泡．以免生锈或造成短路。电线要保证良好，如发生断裂要及时处理对应接好，切记不能接错。插头接线如图二所示．

图二

2、流速仪转动不灵活或转动晃荡，应调整顶尖与钢玉轴承之间的间隙。一般在0.03～0.08毫米之间。使之转动既灵活又平稳。

3、仪器的自检：将流速仪航空插头插入流速仪测算仪插座内，打开电源开关。使测算仪处于正常测流速状态。转动旋杯，转一圈应为四个信号，如只有三个或两个信号，应调整磁感应支部件与电极之间的距离，保证在2～3毫米之间。大于4毫米有可能掉信号。如果调整到2毫米以内都不能收到信号，或信号数不全，则要更换电极或磁感应支部件。

八、成套设备

1、LS45A型旋杯式流速仪	一台

（带电线10米、航空插头一只）

2、仪器油	一瓶

3、胶柄起子（50mm）	一支

4、仪器使用说明书	一份

5、LS45A型旋杯式流速仪履历表	一份

6、合格证	一个

7、仪器机箱	一个

8、CG12测杆	一付

LS45A型旋杯式流速仪

使用说明书

重庆华正水文仪器有限公司

地    址：重庆市北碚区龙凤桥

电    话：（023）68264337

邮政编码：400700