防爆合格证编号：CCRI 16.2028

NK4000数字风速仪

使用说明书

目录

1、概述	2

2、基本功能及技术指标	2

3、操作	3

4、成套性	3

5、产品资质证书	4

NK4000数字风速仪使用说明

1、概述

1.1用途及适用范围

风速仪应用广泛，用于电力、钢铁、石化、节能等行业。

1.2产品型号及含义

1.2.1风速仪按下面的方法命名：

N     K   4000

第二特征代号：4000

第一特征代号：风速

产品类型代号：温度

1.2.2 防爆型式：厂用本质安全兼隔爆型

防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb

1.2.3外形尺寸：（长×宽×高）105mm×40mm×18mm ；外壳材质：ABS工程塑料；

1.2.4重量：52g。

2、基本功能及技术指标

1）.风速/温度测量；

2）.冷冻提示；

3）.温度单位转换可切换℃/℉；

4）.风速单位选择可切换 m/s,ft/min,knots,Km/hr, mph；

5）.平均风速，当前风速，显大风速设置 ；

6）.低电显示；

7）.背光激着，延返关新；

8）.手动关机，自动关机；

技术指标

| 风速测量范围 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 档位 | 解析度 |  | Threshald |  | 准确度 |
| m/s | 0~30 | 0.1 |  | 0.1 |  | ±5% |
| （公尺/秒） |  |  |  |  |  |  |
| ft/min | 0~5860 | 19 |  | 39 |  |  |
| 呎/分 |  |  |  |  |  |  |
| knots | 0~55 | 0.2 |  | 0.1 |  |  |
| （海哩/小时） |  |  |  |  |  |  |
| km/hr | 0~90 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |
| （公里/小时） |  |  |  |  |  |  |
| mph | 0~65 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |
| （英哩/小时） |  |  |  |  |  |  |
| 风温挡 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 档位 |  | 解析度 |  | 准确度 |  |
| ℃ | —10℃~+45℃ |  | 0.2 |  | ±2℃ |  |
| °F | 14°F~113°F |  | 0.36 |  | ±3.6°F |  |
| 电池 | CR2032 3.0V |  |  |  |  |  |
| 温度感测器 | NTC负温度系数电阻 |  |  |  |  |  |
| 操作温度 | —10℃~+45℃( 14°F~113°F) |  |  |  |  |  |
| 操作湿度 | 小于90%RH |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | —40℃~+60℃( -40°F~140°F) |  |  |  |  |  |
| 消耗电流 | 约3mA |  |  |  |  |  |
| 重量 | 52g（含电池/吊绳） |  |  |  |  |  |

表1

3、操作

1）.将电池装入电池仓内，LED屏幕瞬间全屏显示。

2）.按"MODE"键2秒左右开机此时"LCD"显示风速及温度值/电池图标，同时背光灯亮，大约12秒后，背光灯熄灭。

3）.按"MODE"键保持3秒，风速计进入设置状态，此时可看到"m/s"风速単位闪动，温度值/风速值消失，此按 "SET" 键可进行选择，按 "MODE" 进行确认。关机后，上述设置将保存。如果更换电池，则设置的数握不保存，此时保持预设状态；

*设置时，屏幕字符意义： m/s（公尺/秒）、km/hl 公里/小时）、ft/min（呎/分）、0knots（海里/小时）mph、( 英里 / 小时 ) 为5种风速単位；

Cu 为当前风速、MAX为最大风速、 AVG为平均风速。

4）.按背部温度转换开关可实现°C与°F单位特换。

5）.每按任何一键，背光灯亮保持l2秒左右熄灭。

6）.测量：当风叶转动的时候，可实观风速测量，屏幕上显示风速值，屏暮上同时显示温度值，当温度低于0℃时，有冷冻"WIND CHILL" 提示。同时按"MODE" 与"SET" 关机。

7）.开机14分钟后无任何操作则自动关机。

注意：温度（摄氏与华氏) 转换开关在机身背面,可用一小的金属条插入圆孔即可进行特换。

4、成套性

1）风速仪一台

2）说明书一份

3）合格证一张