一 序言

感谢您选用麦隆公司最新一代先进的便携式UltrameterTM 6P型多参数水质检测仪。这款仪器将使您的操作变得非常简单方便。为了方便起见,在仪器的底部有一简单的介绍及附有一张袖珍卡片，上有仪器的简单操作说明。注意:电导,电阻和TDS需要校正到250C时的值。在液晶显示屏的左方,显示KCl,NaCl,442和USER四种类型,他们是用于电导和TDS转换时进行温度校正所选择的对应溶液,溶液类型不同,则相应的温度校正系数不同,以及电导和TDS的转换系数也不同。溶液的温度高低导致溶液的电导值不一,相应的TDS值也不一。一般地,校正溶液的电导时选用KCl,电阻选用NaCl,TDS选用442(自然水)这取决于目前工业发展的水平。以下是这款原装进口仪器的操作说明。

二 操作规范

A 操作

使用简单

1）只需将试样注入一个或多个电极池,就可以读取一个或多个参数值，

2）用待测液润洗电导池或pH/ORP电极池三次并重新加液,

3）按取要测试的参数键就可以读取参数值,如无按键,则仪器会在15秒后自动关闭，

4）读取数值后,要存储该数值,按MS键就可以保存，就这么简单。

B 按键功能

1）虽然仪器带有很多的按键,但无论测那一个参数,都只要按取一个键就可以迅速准确的进行测量，

2）每个键都有固定程序设计,按一次键,就执行一次程序，

3）仪器没有“off” 键,在最后一次按键后15秒,仪器自动关闭(在cal模式下,60秒自动关闭)，

4）一般情况不需要持续按住一个键,按一下就可以。

C 按键的操作

1）一般测试

按键区上面五个测试键任意一个都可以开启仪器并选择相应的测试类型进入测试模式.选择的测试类型显示在屏幕的底部,参数的单位显示在右面,如在校准或取消更改设置的模式下,按测试键,同样可以进行测试。

2）电导,RES和TDS

这三个键可测试在电导池中的溶液的参数值。

注: i 在加入待测液时,要避免有气泡混入电导池里；

ii如发现测试时,溶液的选择类型(KCl,NaCl,442和USER)与所测参数不符,则查看“溶液类型选择”一项选择相应溶液类型。

a 电导键

待测液加入电导池后,按cond键,显示电导值和单位,在他的左面显示的是对应的选择溶液,如超出测试范围,则显示[---]

b 电阻键

按res键,显示电阻值和单位,在其左面显示的是对应的选择溶液,电阻的测试范围在10千欧-30兆欧之间,超出此范围,则显示[---]

c TDS键

按TDS键显示TDS值和单位,此值是一个估算浓度值,是根据测出一已知电导值溶液的温度,然后由电导/TDS温度补偿系数求算出其TDS值。

3） pH和ORP键

将溶液加在pH和ORP电极池中,按pH和ORP键可测试pH和ORP值.打开电极保护盖,用待测样品润洗多次以除去保护液并重新加满。

注:使用完后,pH/ORP电极必须用MYRON L存储液重新加满电极池,并盖上保护盖。

a pH键

按一下pH键,显示相应的pH值,并不显示单位。

b ORP键

按一下ORP键,显示氧化还原电位读数,读数以MV显示。

4） cal/MCLR键

当测试电导,TDS和pH值时,按一下cal键,进入校正模式,在校正模式下,按一下cal键,确认新的输入值,如不再选择,又回到测试模式，如按住cal键3秒以上,就不进入校正模式,而是出现“Sel”字样,用上下键进行溶液选择,和前面一样,按cal键确认并退出，当在查阅存储记录时,按cal键也可以清除该条记录。

5） 上下键

当测试时,上下键的功能相当于存储键,可以进行存储和显示记录值,当在校正模式下时,他的功能相当于增减翻屏键,按一下,数值增或减一步长,如持续按住键则可翻屏显示.当在显示存储记录时,按此键上下移动显示记录。

三 使用后注意事项

A 电导池的维护

用清水润洗电导池多次,不能擦洗电导池壁,否则,在润洗的同时,油膜很容易脱落并被冲出电导池.即使是活性很高的化学物质使电极变色也不要进行擦洗,因为这并不影响其测试的准确性。

B pH/ORP电极的维护

使用完后电极池必须加满保护液以保持电极处于湿润状态,在盖上保护盖之前,用MYRON L存储液(一般是饱和KCl溶液,pH=4的缓冲溶液或至少饱和的盐溶液)润洗并重新加满电极池(以起保护电极的作用)绝不能用蒸馏水代替存储液。

四 具体操作

首先查看溶液选择类型，如果选择不当，请参看“溶液选择”项选择恰当的溶液。

注:在测量高浓度溶液或温度较高的溶液后,要立即用清水多润洗几遍,在测低电导溶液时,要确保pH保护盖盖紧,以防止溶液从pH盖子边缘流入电导池,而影响测试准确性。

A 测电导/TDS

1）用待测试样润洗测试杯三次（以补偿温度并为测试准备）；

2）在测试杯中装满试样；

3）按Cond 或TDS键；

4）读取数值。

B 电阻测试

由于电阻率适用于低电导溶液，测试杯中值偏低屏幕可能会显示被污染或混入空气，所以建议使用流动试样法测试电阻率

1） 打开pH保护盖，确保不要弄脏；

2） 手持测试仪，杯口方向向下倾斜30º角；

3） 让试样顺着测试杯口流下，注意不能产生气泡；

4） 按RES键，选择最佳读数。

注：如果读数低于10KΩ，屏幕将显示[----]，选择电导模式测量电导值。

C  pH测试

1） 打开pH电极保护盖；

2） 用待测样品润洗测试杯三次，并摇晃滴干，以除去残留液体；

3） 添加试样于测试杯中；

4） 按pH测试键；

5） 读数；

6） 提示：使用完后，加入Myron l备用液，高浓度的KCl 或pH=4的缓冲液，以保护电极，并盖上保护盖，切不能让pH/ORP电极处于干燥状态。

注：如果没有上述溶液，也可以用食盐和自来水配成的饱和溶液。

D  ORP测试

1） 同上法，打开保护盖；

2） 用待测样品润洗三次，甩干使没有残留样品；

3） 添加样品于测试杯中；

4） 按ORP 键；

5） 读数；

6） 提示：使用完后，加入Myron l备用液，高浓度的KCl 或pH=4的缓冲液，以保护电极，并盖上保护盖，切不能让pH/ORP电极处于干燥状态。

注：如果没有上述溶液，也可以用食盐和自来水配成的饱和溶液。

五 溶液选择

A  选择溶液的原因

由于电导和TDS需要温度校正到250C，不同溶液的选择影响到电导温度的校正系数，从而也影响到TDS 的值。

B  4种基本溶液

在数值左边显示的是关于标准温度补偿电导和TDS的4种典型的盐溶液（KCl ，NaCl，442和USER），一般KCl 针对电导补偿， NaCl 针对电阻补偿，442针对TDS补偿，这些取决于当前实际工业标准，也是机器出厂时设计好的。USER 指要输入一固定电导温度补偿系数或电导/TDS的转换率。

C  4种类型溶液的校准

对4种溶液的校准，是相对独立的，也就是说，442溶液校准后，不会影响到NaCl 溶液的校准结果。

D  溶液类型的选择方法

注：首先查看屏幕显示的是否是所要选择的类型，如不是:

1） 按COND， RES 或TDS 键来选择所要的溶液类型，

2） 按cal 键三秒左右，直到显示“SEC” 字样，

3） 用上下键选择所需类型的溶液，

4） 按cal 键确认新的溶液类型并退出。

E  USER的操作

1） 可以在0-9.99%/0C范围内改变温度补偿系数

a  和上述溶液选择方法一样，选择USER 模式；

b  按cal 键，用上下键调节温度补偿系数，范围在0-9.99%/0C内；

c  按cal 键，两次退出温度系数调节，（在TDS模式下，按三次）就可以在新的温度校正系数下测量样品的相关参数了。

2） 取消温度补偿

a 选择USER类型；

b 按cal键三秒，如不显示0.00%/0C,则按住MR足够长时间以使显示0.00%/0C；

c 按cal键两次（TDS三次）退出温度补偿，则已取消USER温度补偿。

3） USER可改变电导对TDS 的转换率

可以自己选择一设定电导率对TDS的转换率，在USER模式下，测试样品，在转换率范围0.2-7.99之间时，如电导值是100μS,TDS值是75 PPM,就可将Radio调整为0.75

a在USER格式下，按TDS键；

b 按cal键两次，进入温度调节并出现“ratio”字样；

c 用上下键调节到新的转换率；

d 按cal键两次，退出调节，确认新的转换率，就可以在新的TDS转换率下测试样品了。

六 校正

A 校正间隔

一般情况下，电导或TDS一个月校正一次，pH校正两次，ORP一般不需校正。

B 校正规范

1） 校正步骤

a 开始校正

通过按cal键开始校正，在测量电导，TDS或pH时，如显示cal图标时，表明校正可以继续更改。通过上下键来更改读数，4种类型的溶液的校正均可在电导或TDS模式下校正。当cal变成“accept”时，按住cal键，确认新的校正值，并进入下一步操作（如没有下一步，则退出校正）如要跳过一步，只要按一下cal键就可以确认最近一次的值。

b 退出校正

当cal图标消失表明校正结束，按任一测试键不仅确认更改数据，而且退出校正模式。

2） 校正范围

校正有一定的范围，正常的“fac”值是工厂出厂时存储的一个理想值，试图校正的限度太大，会导致显示“fac”，如果确认，按cal键，将得到最初工厂设置的默认值，如校正远远超出“fac”显示值，说明程序出错，标准溶液选择不当，测试杯太脏或pH/ORP电极失效。

C校正步骤

1） 电导或TDS校正

a 用适当的标准溶液（KCl,NaCl,或442）润洗电导测试杯三次；

b 用相同的样品重新填满电导率测试杯；

c 按cond键或TDS 键，再按cal 键，屏幕上将显示“cal”；

d 按上下键调节到标准值或按住一个键，滚屏显示到测定值；

e 按cal 键，确认新的测定值，并退出校正程序。

如要测定另一种溶液，则改变溶液类型，重复上述测定步骤。

2） USER模式下的电导/TDS校正

模式置于USER下，显示“section v ,solution selection”

a 用标准溶液润洗电导率测试杯三次；

b 再电导率测试杯中填满相同的溶液；

c 按Cond 或TDS 键，再按cal键两次，（校正TDS按三次）屏幕显示“cal”字样；

d 按上下健将显示的值调节为标准值，或按住一个键，滚屏显示测定值；

e 按cal键，确认新的测定值，并退出校正程序。

3） 电阻率的校正

电阻率是电导率的倒数，对同一种溶液来说，校正电导率也就是校正电阻率。

4） 重新进行出厂校正

如校正过程不正确，并且没有标准校正溶液，则用出厂设定值代替该溶液的校正值，如测试杯中没有溶液，则“fac”值对所有参数一致。“fac”内部的electronics校正不能代替用标准溶液进行电阻校正，如测定其他溶液，则更改测试液类型，重复上述测定步骤。

a 按cond 或TDS 键；

b 按cal 键，（如在USER模式下，按cal 键两次，测电导按两次，测TDS 按三次，以忽略温度和比率校正）；

c 按住向上键至“fac”显示并消失；

d按cal键，确认出厂校正设置。

5）pH 校正

注意：在用pH为4 或10的酸碱缓冲溶液调节测试量程时，必须用pH为7的缓冲溶液调零。

a  pH 零点校正

i 用pH＝7 的缓冲溶液润洗电极三次；

ii 测试杯中装满pH=7的缓冲液；

iii按pH键进行pH校正，如屏幕显示值为“7”，不需进行pH零点校正，直接进行b 部分的定点校正；

iv 按cal键进入校正模式，屏幕显示“cal,buffer”和“7”字样；

注意：如果加错缓冲液，“7”和“buffer”将闪动，不能进行校正。

步骤4中pH值的校正误差将决定pH电极的精确度，如缓冲液的pH=7，而显示值超过8，则电极需重新润洗，或电极已坏，需更换。

v 按上下键至显示值为“7”；

注意：出厂校正值如没有>1屏幕将显示“fac”，需要更换电极或缓冲液，“fac”的内部electronic校正不能代替用pH缓冲液进行校正，如显示“fac”则需要进行出厂值校正，（如用pH=7的酸碱缓冲液）可按cal键显示出厂校正值，也可按上下键缩小测定范围；

vi 按cal键确认新的测定值，pH零点校正结束，可继续进行pH量程校正，或按住任一个键退出。

b  pH 量程校正

注意：在用如pH=4或10的酸碱缓冲液进行调节前，必须先用pH=7的缓冲液对仪器进行校正，酸碱液都可用于第二点值的校正。同理，可进行另外的量程校正，加入缓冲液后，屏幕将显示相应的“acd ”或“bas”。

i 结束pH值零点校正后，或pH测定模式下确认pH=7的缓冲液后，按cal键两次，进入pH校正模式；

ii 此时，屏幕显示“cal buffer” 和“acd” 或“bas”；

注意：如“acd”或“bas”闪亮，则说明有错误发生，或测试杯中需要添加酸或碱溶液。

iii 用酸或碱缓冲液润洗电极三次；

iv 用缓冲液注满电极池；

v 按上下键至显示值与缓冲液实际值相等；

vi 按cal键确认第二定点的校正，屏幕显示下次校正所用的缓冲液类型；

第二点校正结束后，可继续进行第三点的校正或按住一个键退出，并确认待测酸或碱缓冲溶液的值。如第二定点校正用酸性缓冲液，则第三定点校正碱性缓冲液，反之，亦然。相同步骤至显示值与已知缓冲液值相等，后面的按下面步骤操作。

vii 重复步骤3-6；

viii 按cal 键确认第三点校正，并退出校正程序，电极充满Myron l 保护溶液，并盖上电极保护盖。

6） ORP校正

如参比电极正常，则ORP电极读数很少发生错误，由于ORP的校正有很高的反应活性，仪器具有electronic orp 校正，这使得pH进行零点校正后，还需进行参比电极的零点校正。

7） 温度校正

仪器可进行温度校正。

七 记忆功能

记忆功能使得仪器可同时存储20个温度系数，方便后续使用。

A 记忆保存

1） 显示测定之后，按向上键保存数值，

2） 屏幕显示“memory” 温度读数消失而以顺序号显示（1-20）,如保存顺序号是4，则读数是1806µs的记录。

B 记忆唤醒

1） 按五个键中的任一个，

2） 按向下键屏幕显示memory和最后一个记录，

3） 按上下键滚动显示记录（温度显示将在读数和存储序号之间切换），

4） 按住一测试健，退出记忆唤醒，或待其自动关闭。

C 清除任一记录，记忆清除

唤醒任一记录后，按cal键可清除之，如不是在结束唤醒前，存储另一保存记录，则其保存序号代之以下一个保存序号，下一保存序号将变为最高序号。

例：记录中，有7个记录，若想清除序号为3的电导率读数记录，并代以pH读数。

1） 按向下键。滚动至显示保存序号为3处，

2） 按cal键清除该3号记录，

3） 用测试样品填充pH/ORP电极，

4） 按pH键测试样品的pH值，按向上键将该值存为序号为3，

5） 下一记录将变为8

6） 清除所有记录，按向下键，滚动至“clr all”

7） 按cal 键，所有记录被清除 。

八 摄氏温度转换成华氏温度

1） 按Cond 键，

2） 按向下键至显示保存记录，

3） 重复按向下键，直至过”clr all” 记录，屏幕将显示“c” 或“f” ，

4） 按cal 键，显示将切换到另一种值，

5） 按Cond 键，所有的温度读数将以最新选择的单位显示。

注意：温度补偿仍然以%/0C显示。

九 安全与维护

使用完后,用清水润洗,并避免接触有机溶剂,摔落或剧烈震荡都可能导致仪器失灵或损坏。

A 操作温度

溶液温度超过1600F/710C时,不能进行测量,否则要损坏仪器.当环境温度低于00C时,pH电极可能会损坏,千万注意,不要超出规定温度范围.把仪器存放在热源附近或在天气炎热的情况下,温度很容易达到或超过1500F,这将导致仪器测量不准。

B 电池的更换

擦干仪器表面，拧开后面四颗螺丝，小心打开后盖，移走后盖，把电池取下，并换上新的9V碱性电池，盖上后盖，拧紧螺丝。

注：因为已安装了不可擦除可读存储器，即使电源断电或更换电池的过程中，存储在记忆器中的记录数据和校正更改设置并不会消失。

C pH/ORP电极更换

电极型号RPR，订货时请确认仪器型号和序列号，以确保选择正确的电极型号，每台仪器都配有相应的电极型号。

D 电极清洗

1）电导/TDS/电阻

电导池尽可能保持干净，用足量干净水冲洗电极池可防止杂物聚集在电极上，但是很赃的溶液尤其是含鳞状颗粒的溶液，很容易在电池中沉淀形成薄膜，这降低了测试的精确度，一旦形成油膜或有脏物沉积在电极上，就用普通的无腐蚀清洗剂清洗，并用清水润洗干净，就可以准确测试了。

2）pH/ORP

中性的pH/ORP电极是用不可再生材质做成的，通过多孔电极泡表面与试样接触，不能处于干燥状态，如果电极池干了，立即用像WindexTM或FantastTM 这样的液体喷雾器，清洗电极池并润洗，有时电极还可以恢复活性，不能擦洗或抹拭电极。

也可使用以下方法：

a 加入热（600C）的盐溶液，最好是热的KCl溶液，或用饱和NaCl溶液，并冷却至常温，重新校正测量。

b 加入DL水并浸泡时间不要超过4个小时，(时间太长，可能导致溶解率降低或破坏玻璃电极)并重新校正测试。

出现漂移现象可能是由于在pH电极上产生了一层薄膜，喷洒WindexTM或FantastTM清洗液，并润洗。注意电极泡很脆弱，所以不能擦洗或抹拭pH/ORP电极。

当pH值（碱性）很高的溶液长时间放在pH电极池中也会损坏电极，测试完后立即倾倒出此溶液，并用MYRON L存储液（KCl，pH＝4的缓冲溶液或饱和盐溶液，视用户自身情况而定）润洗再加满电极池，盖上保护盖存储。

含氯根，硫酸根和NH4-N的溶液也可能对pH电极造成损坏，如要测试此类溶液的pH值，建议在测试完后，迅速用清水润洗，再用存储液润洗并保存，很多样品所含的成份均对银有还原作用，所以很多物质，尤其是氰化物很容易损坏电极。

更换电极可以从MYRON L公司或它的授权代理商那里购得。

十 故障及原因

| 故障 | 可能原因 | 校正措施 |
| --- | --- | --- |
| 不能显示 | 电池电量低或电池没有连接好 | 检查电池连接或更换电池 |
| pH读数不正确 | 1需要进行pH校正 2 pH缓冲液可能残留在电解池中或有干扰杂质 3 pH校正液失效 | 1 重新校正 2 彻底润洗电极池 3 重新用新鲜的缓冲液校正 |
| pH变化无响应 | 电极泡破裂或内部损坏导致电极短路 | 更换pH/ORP电极 |
| pH调节不到7 | pH/ORP电极池中缺少KCl溶液 | 清洗使电极恢复活性，并重新校正，如仍无效果，更换pH/ORP电极 |
| pH读数漂移，对缓冲溶液响应缓慢，或“fac”字样不断显示 | 1 由于溶液在测试池中时间较长引起电池记忆出现临时情况 2 电极泡被污染或干燥 3 电极泡连接处凝结或被覆盖 | 清洗使电极恢复活性，并重新校正，如仍无效果，更换pH/ORP电极 |
| 电导/TDS/电阻值不稳定 | 1 电极被污染 2 测试样品的电阻值远大于1MΩ | 1 清洗电极池和电极 2 减少样品与空气接触面积 |
| 无法进行电导/TDS的校正 | 电极上出现薄膜或沉淀 | 清洗电极池和电极 |
| 电阻读数很低 | 1 以前测试样品的干扰或pH电极池盖子没盖好 2 测试样品里混有CO2气体 | 1 测试之前多次润洗，并确保pH盖子盖紧 2 参考电阻测试方法一项 |