###### 产品资料

CO2 Engine™   K33-ICB

Sensor module and OEM platform

Designed for Incubator Applications

图1.  K33－ICB系列内部电路板模块

CO2Engine™-ICB 系列是专为培养箱行业设计的一款二氧化碳模块，该模块是用12V直流供电和测量并转换成模拟量输出。

con-OUT2 (模拟量输出)

con-OUT1 (OC 输出)

GND（系统地线）

FactoryPwr

图 2.   CO2Engine™-ICB with OBA9 (测量范围：0-30％)

CO2Engine™-ICB - 技术规格

总体性能:

存储温度 	-40 － +70 °C

预期传感器寿命 	> 15年

维护间隔期 	每12个月

自我诊断	全面的自我检测功能

预热时间 	 1 分钟

符合排放标准...........................发射:  EN61000-6-3:2001

免干扰:  EN61000-6-2:2001

RoHS指令2002/95/EG

符合标准..................................机械冲击试验  国际电工委员会 60068-2-27 Test Ea

..................................随机振动试验  国际电工委员会 60068-2-64 Test Fh

振动抗扰度试验.....................国际电工委员会TR 60721-4-5 表 5: 国际电工委员会 60721-3-5, Class 5M3 (3,6 gRMS)

“Mechanical conditions in road vehicles in areas without well-

developed road systems, light-weighted vehicles, tracked

vehicles  and self propelled machines, including  installations in

places which may be directly hit by flying stones”

随机振动试验安全性 	...IED TR 60721-4-2 table 7: IEC 60721-3-2, Class 2M3 (3,2 gRMS)

“Transportation in lorries, trailers and all other kinds of  transportation

in areas without  well-developed road systems, by trains with shock

reducing buffers and by ships”,

..........国际电工委员会 60721-3-2,  A 类(1,0 gRMS)

“船舶仪器仪表和自动化设备”

工作环境温度  	-10 - 50 °C

工作湿度 	0 to 95% RH (无结露)

工作环境............	培养箱,住宅,商业和工业环境

ronmen

供电:

供电电源	7-14 V直流电源, 稳定在10% 以内

功耗	平均40 mA

< 150 mA峰值电流 (平均在红外灯亮后, 120毫秒)

< 250 mA 峰值功率(在红外灯启动, 第50毫秒)

电气连接4 	4 x 1,5 mm2 对应供电输入 (G+, G0) 和电压输出 (OUT1, OUT2)

尺寸  	5,1 x 5,7 x 1,4 cm (长 x 宽 x 近似高度)只电路板,不包括外壳

二氧化碳测量:：4

测量方法	红外波导技术

响应时间(T1/e) 	30秒传播时间

测量范围 	0 to 30%vol.

重复性	± 0.1 %vol. CO2  读数的± 2 %

精度1, 5	± 0.2 %vol. CO2  读数的± 3 %

压力误差	读数的+ 1.6 % 每KPA，偏离正常压力, 100 kPa

船用校准支持	Din1 switch input to trigger Background Calibration @ 400 ppm (0.04%vol) CO2

Din2 switch input to trigger Zero Calibration @ 0 ppm CO2

输出信号: 4

电压输出	0 – 5V 对应 0 – 20 vol.% CO2  [0 – 30% 输出范围另外说明.]

注1 ：在正常的室内空气品质中应用。准确性是指至少3周后的连续作业。然而，一些工业应用中确实需要维修。请联系SenseAir的进一步资料！

注2 ：不宜在二氧化硫含量高的环境中使用。

注3 ：请注意，绝对最大额定值是14V的，因此，传感器可用于12V的+ -10 ％的供应。

注4 ：不同的选择，存在和可自定义取决于具体的应用。请找到可能的选择在本文件和联系SenseAir进一步的信息！

注5 ：精度是在指定工作温度范围。