FA、JA系列电子天平使用说明书

FA/JA系列电子天平 FA/JA系列电子天平是本公司开发研制、采用电磁力平衡原理的精密电子天平，具有精确度高、环境适应性强的特点。作为一个系列产品，可广泛应用于染织、石油、化工、医药、公路建设以及大专院校、国防部门和科研等领域，该系列天平内置RS232C标准输出口，可连接打印机、计算机等设备作现场质量控制用。 型号的组成及其代表意义： 型号 JA1003A JA1203A JA2003A JA3003A JA4103A JA5003A 称量范围（g） 0~100 0~120 0~200 0~300 0~410 0~500 实际标尺分度值（mg） 1 1 1 1 1 1 重复性（g） 同一载荷多次衡量结果之间的差值，不超过天平在该载荷时的最大允许误差的绝对值 最大允许误差（g） 0≤m≤50 ±0.005 50≤m≤200 ±0.010 m≥200 ±0.015 校准砝码量值（g） 100 100 200 200 200 200 称盘直径（mm） 80 110 外形尺寸（mm） 320×200×290 净 重（kg） 7．5 电 源 220+22-33V 50±1Hz 功率（V·A） 15 开机预热时间（min） 60 工作环境温度及相对湿度 20±7．5℃ 50 ~80% 型号 FA604A FA1004A FA1104A FA1604A FA2004A FA2104A 称量范围（g） 0~60 0~100 0~110 0~160 0~200 0~210 实际标尺分度值（mg） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 重复性（g） 同一载荷多次衡量结果之间的差值，不超过天平在该载荷时的最大允许误差的绝对值 最大允许误差（g） 0≤m≤50 ±0.0005 50≤m≤200 ±0.0010 m≥200 ±0.0015 校准砝码量值（g） 60 100 100 150 200 200 称盘直径（mm） 80 外形尺寸（mm） 320×200×290 净 重（kg） 7．5 电 源 220+22-33V 50±1Hz 功率（V·A） 15 开机预热时间（min） 180 工作环境温度及相对湿度 20±2．5℃ 50~75% 使用方法 ·准备 1、 将天平放在稳定的工作台上，避免振动、气流、阳光直射和剧烈的温度波动。 2、 安装称盘，调整水平调节脚，使水泡位于水准器中心。 3、 接通电源前请确认当地交流电压是否与天平所需电压一致。 4、 为获得准确的称量结果，在进行称量前必须使天平接通电源预热，至少60分以达到工作温度（FA系列180分钟）。 开机/关机 ·开机 使称盘空载并按压<ON>键，天平进行显示自检（显示屏所有字段短时点亮）显示天平型号。 当天平显示回零时，天平就可以称量了。 当遇到各种功能键有误无法恢复时，重新开机即可恢复出厂设置。 ·关机 确保称盘空载后按压<OFF>键，天平如长时期不用，请拔去电源插头。 ·校准 为获得准确的称量结果，必须对天平进行校准以适应当地的重力加速度。校准应在天平经过预热并达到工作温度后进行，遇到以下情况必须对天平进行校准。 ·首次使用天平称量之前 ·天平改变安放位置后 ·称量工作中定期进行 具体校准方法 准备好校准用的标准砝码，确保称盘空载 按<TAR>键：使天平显示回零 按<CAL>键：显示闪烁的CAL—XXX，（XXX一般为100、200或其它数字，提醒使用相对应的100g、200g或其它规格的标准砝码） 将标准砝码放到称盘中心位置，天平显示CAL……，等待十几秒钟后，显示标准砝码的重量。此时，移去砝码，天平显示回零，表示校准结束，可以进行称量了。 如天平不回零，可再重复进行一次校准工作。 ·称量 天平经校准后即可进行称量，称量时必须等显示器左下角“○”标志熄灭后才可读数，称量时被测物必须轻拿轻放，并确保不使天平超载，以免损坏天平的传感器。 其它功能键的使用 ·清零/去皮键<TAR> 清零：当天平空载时，如显示不在零状态，可按<TAR>键，使天平显示回零。此时才可进行正常称量。 去皮：小颗粒物和液体在称量时都需要使用容器，可将容器放在称盘上，按<TAR>键，使天平回零，然后再将该容器和待称物放到称盘上，此时天平显示的结果即为上述待称物的净重，如果将容器从称盘上取走，则皮重（即容器的重量）以负值显示，皮重将一直保留到再次按<TAR>键或关机为止。 注意：使用去皮功能时，容器和待称物的总重不可大于天平的最大称量。 ·积分时间调整键<INT>和灵敏度调整键<ASD> <INT>键或<ASD>键可分别选择四种不同的模式，操作方法为：按住<INT>键不放，直到显示“INT—1”、“INT—2”、“ INT—3” 或“INT—0”为止。< ASD >操作方法类同，<INT>键一般应与<ASD>键配合使用，通常有以下三种组合方式： INT—1 ASD—2 较快称量速度（在允许降低读数精度以加快称量过程时使用） INT—3 ASD—2 正常称量速度（出厂设置的正常读数精度工作状态） INT—3 ASD—3 较慢称量速度（因环境不理想造成天平显示不稳定时使用） INT—0 ASD—0 生产调试时使用的模式，用户不宜使用。 ·计数键<COU> 应用此功能可对一组单件重量较轻而且偏差较小的物件进行计数，（建议单件重量≥10d，d：实际标尺分度值） 计件时必须先设定一个参考样本，参考样本的件数越多，计数准确性越高。 按住<COU>键不放，直到显示COU—1、COU—2、COU—3或 COU—4为止，（对应的样本数分别为5、10、25、50）。 以下提示的是当前样本件数为10时的操作方法（其它类同）： 操作 显示 按<TAR>键 按住<COU>键不放 显示COU—2时松手 准备好的10件样本放到称盘上后按<CAL>键 等待约10秒 移去称盘上的样本 将欲计数的一组物件（假设210件）放上称盘 天平保持零状态 COU—0→COU—1→COU—2→COU—3→COU—4→COU—0 COU—10（闪烁） COU．．． 10 0 210 取消计数功能：按住<COU>键不放，直到显示COU—0时松手，天平即恢复正常称量工作状态，显示0.000g或0.0000g 为便于操作，物体在计数时通常放在一个自身重量较轻的盛器中，在应用计数功能前，可先将盛器放上称量，按去皮键<TAR>，然后再按上述表内提示的方法进行操作。 注意：待计数的物件包括所用的盛器其总重量不能超过天平的最大称量，否则有可能损坏天平的传感器。 ·称量单位转换键<UNT> 应用此功能可实现克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换，操作方法是：按住<UNT>键不放，显示器会循环显示（对应的称量单位分别为克拉、盎司和克），若想选择其中某一种称量单位，只须在显示所对应的称量单位时松手即可。 ·打印（数据输出）键<PRT> 操作步骤：按住<PRT>键会循环出现五种模式 PRT—0 即时打印（按一下，即输出一行） PRT—1 定时半分钟输出一行 PRT—2 定时一分钟输出一行 PRT—3 定时两分钟输出一行 PRT—4 连续输出 ·注意：前四种模式只适用于微机或具有连续打印功能的串行打印机 ·下称 功能：可进行挂件称量 操作步骤：将天平底部的盖板打开露出挂钩，再将下称（可选配附件）挂在挂钩上，以称量挂件了。 ·故障与排除 序 故障 原因 排除 1 显示器全不亮 ·天平未正常接通电源 ·天平显示器开关未开启 ·瞬时干扰 ·保险丝损坏 检查未接通原因并重新接通 按<ON>键 重新开机一次或重新插入电源线 调换相同规格的保险丝，如再次 烧坏，就必须送检修单位修理 2 仅显示上部线段 ·超过最大载荷 ·内部记忆校准数可能被破坏 ·称盘未安装好 立即减少载荷 按上述“校准天平”操作顺序重新校准 取出称盘重新安装 3 仅显示下部线段 ·未放上称盘 ·称盘未安装好 重新安装称盘 4 称量结果不稳 (数据跳变) ·有气流 ·天平所处工作台不稳定 ·温室波动大 改善环境 5 称量结果不正确 ·天平未经校准就使用 ·使用的校准砝码不准 ·称物前未调零 ·电源电压不正常 重新校准 更换校准砝码重新校准 按<TAR>键 改用正常电源 6 显示器停留在某一位 数字或出现无意义符 号 ·可能瞬时干扰 ·电源电压不正常 重新开机一次或重新插入电源线 改用正常电源 7 显示器左下角不稳定 标志“○”不熄 ·天平所处环境不理想，如气流 太大，有振动等 改善环境并将防风罩玻璃门关好 8 一直显示等待状态 ·天平所处环境不理想，如气流 太大，有振动、室温波动大 改善环境并将防风罩玻璃门关好 9 显示 CAL Err ·在校准天平之前，称盘上放有物体 ·在校准天平之前未清零 ·在天平未显示零时就按<CAL>键 ·校准砝码不准确 拿去物体，清零并校准 清零并校准 同上 更换校准砝码重新校准 10 显示器最右边的称量单位不显示 ·天平未经校准 ·天平内部记忆校准数被冲掉 对天平进行校准 同上 ·数据接口 ·与微机串口连线如下： 微机（9芯）—天平（9芯） 2（SI）—3）（SO） 5（GND）— 5（GND） （1）天平串口波特率1200 （2）一帧数据格式为10位，其中一个起始位（0），8位数据位（ASCII码，低位在前），一个停止位（1） （3）无奇偶校验 （4）数据为连续输出，不需专用读数命令 一行数据输出，具体顺序如下： 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 型 号 ㄩ */ㄩ +/- 数 据 数 据 数 据 小 数 数 据 数 据 数 据 数 据 单 位 单 位 CR LF 点 1 2 注意：上例是读数精度为0.1mg电子天平的一行数据输出顺序，读数精度为1mg的电子天平，在其一行数据的输出顺序中，小数点位置应在第8位。 连接台式计算机应用举例： ·准备串口调试软件（如ComTools，AccessPort等，可从网上下载） ·准备串口连接（9孔——9孔，满足上述串口连线要求，并用万用表检测确保连线无误） ·按天平<PRT>键，将数据输出方式设置到PRT—4（连续输出） ·参照以下参数完成串口调试软件的串口设置： 1．串口号（如COM1，COM2等）确定 2．串口波特率：1200 3．校验位：N或NONE 4．数据位：8 5．停止位：1 6．打开调试软件的串口开关 保修 在正常使用情况下，用户购买本公司产品可凭有效发票享受一年免费保修，超过保修期限如需配换零件及元器件等，则收成本费和检修费。