粘度计使用说明

NDJ- 系列粘度计是采用高细分驱动步进电机、 16 位微电脑处理器和带夜视功能液晶屏的数字显示式粘度计。该仪器转速平稳、精确，按键标示明确，程序化设计，操作简便，屏幕直接显示粘度、转速、百分计标度、转子号以及所选用转子在当前转速下可测的最大粘度值。主控板、细分驱动板全部采用贴片技术，电路设计采用目前最先进微电脑处理器，结构布局合理紧凑。提供 RS232 接口，打印间隔可由用户自行设置。该仪器满量程、各档线性度全部通过 PC 接口进行计量校正，其性能、功能达到国外同类型先进水平。 SNB- 系列 粘度计是 基 于 NDJ- 系列粘度计的升级产品。除具备 NDJ- 系列粘度计的性能、特点外， SNB- 系列 粘度计的 测量范围更广，转速选择改进为全程无级变速，并可通过 PC 接口进行全自动化数据采集，以及连接电脑完成自动化操作、数据保存及历史数据对比等多项数理统计分析任务。 NDJ- 系列、 SNB- 系列粘度计用于测量液体的粘性阻力与液体的动力粘度。广泛应用于测定油脂、油漆、食品、涂料、造纸、化妆品、化工、胶囊胶粘剂及药物等各种流体的粘度。 1 ．主要技术规格 型 号 NDJ-5S NDJ-8S SNB-1 SNB-2 测量范围（mPa·s）(毫帕·秒 ) 1—100,000 1—2,000,000 1—600,000 1—6,000,000 旋转速度 (RPM) ( 转/ 分钟 ) 6, 12, 30, 60 0.3, 0.6, 1.5,3, 6, 12, 30, 60 1—60(无级变速) 0.1—99.9（无级变速） 转子数量 随机配置 1, 2, 3, 4 号 4 种转子 0 号转子为选配件 测量精度 ± 2.0% 重 现 性 0.5% 电 源 电源适配器 ( 输入 220 V 50 ± 1Hz, 输出 15V 1.2A ) 2 ．结构原理 如图所示， 以高细分驱动步进电机带动传感器指针，通过游丝和转轴带动转子旋转。如果转子未受到液体的阻力，游丝传感器指针与步进电机的传感器指针在同一位置。反之，如果转子受到液体的粘滞阻力，游丝产生 扭矩与 粘滞阻力抗衡，最后达到平衡。这时分别通过光电传感器输出信号给 16 位微电脑处理器进行数据处理，最后在带夜视功能液晶屏幕上显示液体的粘度值（mPa·s）。 3 . 仪器配置 （1）数字式粘度计1台 （2）升降架：1套 （3）转子保护框架1只 （4）电源适配器1只 （5）转子（1,2,3,4号各1支） （6）扳手1只 （7）一字螺丝批1只（8）座脚1 套 可选择配置件： （1）０号转子(用于测定超低 粘度) （2） RTD 温度探针 （3）能实行全自动化数据采集功能的专用软件 （4）专用打印机 （5）少量样品测定专用装置 （6）遥控操作器 4 . 安装（参照总装示意图后按下列步骤进行） (1) 从包装箱中取出座脚 1 、 2 、升降架、主机、转子架、保护框架等。 (2) 将升降架装入座脚圆孔中，保持座脚开口方向及升降架上齿条均面向操作者后，用扳手将螺母 M12 旋紧。 (3) 转动升降架上旋钮，检查升降夹头的灵活性和自锁性，发现过松成过紧现象可用螺丝刀调整升降架后部的 M4 螺钉，使之能上下升降，偏紧为宜，以防装上粘度计后产生自动坠落情况。 (4) 把粘度计装到升降架上，用紧定螺钉拧紧。旋松仪器下方黄色盖帽上的螺钉并将该盖帽取下，放好备用。黄色盖帽起到保护连接螺杆的作用，长期不用或运输时，一定要将黄色盖帽盖上。 (5) 调节二个水平调节脚 , 直至粘度计顶部的水泡在中央位置。 (6) 如有RTD 温度探针，请安装到接口。有打印机，请安装到 RS232 接口。 (7) 确定粘度计的电源开关置于OFF 状态 , 接通电源 。 5 . 各键功能 重新启动应用程序 打印功能选择 电机转速选择 开始测量 转子选择，并可得知所选用转子在当前转速下可测的最大粘度值。 以下四键仅在 SNB- 系列产品中使用（作为数字设置时用） 为数字增加键 为数字减少键 为向右移位键 为向左移位键 6 . 屏幕内容介绍 开机或按复位 键后 画面先显示型号 SNB-1 SNB-1 表示该仪器型号 , 等待大约 3 秒钟后显示如下： 20.0 ℃ 60.0 RPM 45.7% 888888.8 SP 4 mPa·s 20.0 ℃ 表示 RTD 温度探针测量到温度。 单位 ℃ 。 SP 4 表示 4 号转子， 0 表示 0 号转子， 1 表示 1 号转子，……依此类推。 60.0 RPM 表示 电机当前转速。单位 RPM 。 888888.8 mPa · s 表示 所选用转子在当前转速下可测的最大粘度值。单位 mPa · s 按测量 键后 显示的 888888.8 mPa · s 为所选用转子在当前转速下测得的粘度值。 45.7 % 表示百分计标度，也称扭矩。百分计标度在 10%--90% 之间为正常值。 若不在此范围内，粘度计会发出报警声，提示用户更改转速和转子。 7 ． 操作步骤 （1） 按照“ 4. 安装”步骤将粘度计安装到位。 （2） 将转子保护框架装在粘度计上 ,( 向右旋入装上 , 向左旋出卸下 ) 。 （3） 将选用的转子旋入连接螺杆 ( 向左旋入装上 , 向右旋出卸下 ) 。 （4） 开机 , 步进电机开始工作。 （5） 输入选用转子号：每按转子键一次，屏幕显示的转子号相应改变，并在 1 → 2 → 3 → 4 → 0 →之间循环，当屏幕显示为所选用的转子号时，即完成输入。 （6） 选择转速：每按转速键一次，屏幕显示的转速相应改变，并在其技术规格所确定的转速范围内（如： 6.0 → 12.0 → 30.0 → 60.0 →等）循环，当屏幕显示为所选用的转速时，即完成转速选择。用于SNB- 系列的选择转速：按转速键屏幕会出现60（或 60.0 ），并在“ 6 ” 字符上不断闪烁 , 这时可以通过按数字增加键或减少键来设置转速的十位数；然后通过 按向右移位键可逐位移向个位数及小数点后的十分位数，若需反向移位时， 则通过按向左移位键来完成；采用相同于上述十位数的设定方法可完成其他位的数值设定， 转速设定完毕后 , 按转速键确认 。 （7） 旋动升降架旋钮 , 使粘度计缓慢地下降 , 转子逐渐浸入被测液体当中 , 直至转子上的标记与液面相平为止。调整粘度计位置至水平。 （8）按测量键，即可同时测得当前转子、转速下的粘度值和百分计标度。 （9）在测量过程中，如果需要更换转子，可直接按转子键，此时电机停止转动，而粘度计不断电。当转子更换完毕后，重复以上第（6）至（8）条即可继续进行测量。 (10) 打印： a ．先选择打印时间间隔 : 按打印键，屏幕左下方出现 S ： 00 ： 05 ，每按打印键一下屏幕显示的打印时间间隔参数相应改变，并循环出现 00 ： 05 → 00 ： 10 → 00 ： 20 → 00 ： 30 → 01 ： 00 → 01 ： 30 → 02 ： 00 → 05 ： 00 →； S ： 00 ： 05 表示每隔 5 秒打印一次， 00 ： 10 表示每隔 10 秒打印一次，…… 05 ： 00 表示每隔 5 分钟打印一次，依此类推； 当屏幕显示为所选用的打印时间间隔时，即完成打印时间间隔的选择。 SNB 系列产品则需再按一次打印确认。 b. 接上打印机，再按一次打印键，打印机会打印出 on ，表示开始安打印时间间隔打印，再按一次打印键，打印机会打印出 off ，表示打印结束。 8 ．未知粘度范围样品测量 （1） 测量一般原则：高粘度的样品选用小体积（ 3 、 4 号）转子和慢的转速，低粘度的样品选用大体积（1 、2 号）转子和快的转速。每次测量的百分计标度（扭矩）在 10 ％— 90 ％之间为正常值，在此范围内测得的粘度值为正确值。 （2） 先大约估计被测样品的粘度范围，然后根据高粘度的样品选用小体积的转子和慢的转速，低粘度样品选用大体积的转子和快的转速。一般先选择转子，然后再选择合适转速。例如转子 SP 为 1 号时，转速为 60RPM ，屏幕直接显示满量程为 100mPa.s ，当转速改为 6RPM 时，满量程为 1000mPa.s 。 （3） 当估计不出被测样品大致粘度时，应先设定为较高的粘度。试用从小体积到大体积的转子和由慢到快的转速。然后每一次测量根据百分计标度（扭矩）来判断转子和转速选择的合理性，百分计标度一定要在 10 ％— 90 ％之间为正常值，若不在此范围内，粘度计会发出报警声，提示用户更改转速和转子。千万别忘了换了转子一定要根据选用转子改变转子号 SP 。 9 ． 注意事项 （1） 装卸转子时应小心操作，装卸时应将连接螺杆微微抬起进行操作， 不要用力过大，不要使转子横向受力，以免转子弯曲。 （2） 请不要把已装上转子的粘度计侧放或倒放。 （3） 连接螺杆与转子连接端面及螺纹处保持清洁，否则会影响转子晃动度。 （4） 粘度计升降时应用手托住，防止粘度计因自重而下落。 （5） 调换转子后，请及时输入新的转子号。每次使用后对换下来的转子应及时清洁（擦干净）并放回到转子架中。请不要把转子留在仪器上进行清洁。 （6）当调换被测液体时，请及时清洁（擦干净）转子和转子 保护框架，避免由于 被测液体相混淆而引起的测量误差。 （7）仪器与转子为一对一匹配，请不要把数台仪器及转子相混淆。 （8）请不要随意拆卸和调整仪器零件。 （9）搬动及运输仪器时，应将黄色 盖帽装在 连接螺杆处，并把螺钉拧紧，放入包装箱中。 （10）装上转子后，请不要在无液体的情况下长期旋转，以免损坏轴尖。 （11）悬浊液、乳浊液、高聚物及其它高粘度液体中有许多属“非牛顿液体”，其粘度值随切变速度和时间等条件的变化而变化，故在不同转子、转速和时间下测定的结果不一致属正常情况，并非仪器误差。对非牛顿液体的测定一般应规定转子、转速和时间。 （12）做到下列各点将有助于测得更精确的数值： • 精确地控制被测液体的温度。 • 将转子以足够长的时间浸于被测液体中，使两者温度一致。 • 保持液体的均匀性。 • 测定时将转子置于容器中心，并一定要装上转子 保护框架。 • 保证转子的清洁和晃动度。 • 当高转速测定立即变为低转速时，应关机一下，或在低转速的测定时间掌握稍长一点，以克服由于液体旋转惯性造成的误差。 • 测定低粘度时选用 1 号转子，测定高粘度时选用 4 号转子。 • 低速测定粘度时，测定时间相对要长些。 • 测定过程中由于调换转子、被测液体等需要，通过 旋动升降夹头改变过 粘度计的位置后，应及时查看并调整粘度计的水平位置。