PF109型

数字式三相多功能表

使用说明书

## Q/YXYA 179-1997

上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

公司地址：上海市扬州路464号        邮    编： 200082       邮箱:X5117@126.COM

电    话： 021-27376160    55217103    55217175-801  55217176-802

传    真： 021-55218595    13701794557   网    址:  www.sb-sanfeng.com

目  录

- 概述------------------（3）

- 技术数据--------------（3）

- 原理------------------（5）

- 使用说明--------------（6）

- 成套性----------------（9）

- 保管及其使用期限------（9）

1   概述

PF109型数字式三相多功能表是高精度智能化测量仪表，可同时测量单相、三相三线制、三相四线制各种接线方式的交流电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因素和频率等电量参数。也可测量低功率因素范围的功率。其操作使用简便，一机多用，使用前无需任何调整，且具有超量限报警和自动升量程功能，工作可靠，长期稳定性良好。产品可用作0.5级以下的各种工频电量指示仪表的标准表，也可以直接用作精密测量各种三相或单相工频电量。

.

2   技术数据

2.1 工作条件

参见表1。

表1

| 影响量 | 参比工作条件 | 额定工作条件 |
| --- | --- | --- |
| 输入量频率 | 50±1Hz* | 50±5Hz |
| 输入量畸变因数 | 2% | 10% |
| 有功功率 | COSφ=1 超前或滞后0.01 | COSφ=1 超前或滞后0.5 |
| 环境温度 | 20±1℃ | 10～30℃ |
| 相对湿度 | 45%～75% | 20%～75% |
| 交流供电电压 | 220±4.4V | 220±22V |
| 交流供电频率 | 50±0.5Hz | 50±1Hz |
| 外电磁场干扰 | 应避免 | 应避免 |
| 通风 | 良好 | 良好 |
| 周围空气 | 不含有足以腐蚀产品的灰尘和杂质 |
| 环境震动和机械冲击 | 无 | 无 |

*  测频率功能，无此项条件

2.2  量程及测量范围

2.2.1电压：100V，600V二档，手动量程，测量范围为量程的10-110%。

2.2.2电流：1A，5A二档，手动量程，测量范围为量程的10-110%。

2.2.3功率：各档电压×各档电流，测量范围为功率量程的10-110%。

2.2.4功率因数：0.1000～1.0000，（输入为功率量程的10～110%）。

2.2.5频率：45.000Hz～55.000Hz，（输入电压为量程的10～110%）。

2.3 产品型号与基本误差

产品在参比工作条件下的基本误差，应符合表2规定。

表2

| 被测量 | 基 本 误 差 |
| --- | --- |
|  | PF109-1 | PF109-2 |
| 电 压 | ±（0.07%读数+0.03%满度） | ±（0.15%读数+0.05%满度） |
| 电 流 |  |  |
| 有功功率 |  |  |
| 无功功率 | ±（0.15%读数+0.05%满度） | ±（0.20%读数+0.10%满度） |
| 功率因数 | ±0.2%满度 | ±0.5%满度 |
| 频 率 | ±0.05%读数 | ±0.1%读数 |

2.4 长期稳定性

产品在参比工作条件下，6个月内误差应符合表3规定。

表 3

| 被测量 | 基 本 误 差 |
| --- | --- |
|  | PF109-1 | PF109-2 |
| 电 压 | ±（0.09%读数+0.03%满度） | ±（0.15%读数+0.05%满度） |
| 电 流 |  |  |
| 有功功率 |  |  |
| 无功功率 | ±（0.17%读数+0.05%满度） | ±（0.20%读数+0.10%满度） |
| 功率因数 | ±0.2%满度 | ±0.5%满度 |
| 频 率 | ±0.05%读数 | ±0.1%读数 |

2.5 主要影响量引起的变动量

2.5.1温度附加误差

当产品环境温度偏离参比工作条件，变化10℃所引起的附加误差，不应超过基本误差限的绝对值。

2.5.2供电电压附加误差

当产品电源电压偏离参比工作条件，变化±10%时所引起的附加误差，不应超过基本误差限绝对值的0.25倍。

2.5.3功率因数附加误差

功率因数为0.5时，对有功功率测试引起的附加误差，不应超过基本误差限的绝对值。

2.5.4输入量频率附加误差

输入量频率自50Hz改变±10%时，对有功功率和功率因数测试引起的附加误差，不应超过基本误差限的绝对值。

2.6 输入阻抗

产品各量程的输入阻抗，如表4所示。

表4

| 量程 | 输入阻抗 |
| --- | --- |
| 100V | >800kΩ |
| 600V | >1000kΩ |
| 1A | <0.05Ω |
| 5A | <0.05Ω |

2.7 极性和过载指示

2.7.1交流电压和电流输入极性不作显示。

2.7.2有功功率和功率因数设有极性指示功能。当交流电压和电流输入的高端和低端相一致时，极性不作显示。反之，则符号位显示“-”。无功功率无极性显示。

2.7.3 当电压或电流输入超过仪表极限测量范围时，仪表的显示有相应提示，显示“U——HI”或“A——HI”，并有声音报警。

2.8 消耗功率：不大于20W

2.9 重量：不大于7.5kg

2.10外形尺寸：l×b×h，mm：360×340×100

3   原理

PF109型数字式三相多功能表采用先进的微机数字化处理技术，实现了多功能交流电量测量。整机全由微机控制，工作稳定可靠，使用前无需任何调整，其方框原理图如图1 所示。

U

I

U

I

U

I

图1

仪表所测量交流电量中，UA、UB、UC、IA、IB、IC、PA、PB、PC、f为直接测量结果。其它电量的测量是通过以上电量计算而得，其计算方法如下所示

PA                    PB                  PC

COSφA =             COSφB =            COSφC =

UA×IA                         UB×IB                        UC×IC

PA + PB + PC  （三相四线制）

PΣ = {

PA + PC       （三相三线制）

UA IA +UB IB +UC IC （三相四线制）

QΣ =   SΣ2 - PΣ2   其中SΣ={

3/2（UAIA+UCIC）  （三相三线制）

PΣ

COSφΣ =

SΣ

4   使用说明

4.1 产品外形

PF109型数字式三相多功能表的前面板和后面板分别如图2和图3所示。

图2中:

UA—A相电压          UB—B相电压          UC—C相电压

IA—A相电流          IB—B相电流          IC—C相电流

PA—A相有功功率      PB—B相有功功率      PC—C相有功功率

COSФA — A相功率因素             COSФB  — B相功率因素

COSФC — C相功率因素             COSФΣ —三相功率因素

PΣ—三相有功功率                 QΣ  —三相无功功率

f — 频率

3P3W—三相三线                     3P4W—三相四线

400V—电压量程400V档              100V—电压量程100V档

5A—电流量程5A档                  1A—电流量程1A档

HOLD—锁定键

4.2   使用方法及注意事项

4.2.1接通电源，预热1h。仪表经过剧烈的环境条件变化或长期不使用，在首次使用时，应通电预热3h。

4.2.2开机后，电压和电流输入应按其高端和低端相应端子正确连接。如果功率测量值（PA、PB、PC）显示负号，应去除所有输入信号后，互换电压或电流接线，再行使用。各输入量千万不要超过仪表输入端允许的测量范围，并且应避免过快的电压和电流上升速率。

4.2.3 仪表要求A相电压输入端输入仪表测量范围内的交流被测电压信号,才能保证其它交流电量的正确测量。

4.2.4 按键操作说明：

按键示意图如下

4.2.4.1输入方式选择：仪表显示窗口下方的（1）按键用于切换输入方式。键块上的指示灯亮，表示当前为三相三线模式；指示灯暗，表示当前为三相四线模式，此时也可用于单相电量测量。仪表开机时为三相四线模式。

4.2.4.2电压、电流量程选择：仪表显示窗口下方的（2）按键用于切换电压量程。键块上的指示灯亮，表示当前为400V量程；指示灯暗，表示当前为100V量程。（3）按键用于切换电流量程。键块上的指示灯亮，表示当前为5A量程；指示灯暗，表示当前为1A量程。

4.2.4.3显示模式选择：仪表显示窗口下方的（4），（5），（6），（7）按键用于切换显示模式。显示模式由电源开关右方的发光二极管指示。指示的符号含义如下：

UA  — A相电压有效值，单位为V；

UB  — B相电压有效值，单位为V；

UC  — C相电压有效值，单位为V；

IA  — A相电流有效值，单位为A；

IB  — B相电流有效值，单位为A；

IC — C相电流有效值，单位为A；

PA — A相有功功率，单位为W；

PB — B相有功功率，单位为W；

PC — C相有功功率，单位为W；

COSФA — A相功率因素；

COSФB — B相功率因素；

COSФC — C相功率因素；

P∑—三相有功功率，单位为W；

Q∑—三相无功功率，单位为Var；

COSФ∑—三相功率因素；

f — A相电压频率，单位为Hz；

4.2.4.4锁定方式选择：仪表显示窗口下方的（8）按键用于锁定测量结果。当轻按（8）键后窗口显示HOLD表示仪表进入锁定状态。此时用（4）、（5）、（6）、（7）按键可查看所有被测量。再按（8）键，窗口显示HOLD表示仪表恢复到测量状态。

5   成套性

5.1 随同每台产品一起供应的技术文件有：

a. 使用说明书               1份

b. 产品合格证               1份

c. 装箱单                   １份

５.2 随同每台产品一起供应的附件有：

a. 电源线                  1根

b. 通信接口线              1根

c. 光盘                    1张

6   保管及使用期限

6.1  产品应存放在室内，环境温度为0—40℃，相对湿度不大于80%，空气中不应含有足以引起腐蚀的气体或有害杂质。

  - 在用户遵守保管、安装、运输和使用规则的条件下，从制造厂发货日期起12个月内，产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应负责免费为用户修理产品或更换零件。

上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

公司地址：上海市扬州路464号        邮    编： 200082       邮箱:X5117@126.COM

电    话： 021-27376160    55217103    55217175-801  55217176-802

传    真： 021-55218595    13701794557   网    址:  www.sb-sanfeng.com

PF109与PC机通信规约

一、串口的设置

波特率：9600

数据位：8位

校验位：无

停止位：1位

二、数据格式

共16个参数。参数间由空格分隔。参数序列如下：

UA    UB    UC    IA    IB    IC    PA    PB    PC    COSΦA    COSΦB

COSΦC    PΣ    QΣ    COSΦΣ    F

每个参数是ASCII数字串，但包括小数点（“.”）。

三、PC方面可用任何语言编程，但从PF109接收数据的序列必须遵守上面的数据格式。PC方发出“M”+“M”就可向PF109收数。

PF109与PC机通信软件包的使用方法

- 本软件包在WINDOS下运行。

在开始菜单中选择运行，用浏览方式选中A：\Setup.exe，

然后确认。以后按屏幕提示操作，就能完成安装（将程序按装

于D：）。

- 用资源管理器，找到D：\ysh109目录中的TXPF109（执行

文件），用鼠标右键击中，并拖拽到桌面上，建立一个快捷图标。

- 以后使用只要双击此快捷图标，就能运行TXPF109了。

请注意：运行时将窗口放大到最大，并且显示器分辨率改

为1024×768。

# Text boxes

采 样

采 样

采 样

多

路

开

关

功能选择

# A/D

微机数据处理

显示

8

1

2

3

4

7

6

5