XF30-Ⅱa型

（改进型）

交流多功能校准仪

使用说明书

上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

厂址：上海市扬州路464号

电话：021-27376160、55217103

传真：021-55218595  邮码：200082

www.sb-sanfeng.com     x5117@126.com

- 用途、特点：

XF30-Ⅱa型交流多功能校准仪（改进型）适用于检定、校验各种0.5级交流电流、电压、频率、相位、功率、功率因数表。亦可作为高稳定度测试电源使用，配合高等级标准表，校对0.2级以上交流电流、电压、功率表。配用标准测试线圈（选购件），可以校验1级以下交流钳形电流表（0～1000A）。

- 主要功能：

2.1  5（或51/2）位VFD数字显示输出量，同时（同屏）显示V、I、P、F、PF、Φ各种参数

2.2  交流电流输出范围为：0～100A，分11档，分辨率为0.2uA

2.3  交流电压输出范围为：0～1000V，分11档，分辨率为0.02mV

2.4  功率测量范围为：0～100kW，分辨率为1uW

2.5  频率测量范围为：40～70Hz

2.6  功率因数范围为：0～±1

2.7　相位范围为：0～360°

2.8  输出超载能自动保护，手动复位

2.9　每档电压、电流可以过载10%

2.10 输出可选择“本振/同步”，本振频率40～70Hz，同步频率和市电同步

2.11可按实际值或百分比两种方式同时显示

- 工作原理框图：

4.	技术性能：

4.1  稳定性:  电压、电流＜满量程的0.01％ / 3 分钟

功率＜满量程的0.02％ / 3 分钟

附加拍频影响  0.005％

4.2  失真度：＜0.5％

4.3  输出电压、电流、功率、功率因数范围及准确度(23℃±2℃ ，输出值大于10%量程)

4.4  输出频率准确度：±0.02Hz

4.5  输出相位准确度：±0.1°（校零以后）

4.6  电源功耗：交流电源电压220V±10％，频率50Hz±1Hz；功耗＜300VA

4.7  工作环境：工作环境的温度5℃～35℃，相对湿度不大于80％

4.8  工作时间：连续

4.9  外形尺寸：179×480×480mm3

4.10 重量：约24kg

5.	使用方法：

5.1  仪器应置于通风良好，无日光直射、干燥、清洁的场所。本电源供电电压为220±10％，频率为50Hz±1Hz。电源插座上地线应良好接地。

5.2  电压、电流输出端开路（不接负载），所有电位器逆时针旋转到底，再接通电源开关，预热5分钟(长期不用或湿度较大时，预热时间应长一些)， 然后根据被检仪表的性能和量程，选择相应的档位和开关位置。

5.3  电流输出端开路或电压输出端短路时，将会出现“超载”显示（显示“OFLO”），在恢复正常工作状态后，请按复位键复位。

5.4  幅值调节可采用键盘或电位器调节，通过键盘上的转换开关选择。

5.5  控制键盘说明：

为电压、电流、频率、相位功能键。

↑                     分别为上升调节键。

↓                     分别为下降调节键。

上述上升、下降键

对于电压、电流（步进）代表10％，1％，0.1％，0.01％；(75V、150V、300V量程分别为1/15、1/150、1/1500、1/15000；600V量程分别为1/12、1/120、1/1200、1/12000)

对于频率代表10Hz，1Hz，0.1Hz，0.01Hz；

对于相位代表10°，1°，0.1°0.01°。

为输出状态键。

对于电压、电流分别代表该量程的100％，50％，0(输出回零)。

对于相位代表相位检查，60°，0 °。

对于频率代表×，×，50Hz 。

相位校零键。          过载复位键。

测试数据确认。（在带通讯接口时使用）

为相位快调键。

开机后的状态为：功能键     步进状态，频率为50Hz，相位为0°。此时可直接调节电压输出的大小。电压、电流、频率、相位的大小调节都必须先按一下相应的功能键后方可调节（在VFD显示屏上的相关位置有方块符号作提示）。

* 本校准仪设置相位（零度）自校准功能，相位在自校前，显示屏上PF值为------，Φ前面有×号，表示此时相位值未经校准。自校前请先接入被检表（功率表、相位表，功率因数表），在电压、电流输出都大于满量程50％的情况下，按    键，显示闪烁数秒后，自校完成。（自校后本机可校验相位表，误差≤0.１°；用户如对相位（角度）要求较高，请经常进行相位检查（在Φ功能下，按100%键），在进行相位检查时仍必须接入负载，显示电压、电流都大于满量程50％，如相位准确则显示  Φ：OK，在电压、电流负载改变或档位改变后，相位必须重新校零。）

5.6  电流输出设H/L电平开关，以满足不同内阻电流表的要求，一般情况下，请拨向“L”位置，当输出电压不能满足要求时，再拨向“H”。

6.	注意事项：

6.1  当仪器有输出时，尽量避免转换各种开关，以免损坏仪器或被检仪表。

6.2  电流输出连接导线的电流密度应小于4A/mm2。

6.3  电压输出在低量程档（1V），连接导线截面积应大于2.5mm2。电压输出在高量程档（100V,以上），连接导线应有良好的绝缘，并注意人身安全。

6.4  仪器过热（超温）机内蜂鸣器开始鸣叫，此时应把电压、电流输出都回零（可不关机），待蜂鸣器不叫后再继续使用。

6.5  关机前请切断所有输出线。

7.	成套性：

a.  XF30－Ⅱa型交流多功能校准仪  					   1 台

b.  输出连接线										         1 套

c.  220V电源输入线  								         1 根

d.  3A保险丝										         2 只

e. 使用说明书								          		1 份

f. 产品证明书 									            1 份

8.其他:

a. 产品标准编号:Q/YXNC14-2003

b. 上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

厂址：上海市扬州路464号

c．电话：021-27376160、55217103

d．传真：021-55218595

e．邮码：200082

附注：

- 如需使用外控键盘调节器，则必须在开机前先连接好。

- 幅值调节如选择电位器调节方法，请把面板上数字／模拟选择开关拨向模拟。此时除幅值以外的其它参数仍需使用按键（键盘）。

- 功率指标考核范围：

电压：75V、150V、300V、600V

电流：1A、2A、5A、10A

频率：50Hz

其余档位不考核，但可以使用。

- 功率大小的调整，可在输出电压（或电流）固定的情况下，调整输出电流（或电流）来调整。

- 本校准仪具有定电压、定电流、定功率输出效果。

附　　录

维修与调整

如发生故障，请及时与制造厂联系。在保用期内制造厂将免费修复或更换。

W1：电压功放输出调零				   W2：电流功放输出调零

W3：功率满度						   W4：功率调零

W5：电流满度						   W6：电流零位

W7：电压零位						   W8：电压满度

W9：电压2～1000V调整　　　　　　W１０：１０～２００mＡ量程校准