- PF108型

- 数字式交流多功能表

- 使用说明书

沪字00000001号

Q/YXYA 158-1995

上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

公司地址：上海市扬州路464号        邮    编： 200082       邮箱:X5117@126.COM

电    话： 021-27376160    55217103    55217175-801  55217176-802

传    真： 021-55218595    13701794557   网    址:  www.sb-sanfeng.com

- 目  录

- 概述------------------（3）

- 技术数据--------------（3）

- 原理------------------（5）

- 使用说明--------------（5）

- 成套性----------------（8）

- 保管及其使用期限------（8）

1   概述

PF108型数字式交流多功能表是多量程高精度智能化测量仪表，采用液晶同时显示六个参数，并能与计算机进行通信传输。其电压和电流全自动量程，操作简便，工作可靠，一机多用，无需更换接线方式，就可同时测量交流电压有效值、电流有效值、有功功率、功率因数、相位、频率以及直流电压。其还设有分格直读附加功能，可对交流电压、电流、有功功率按用户设定的参考量程进行分格直读测量，以便于指示仪表的计量。产品可用作检定0.5级以下的各种工频电量指示仪表的标准表，也可以直接用作精密测量各种单相工频电量。

2   技术数据

2.1 工作条件

参见表1。

表  1

|  | 参比工作条件 | 额定工作条件 |
| --- | --- | --- |
| 输入量频率 | 50±1Hz * | 50±5Hz |
| 输入量畸变因数 | 2% | 10% |
| 有功功率 | COSφ=1±0.01 | COSφ超前或滞后0.5 |
| 环境温度 | 20±1℃ | 10～30℃ |
| 相对湿度 | 45%～75% | 20%～75% |
| 交流供电电压 | 220±2.2V | 220±22V |
| 交流供电频率 | 50±0.5Hz | 50±1Hz |
| 外电磁场干扰 | 应避免 | 应避免 |
| 通风 | 良好 | 良好 |
| 周围空气 | 不含有足以腐蚀产品的灰尘和杂质 |  |
| 环境震动和机械冲击 | 无 | 无 |

* 测频率功能，无此项条件

2.2 量程及测量范围

2.2.1电压：100V，300V，600V三档，自动量程，测量范围10.00-650V。

2.2.2 电流：1A，5A，20A三档，自动量程，测量范围0.1000-20.000A。

2.2.3 功率：各档电压×各档电流，测量范围为功率量程的10～110%。

2.2.4 功率因数：0.1000～1.0000，（输入为功率量程的10～110%）。

2.2.5 频率：45.000Hz～55.000Hz，（输入为量程的10～110%）。

2.2.6直流电压：0～650V，自动量程，基本误差为±（0.2%读数±3字）。

2.2.7相位：0～±180°，基本误差为±0.5°左右

2.3 产品型号与基本误差

产品在参比工作条件下的基本误差，应符合表2规定。

- 表 2

| 被测量 | 基本误差 |
| --- | --- |
| 电 压 | ±（0.06%读数+0.02%满度） |
| 电 流 | ±（0.06%读数+0.02%满度） |
| 有功功率 | ±（0.06%读数+0.02%满度） |
| 功率因数 | +0.15%满度 |
| 频 率 | +0.1%读数 |

2.4 长期稳定性

产品在参比工作条件下，6个月内误差应符合表2 规定。

2.5 主要影响量引起的变动量

2.5.1温度附加误差

当产品环境温度偏离参比工作条件，变化10℃所引起的附加误差，不应超过基本误差限的绝对值。

2.5.2供电电压附加误差

当产品电源电压偏离参比工作条件，变化±10%时所引起的附加误差，不应超过基本误差限绝对值的0.25倍。

2.5.3功率因数附加误差

功率因数为0.5时，对有功功率测试引起的附加误差，不应超过基本误差限的绝对值。

2.5.4输入量频率附加误差

输入量频率自50Hz改变±10%时，对有功功率和功率因数测试引起的附加误差，不应超过基本误差限的绝对值。

2.6 输入阻抗

产品各内部量程的输入阻抗，如表3所示。

表 3

| 量程 | 输入阻抗 |
| --- | --- |
| 100V | >90kΩ |
| 300V | >290kΩ |
| 600V | >590kΩ |
| 1A | <1Ω |
| 5A | <0.08Ω |
| 20A | <0.03Ω |

2.7 极性和过载指示

2.7.1交流电压和电流输入极性不作显示，当直流输入电压为负极性时，测量结果首位显示“-”。

2.7.2 有功功率和功率因数设有极性指示功能。当交流电压和电流输入的高端和低端相一致时，极性不作显示。反之，则五位数据显示的首位显示“-”。

2.7.3 当电压或电流输入超过仪表极限测量范围时，仪表的显示有相应提示，显示“U——HI”或“A——HI”，并有声音报警。

2.8 消耗功率：不大于20W

2.9 重量：不大于5.5kg

2.10外形尺寸：l×b×h，mm：210×88×360

2.11附加选择功能：分格直读测量显示

3   原理

PF108型数字式交流多功能表采用先进的微机数字化处理技术，实现了多功能交流电量测量。整机全由微机控制，工作稳定可靠，使用前无需任何调整，其方框原理图如图1 所示。

功 能 选 择

U

微机数据处理

显 示

A / D

采 样

- I

图  1

4   使用说明

4.1 产品外形

PF108型数字式交流多功能表的前面板和后面板分别如图2和图3所示。

图2中：  U——电压；

I——电流；

P——有功功率；

COSФ——功率因数；

f——频率。

4.2 使用注意事项

4.2.1接通电源先预热1h。仪表经过剧烈的环境条件变化或长期不使用,在首次使用时，应通电预热3h。

4.2.2开机后，电压和电流输入应按其高端和低端相应正确连接，如功率测量值显示负号，应去除输入，关机，互换电压或电流接线后，再行开机使用。各输入千万不要超过仪表输入端允许的测量范围，并且应避免过快的电压和电流上升速率。

4.2.3仪表开机后，自动进入U、I、P、f 、PF（即为功率因素COSФ）、 PH（即为相角Ф）六个电量同时显示的数据直读测量方式，无需使用面板上的六个按键。当需要记录或分析时，可按《锁定》键，将六个电量显示锁定，再按《P》键，即可解除锁定。按《直流电压》键后，左面数据为提示符“DCU”，右面数据显示直流电压测量值，再按《P》键，返回数据直读测量方式。

4.2.4仪表各按键在分格直读测量方式的功能如下所述。

同时按<分格>键和<U>键,仪表进入电压分格直读测量方式。此时前面板左面数据显示电压量程设定值，中间数据指示相应的分格数，右面数据显示与该电压参考量程相对应的分格读数测量值，按<电压量程>键可设定电压参考量程，按<U>键可设定电压量程参考分格数。

同时按<分格>键和<I>键，仪表进入电流分格直读测量方式。此时前面板左面数据显示电流量程设定值，中间数据指示相应的分格数，右面数据显示与该电流参考量程相对应的分格读数电流测量值，按<电流量程>键可设定电流参考量程,按<I>键可设定电流量程参考分格数。

同时按〈分格〉键和〈P〉键，仪表进入有功功率分格直读测量方式。此时前面板左面数据分别显示电压量程和电流量程设定值，中间数据指示相应的分格数，右面数据则显示与该电压和电流相乘的功率参考量程相对应的分格读数测量值，按〈电压量程〉键和〈电流量程〉键可分别设定电压、电流参考量程、按〈P〉键可设定功率量程参考分格数。

同时按〈分格〉键和〈电压量程〉键，仪表解除分格直读测量方式，恢复数据直读测量方式。

4.2.5使用时切勿打开仪表外壳。测量结束，去除电流和电压输入后，方可关机。

4.2.6电流量程设置

仪表三个电流量程的输入阻抗各不相同,其自动量程适于测量具恒流特性的电流输入信号，在被测电流非恒流源的场合,应采用固定电流量程。因此，本仪表对电流输入还增设手动量程附加功能,仪表开机后,即进入自动量程状态。同时按<分格>键和<电流量程>键,仪表显示当前电流量程状态。在此显示状态连续按<电流量程>键,即可选择所需的电流量程。显示“AUTO”，表示处于自动量程状态；显示“A-1A”，表示固定于最低量程。显示“A-5A”，表示固定于中间量程；显示“A-20A”，表示固定于最高量程。仪表在用户设置完后约3秒，自行进入设定的测量状态。

仪表进入手动量程状态时，务须使电流输入不要超过该量程允许的测量范围。

5   成套性

5.1 随同每台产品一起供应的技术文件有：

a．使用说明书                   1份

b．产品证明书                   1份

b．装箱单                       1份

5.2 随同每台产品一起供应的附件有：

a．电源线                       1根

b．0.5A保险丝                   1只

c. RS232通信线                  1根

6   保管及其使用期限

6.1 产品应存放在室内，环境温度为5-40℃，相对湿度不大于80%，空气中不应含足以引起腐蚀的气体或有害杂质。

6.2 在用户遵守保管、安装、运输和使用规则的条件下，从制造厂发货日期起12个月内，产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应负责免费为用户修理产品或更换零件。

上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

公司地址：上海市扬州路464号        邮    编： 200082       邮箱:X5117@126.COM

电    话： 021-27376160    55217103    55217175-801  55217176-802

传    真： 021-55218595    13701794557   网    址:  www.sb-sanfeng.com