XF30-Ia型

直流多功能校准仪

使

用

说

明

上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

公司地址：上海市扬州路464号        邮    编： 200082       邮箱:X5117@126.COM

电    话： 021-27376160    55217103    55217175-801  55217176-802

传    真： 021-55218595    13701794557   网    址:  www.sb-sanfeng.com

- 用途、特点：

XF30-Ia型直流多功能校准仪适用于检定、校验各种0.5级以下直流电流、电压、功率表。亦可作为高稳定度测试电源使用，配合高等级标准表，校对0.5级以上直流电流、电压、功率表。配用标准测试线圈（选购件），可以校验1级以下直流钳形电流表。

- 主要功能：

2.1  五位半LED数字显示输出量

2.2  直流电流输出范围为：0～50A，分11档，分辨率为0.01uA

2.3  直流电压输出范围为：0～1000V,分11档，分辨率为0.01mV

2.4  功率测量范围为：0～50kW，分辨率为0.0001W

2.5  输出超载能自动保护，手动复位

2.6  每档电压、电流可以过载10%

- 工作原理框图：

- 技术性能：

  - 稳定性:  电压＜满量程的0.01％ / 3 分钟；

电流＜满量程的0.02％ / 3 分钟

4.2  直流纹波系数：＜0.1％

4.3  输出电压、电流、功率范围及准确度(23℃±2℃ ，输出值大于10%量程)

4.4  电源功耗：交流电源电压220V±10％，频率50Hz±1Hz；功耗＜200VA

4.5  工作环境：工作环境的温度5℃～35℃，相对湿度不大于80％

4.6  工作时间：连续

4.7  外形尺寸：179×480×420mm3

4.8  重量：约20kg

5.	使用方法：

5.1  仪器应置于通风良好，无日光直射、干燥、清洁的场所。本电源供电电压为220±10％，频率为50Hz±1Hz。电源插座上地线应良好接地。

5.2  面板右下方的模拟/数字控制转换开关，向左为模拟（电位器）控制，向右为键盘控制。使用模拟（电位器）控制时，外控调节器上电位器应逆时针旋到底。

5.3  键盘控制（输出调节）使用说明

a）将模拟/数字转换开关拨向数字

b）电压（电流）调节：先按 键（或 键），然后再按不同的上升/下降键，即可调节电压（或电流）的输出大小。

第一次按键，输出量从0→100%，

再按一次按键，输出量从100%→0。

c）   分别为满量程的10%、1%、0.1%、0.01%。（150V

量程分别为1/15、1/150、1/1500、1/15000；300V、600V量程分别为1/12、1/120、1/1200、1/12000)

5.4  接通电源开关，预热5分钟(长期不用或湿度较大时，预热时间应长一些)， 然后根据被检仪表的性能和量程，选择相应的开关位置。

5.5  当出现“超载”灯亮，请将所有输出调节电位器都逆时针旋到底。然后，按复位键复位，按复位键无效时，说明仪器出现故障或使用失当，待查明原因后方可继续使用。

当显示出现E－－－－时，表示超过本量程的110%，请将输出电位器逆时针旋转。

6.	注意事项：

6.1  当仪器有输出时，尽量避免转换各种开关，以免损坏仪器或被检仪表。

6.2  电流输出连接导线的电流密度应小于5A/mm2。

6.3  电压输出在低量程档（200mV,1V），连接导线截面积应大于2.5mm2。电压输出在高量程档（100V以上），连接导线应有良好绝缘并注意人身安全。

6.4  关机前请切断所有输出线。

7.	维修与调整：

7.1  仪器正常状态检查：在仪器复位后，所有调节电位器都逆时针旋到底时，各档显示应为0 。

7.2  维修：如发生故障，请及时与制造厂联系。在保用期内制造厂将免费修复或更换。

8.	成套性：

a. XF30－Ia型直流多功能校准仪  					       1 台

b. 输出连接线										          1 套

c. 220V电源输入线  							             1 根

d. 3A保险丝										             2 只

e. 使用说明书										          1 份

f. 产品证明书 									             1 份

g. 外控调节盒                                       2 台

h. 铝合金包装箱                                     1 只

上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

公司地址：上海市扬州路464号        邮    编： 200082       邮箱:X5117@126.COM

电    话： 021-27376160    55217103    55217175-801  55217176-802

传    真： 021-55218595    13701794557   网    址:  www.sb-sanfeng.com