特点：VICTOR98A是新一代智能型、超低功耗4000字大屏幕液晶显示数字万用表系列。可用于测量交直流电压、交直流电流、电阻、电容、频率/占空比、二极管及通断检测。高分辨力的模拟条显示，使数字表具有指针表的优点，具有数据保持（HOLD）、相对值测量(REL)、极值检测（MAX MIN）、自动/手动量程转换（RANGE）、数据比较（COMP）及交流信号测量的同时可切换显示信号频率/占空比等多种智能功能。

|技|术|指|标|   VICTOR 98A

| 功能 | 量程 | 设定范围 | 分辨力 | 精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流电压 | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | 输入阻抗：10MΩ |
|  | 40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 |  |
|  | 400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 |  |
|  | 1000V | -1000V~1000V | 1V | 0.2%+4 |  |
| 交流电压 | 400 mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | 输入阻抗：10MΩ <100pF |
|  | 4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 |  |
|  | 40V | 0~40.00V | 0.01V | 0.5%+4 |  |
|  | 400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 |  |
|  | 750V | 0~750V | 1V | 1%+4 |  |
| 直流毫伏 | 40mV | -40.00mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | 输入阻抗：10MΩ |
|  | 400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 |  |
| 欧姆 | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | 开路电压： 0.4V 精度中不包含引线电阻 |
|  | 4kΩ | 0~4.000kΩ | 1Ω | 0.2%+4 |  |
|  | 40kΩ | 0~40.00kΩ | 0.01kΩ | 0.2%+4 |  |
|  | 400kΩ | 0~400.0kΩ | 0.1kΩ | 0.2%+4 |  |
|  | 4MΩ | 0~4.000MΩ | 1kΩ | 0.2%+4 |  |
|  | 40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01MΩ | 1%+4 |  |
| 直流电流 | 4A | -4.000A~4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 输入阻抗：0.01Ω |
|  | 10A | -10.00A~10.00A | 0.01A | 1.5%+3 |  |
| 交流电流 | 4A | 0~4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 输入阻抗：0.01Ω |
|  | 10A | 0~10.00A | 0.01A | 1.5%+3 |  |
| 直流毫安 | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 输入阻抗：1Ω |
|  | 400mA | -400.0Ma~400.0mA | 0.1mA | 0.2%+4 |  |
| 交流毫安 | 40mA | 0~40.00mA | 0.01mA | 0.5%+4 | 输入阻抗：1Ω |
|  | 400mA | 0~400.0mA | 0.1mA | 0.5%+4 |  |
| 直流微安 | 400uA | -400.0uA~400.0uA | 0.1uA | 0.2%+4 | 输入阻抗：100Ω |
|  | 4000uA | -4000uA~4000uA | 1uA | 0.2%+4 |  |
| 交流微安 | 400uA | 0~400.0uA | 0.1uA | 0.5%+4 | 输入阻抗：100Ω |
|  | 4000uA | 0~4000uA | 1uA | 0.5%+4 |  |
| 频率 | 50Hz | 0~50.0 Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | 自动量程 |
|  | 500Hz | 0~500.0 Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 |  |
|  | 5kHz | 0~5.000 kHz | 1Hz | 0.1%+3 |  |
|  | 50kHz | 0~50.00k Hz | 0.01kHz | 0.1%+3 |  |
|  | 100kHz | 0~100.0k Hz | 0.1kHz | 0.1%+3 |  |
| 占空比 | 0.1%~99% |  | 0.1% | 1% |  |
| 二极管测试 | 1V |  | 0.001V | 10% | 开路电压1.1V~1.6V 短路电流0.6mA |
| 通断测试 | ≤50ΩBB |  | 0.1Ω | Not Specified |  |
| 电容 | 50nF | 0~50.00nF | 0.01nF | 2%+5 | 自动量程 在100uF量程 约需30S |
|  | 500nF | 0~500.0nF | 0.1nF | 2%+5 |  |
|  | 5uF | 0~5.000uF | 0.001uF | 5%+5 |  |
|  | 50uF | 0~50.00uF | 0.01uF | 5%+5 |  |
|  | 100uF | 0~100.0uF | 0.1uF | 5%+5 |  |
| 热电偶 | K | -200~950 | 1℃ | 5%+2(≤-100℃) | 采用ITS-90温标 精度中不包含冷 端补偿误差 |
|  |  |  |  | 5%+1(>-100℃) |  |
| 热电阻 | Pt100 | -200~700 | 1℃ | 5%+2 | Pt100-385温标精度中不包含引线电阻 |

|一|般|特|征|

| 电源 | 4×1.5V AAA碱性电池(可选4×1.5VAAA叶锂充电电池) |
| --- | --- |
| 工作温度及湿度 | 0~50℃≤10℃无凝露，80%RH时为0~30℃ |
| 储存温度及湿度 | -25℃~60℃，≤70%RH无凝露 |
| 工作海拔 | ≤2000m，不能低于海拔 |
| 震动及冲击 | 随机性2g，5Hz~500Hz 1米以下测试 |
| 校准周期 | 为保证本表精度，其校准周期为一年或其他 |
| 预热时间 | 开机预热时间为10分钟或其他 |
| 显示 | 段式LCD双显示：68.0×36.3mm |
| 背光 | 白色LED背光，可设定背光时间0-9000S表笔，保险丝 |
| 附件 | 说明书，光盘，表笔，皮盒，USB通讯线 |
| 尺寸及重量 | 205×85×42mm，重量约500g |