デジタルゴム硬度計DD2-A型

一般ゴム（中硬さ）用のタイプＡデュロメータです。 JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505など国内外の規格に広く採用され、各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。.

特徴.

■押針（インデンタ）

押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。.

■最小読取値

最小読取値は0.2ポイントと従来のアナログ式の1/5です。

■ピークホールド機能 ピークホールド機能により、最大値の読み取りを容易に行うことができます。特に応力緩和現象の起こる試料（押しつけ直後に指示が下がるような試料）などの硬さを正確に測定できます。

■タイマホールド機能 タイマホールド機能により、任意のタイミングで測定値を保持・表示できます。

■インターフェースボックス

BCD出力からインターフェースボックス（IF-DS1型）を介してコンピュータによるデータ取得が可能です。.

仕様.

準拠規格; JIS K 6253 JIS K 7215 ASTM D 2240 ISO 7619 ISO 868 DIN 53505.. 押針形状mm; 高さ2.50 35°円すい台形 端面φ0.79.. スプリング荷重mN（g）; 0ポイント; 550（56).. 100ポイント; 8050（821）.... 最小読取値; 0.2ポイント.. 加圧面中心穴mm; φ3.. 加圧面寸法mm; 44×18（長方形）.. 外形寸法mm; 約 幅78×奥行40×高さ101.. 測定モード; 1.ピークホールドモード（最大値読取測定） 2.タイマホールドモード（0.5～4.0秒の間で0.5秒ごとに8段階設定可能） 3.ノーマルモード（通常測定）.. リセット; 1.押しボタンスイッチ 2.外部信号によるリセット 3.ホールド後32秒経過で自動リセット.. 外部出力; BCD並列出力 CMOSレベル正論理.. 電源; 充電式（ニッケルカドミウム）電池 付属ACアダプタ 充電機能付.. 重量g; 505.. 用途; 一般ゴム・軟質プラスチック..

外形寸法mm.

オプション.

定圧荷重器 ・手押し測定による個人差測定値のバラつきを解消します。 ・フレキシブルジョイントの採用により、精密・高再現性を実現。 定圧荷重器（CL-150シリーズ）と組み合わせることで、より精密で再現性の高い硬さ測定が実現します。..