+GF+ SIGNET 8850-1 电导/电阻变送器操作说明书

注意：

1 在连接输入和输出时，

断开电源；

2 细阅读以下说明，避

免人身伤害。

目录

1 安装

2 性能指标

3 电气接线

4 菜单功能

1 安装

ProcessPro变送器有两种安装方式：盘装和现场安装。盘装需要必要的安装支架，本说明书会介绍盘装说明。

现场安装需要两种安装支架中的一种。3-8052整体组装件把传感器和变送器结合成一体。3-8050普通组装件可将变送器安装在可能的任何位置。

整体组装和普通组装的详细说明请参考3-8052和3-8050组件说明。
1.1盘装

1盘装变送器需要一个1/4DIN开孔器，为了手动开孔，安装指导将会提供一个不干胶模板。建议每个仪表之间在各个边保  留1英寸的间隔；

2装好密封垫片，将仪表装在盘面上；

3从仪表后面将安装支架向前推进，直到快速卡片嵌入弹簧槽内；

4拆卸仪表时，向外侧按住快速卡片即可。但要注意，扶住仪表小心仪表从盘面上掉落。

正视(盘装和现场安装)         侧视(线场安装)                   侧视(盘装)                              盘装

2 性能指标

普通

适用电极：

＋GF+ SIGNET 3-28XX-1电导/电阻电极

精度：读数的±2%

密封：

·等级：NEMA 4X/IP65

·外壳：PBT

·盘装垫片：氯丁橡胶

·屏幕：合成聚酯

·按键：4个硅胶按键

·重量：约325克

显示：

·2×16数字LCD

·对比度：5个等级，可选择

·刷新率：1.8秒

电气

·电源：12-24VDC±10%,最大电流80mA

电极输入范围：

·电导：0.055-400,000us

·电阻：10KΩ-18.2MΩ

·TDS：0.023-200,000ppm

(测量范围在10 MΩ-18.2 MΩ时，介质温度在20-100ºC)

·温度：PT1000-25ºC-120ºC (-13-248ºF)

电流输出：

·4-20mA，隔离，可调整且反向

·最大回路阻抗：50(@12V，325(@18V，600(@24V

·刷新率：200ms

·输出精度：±0.03mA@25℃,24V

集电极开路输出，光电隔离：

·50mA最大下拉电流，30VDC最大上拉电压

·可编程对于

·Hi，Lo可调偏移量

·正比例脉冲(最大：400个脉冲/分钟)

环境

·运行温度：-10ºC-70ºC (14-158ºF)

·保存温度：-15ºC-80ºC (5-176ºF)

·相对湿度：0-95%，无凝点

·最大海拔：2000m(6562ft)

·绝缘等级：Ⅱ

·污染等级：2

标准和认证

·CSA，CE，UL

·抗干扰性：EN50082-2

·辐射：EN55011

·安全：EN61010

·ISO9001和ISO14001认证下制造

3 电气接线

注意：若在拆下接线前未完全按下端子柄，接线端子可能会损坏。

接线过程

1 将电线一端剥去0.5-0.625英寸(13-16mm);

2 用较小的螺丝刀按下桔黄色端子柄，打开端子的接口；

3 将剥好的电线插入端子内直至端子底部；

4 松开桔黄色端子柄确保接线正确。轻按每根线保证连接完好。

拆线过程

1 用较小的螺丝刀按下桔黄色端子柄，打开端子的接口；

2 完全按下端子柄，再从端子上拆下接线。

3.1 系统电源/回路连接

单独应用，无电流回路                                          与PLC连接且一体供电

与PLC/记录仪连接，分别供电                     两台变送器与PLC/记录仪连接分别供电

所有的8850都需要辅助电源。

3.2 传感器输入连接

接线注意事项：

·不要将传感器电缆与交流电源电缆敷设在同一根护管中以避免电子干扰；

·传感器电缆敷设在地下金属管中以避免电子干扰和机械损坏；

·密封电缆接口以避免湿气损坏；

·一个端子应只接一根线，若有两根线要在端子外接合；

选择最接近测量范围最大值和最小值的电极：

·2819-1(电极常数0.01)：0.055-100us

(10KΩ-18.2MΩ)所有电阻测量均使用2819-1

·2820-1(电极常数0.1)：1-1000us

·2821-1(电极常数1)：10-10,000us

·2822-1(电极常数10)：100-200,000us

·2823-1(电极常数100)：200-400,000us

3.3集电极开路输出

当过程量变化高于或低于设定点时，集电极开路输出可以当作是对应此变化而动作的开关，或用于产生正比于过程量的脉冲信号。

·低报警：

当流量小于设定点时输出触发，当流量大于设定点达到偏移量，输出恢复。

·高报警：

当流量大于设定点时输出触发，当流量小于设定点达到偏移量，输出恢复。

·正比例脉冲

集电极开路输出按照校正菜单(见6页)设定的比率输出100mS脉冲。

例如：

·pH≤5.0，输出0脉冲/分钟。

·pH=7.5，输出50脉冲/分钟。

·pH≥10.00，输出100脉冲/分钟。

查看菜单

·正常运行时，ProcessPro显示查看菜单。

·操作校正和可选菜单时，若10分钟内不发生任何操作，

ProcessPro返回查看菜单。

·按上和下箭头键，可选择查看菜单，选择会连续滚动。

改变显示选项不会中断系统正常运行。

·改变显示选项不需要关键码。

·在查看菜单中不能编辑输出设置。

查看菜单

| 显示 | 描述 |
| --- | --- |
| 123.45us/cm +67.89℃ | 显示电导和温度。 这是固定显示。 |

以下显示为临时的，10分钟内返回固定显示。

| Loop Output 13.75mA | 显示4-20mA回路输出。 |
| --- | --- |
| Last Cal 06-30-01 | 显示计划维护日期或最后一次的校正日期。 |

ProcessPro编辑过程：

1 按住ENTER键并保持：

·2秒选择校正菜单

·5秒选择可选菜单

2 顺序输入关键码“上-上-上-下”

·输入关键码后，会显示所选菜单的第一项

3 用上和下键滚动菜单

4 按右键选择菜单项编辑

5 按上和下键编辑闪烁的单元

·按右键会进入下一个闪烁的单元

6 按ENTER键保存新的设置并返回第3步

第1步：

·查看菜单是正常显示

·校正和可选菜单需要关键码

第2步：

当显示“Enter Key Code”5分钟内按任何键，显示将返回查看菜单。

第3步和第4步：

·参考6页和7页的菜单项使用。

·从第三步起，同时按上和下键会返回查看菜单。

·若10分钟内不按任何键，显示会返回查看菜单。

第5步和第6步：

·编辑时所有输出功能保持运行状态。

·只有闪烁的单元可以编辑。

·按右键可以进入下一个闪烁单元。

·按ENTER键后，编辑值立即生效。

·若10分钟内不按任何键，保存最后一个值返回第3步。

·第6步(按ENTER键)返回第3步。

·重复3-6步直到编辑完成。

校正菜单

| 显示(工厂设置) | 描述 |
| --- | --- |
| Cell Constant: Standard > | 只有连接合格的电导传感器才使用CUSTOM。其他系统均可使用STANDARD。 |
| Cell Standard: 1 > | 对于STANDARD传感器选择：0.01,0.1,1.0,10.0,20.0 |
| Cell Custom 1.000 > | 对于CUSTOM传感器：从传感器的证书或标签信息上得到精确的电极常数输入。 |
| Cond Units: (s > | 可设为：(s,ms,K(,M(,ppm |
| PPM Factor: 2.00 > | 若单位是PPM,可将总溶固比率设为(s。详见本说明书3节。TSD系数只有单位是PPM时才设置。 |
| Set: Temperature > | 在外部精确测量的基础上调整系统温度。 |
| Set: Conductivity > | 对于STANDARD传感器：单点校正可以达到最高精度。对于CUSTOM传感器除了周期性精度确认外，无需设置。 |
| Loop Source: Cond > | 设置与电流回路输出有关的输入：电导或温度。 |
| Loop Range: 0.000-100.00 > | 选择电流回路输出的最大和最小值。若改变电导单位，该设置要更改。 |
| Output Source: Cond > | 选择集电极开路的输出：电导或电阻。 |
| Output Mode: Low > | 对应集电极开路输出选择运行模式：低，高或正比例。 若不使用可以关闭(Off)。 |
| Output Setpnt: 10.0000us > | 在低和高模式，当过程量达到该值时集电极开路输出触发。若改变电导单位，该设置要更改。 |
| Output Hys: 0.5000us > | 在低和高模式，当达到设定值±偏移量时集电极开路输出不触发，与高、低设置有关(详见4页)。 |
| Output Rng: us 10.0000→40.0000> | 在脉冲模式，可以设置范围的起点和终点。 |
| Output PlsRate: 120Pulses/min > | 在脉冲模式，对于正比例脉冲输出设置最大比率，8850可设为0-400 |
| Last Cal 06-30-01 > | 用该项纪录重要的日期，如每年重新验证或计划维护日期。 |

可选菜单

| 显示(工厂设置) | 描述 |
| --- | --- |
| Contrast: 3 > | 调整LCD显示到最佳，1对比度低，5对比度高。通常，在温暖环境中选择较低的对比度。 |
| Cond Decimal: ****.* > | 选择最佳的小数点位数。可选择为：*****,****.*,***.**,**.***或*.****。 |
| Averaging: Off > | OFF使8850获得最及时的反应，低=4秒，高=8秒的平均，平均使显示和输出更加稳定。 |
| Loop Adjust: 4.00mA > | 调整最大和最小电流输出。显示值表示精确的电流值，范围是： ·3.8mA<4.00mA>5.00mA ·19.00mA<20.00mA>21.00mA 该设置使系统输出适合于任何外部设备。 |
| Loop Adjust: 20.00mA > |  |
| Temp Display: ℃ > | 设置温度单位：(C或(F。 |
| Temperature: Comp %:2.00 > | 温度变化阿1(，电导变化的%数，可以从0.00-10.00。 |
| Output Active: Low > | 高触发：此设置用于再设定打开设备(泵、阀门)。 低触发：此设置用于再设定关闭设备。 |
| Test Loop: > | 按上和下健手动调整电流输出在3.6mA-21.00mA变化来检测输出回路。 |
| Test Output: > | 按上和下健手动调整集电极开路输出状态。 |

校正步骤

仪表在工厂已经校正完毕。

- 过程A是通过精度(0.1%的固定电阻模拟温度和电导值确定仪表的精度和线性度。

- 过程B是实际校正。传感器插入NIST可跟踪的测试溶液，完成后，将得到最精确的系统校正。

A)精密电阻精度确认(电子校正)

1 模拟温度

8850的温度输入是PT-1000的热元件，1k(电阻等于0(C，温度变化1(C电阻变化3.84(

(1000(=0(C，1003.84(=1(C，1007.68(=2(C……1096(=25(C)

- 在端子“Temp IN”和“Iso. Gnd”之间接一个1000(-1096(的电阻

- 设置温度：对应电阻设定温度的确切值(见校正菜单的编辑过程)

- 连接另一个不同值的电阻确认温度的线性度

- 若仪表无法显示正确值，需要维修((5(C)

2 模拟电导

按照模拟的指定电导值计算所需的电阻值或已知电阻值计算电导值：

电阻＝电极常数/电导(西门子)           例如    0.1/0.000020(S)=5,000(或5K(

电导＝电极常数/模拟电阻(()        例如   0.1/100,000(=0.000001S或1(S、cm

(1(S=1(10-6 S或0.000001西门子)

- 在端子“Signal IN”和“Iso. Gnd”之间接一个电阻

- 设置电导：对应电阻设定电导的确切值(见校正菜单的编辑过程)

- 连接另一个不同值的电阻确认线性度

- 若仪表无法显示正确值(读数的(2%)，需要维修

B)用NIST溶液校正

当用NIST溶液时，检查测试溶液的温度。避免该溶液被污染。电极必须在测试溶液指定的温度。

- 从系统中取出电极，用少量测试溶液冲洗

- 将电极放入测试溶液中

- 将参比温度计放如该溶液中

- 等待一定的时间使温度稳定

- 设置温度：按照参比温度计设置温度值(见编辑过程)

- 设置电导：按照测试溶液值设置电导值(见编辑过程)

- 将电极放入令一个已知电导溶液中，确认线性度

- 若仪表不能显示正确值(温度：(5(C，电导：读数的(2%)，需要维修

温度系数

电导的测量与温度有很大的关系。温度关系可表示为每度的电导率变化量，一般认为是从25℃起每度变化的百分数或斜率。

斜率与过程溶液的类型有重要的关系。工厂默认的温度补偿系数是2.00%/℃。为了实现最大的精确度，过程溶液可能需要必要的调整。按如下办法可确定最优的温度补偿系数：

- 输入’0.00’取消8850的温度补偿百分系数；

- 加热样品溶液至最大过程温度，将传感器放入溶液中并稳定几分钟。访问查看菜单并记录下显示的温度和电导率值：

温度：    T1=_______℃

电导率：  C1＝_______

(此过程不适用于0.055－0.1μs(10MΩ－18MΩ)的溶液，但可以使用纯水曲线，也可使用工厂默认的2.00%/℃的设定)

- 冷却样品溶液至最小过程温度，将传感器放入溶液中并稳定几分钟。访问查看菜单并记录下显示的温度和电导率值：

温度：    T1=_______℃

电导率：  C1＝_______

(建议2和3之间的电导率变化约为10％)

- 将记录的数据填入如下公式

例如：

A样品溶液是205μs@48℃，冷却后，电导率为150μs@23℃(C1=205,T1=28,C2=150,T2=23)。TC计算如下：

PPM因数

当选择的单位为PPM时，才有此功能。PPM因数可以在0.01－3.00之间调整(工厂默认为2.00)。

为了得到最佳过程溶液的PPM因数，要计算溶液的电导率( μs)和总溶物(PPM)的百分数。

PPM因数＝电导率( μs)/总溶物(PPM)

TDS(PPM)=溶液电导率( μs)/PPM因数

例如：

· 溶液电导＝400 μs

· TDS＝200PPM(mg/L)

· PPM因数＝400 μs/200PPM=2.00

故障处理

| 显示 | 问题 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| “－－－－” | 显示超量程。若过程量在电极范围附近，可能有此现象 | 检查电极量程 检查可选菜单的小数点设置 检查校正菜单中SOURCE和RANGE值是否匹配 |
| Value Must be less Than 3 | PPM因数必须是0.00-3.00 | 设置PPM因数小于3 |
| Value Must be greater than 0 | CUSTOM电极常数不能设为0 | 设置电极常数大于0 |
| “Value Must be 400 or less” | 脉冲比率设定值大于400 | 使用脉冲比率小于400 |
| Display erratic, shows “0” or “-------“ intermittently | 辅助电源未连接 | 按图(3.1节)接线 |
| “Too much Error Check Sensor” | 电极损坏或污染 接线错误 介质电导值过低 温度元件损坏 | 清洁或替换电极 检查和改正接线 替换电极 |

技术要点

若电流回路锁定在3.6mA，问题与温度电路有关：

若温度传感器的电阻小于250Ω或大于2800Ω会发生。

- 检查电极白线(TEMP IN)和黑线(ISO GND)是否开路/短路或虚接

- 电极中的PT1000温度元件损坏

- 变送器损坏

辅助电源(1和2端子)必须始终连接。

# Text boxes

端子3和4：回路电源

12－24VDC±10%系统电源和电流回路输出

最大回路阻抗：50Ώ@12V，325 Ώ@18V，600 Ώ@24V

端子7-10：电极输入

7电导输入

8温度输入

9信号隔离接地

10电极接地。

端子5和6：集电极开路输出

晶体管输出，可编程(见校正菜单)：

·偏移量可调高或低设定点

·正比于400脉冲/分钟的脉冲

·不用可关闭(OFF)

该项在校正菜单中。

第3步：完成编辑？

保存完最后一个设置后，同时按上和下键，返回正常操作

第5步：有错误？

当单元闪烁时，同时按上和下键，将会恢

复该项上次的设定值返回第3步。

端子1-2：辅助电源

为测量回路提供直流电源

所有的8850都要连接。