FEATURES  特色

※ 体积小

※ 重量轻

※ 微处理控制，表现更为出色

※ 自动定档和归零

※ 简易设定程序及控制

※ 声音、视像警报系统和可调报警水平设定

※ 帮助菜单及诊断代码简化操作

※ 改善的样品室减轻了保养工作

APPLICATION  应用

※ 洁净房

※ 层流台

※ 生物安全柜

※ 手套箱

※ HEPA吸尘机

※ HVAC系统

※ HEPA过滤器

※ 负压过滤装置

※ 手术室

※ 核子过滤系统

※ 科研

2i是现在最先进的，创新的，用户界面友好的便携式气溶胶数字光度计。非常轻便，理想的用于现场检测过滤系统完整性的仪器。新型的2i的扫描探头可以提供主机的全部操作功能。

创新的用户界面

2i主机采用4.3英寸的LCD,用主题驱动型界面，容易使用。气溶胶的测量，真空泵的取样速度在LCD上都有明显的显示，很容易看到;同时选择的报警类型，报警点，选择的气溶胶原液，显示在LCD下面的菜单上;在LCD顶部显示有连接状态的，报告类型，和减噪等参数。

iProbe 扫描探头

扫描头iProbe通过电路连接来作为一个主机的延伸，所有主机的状态，选择的图标都在iProbe上显示，通过按键还可以编辑测试位置。

数据报告

2i 有三个独立的报告功能，Continuous连续模式提供与以前ATI光度计相同地输出以确保能向后兼容;Monitoring监控模式由用户设定的时间间隔下长时间的取样;Summary小结模式将给出实际的报告，包括过滤器位置等内容可通过热敏打印机输出以便客户保存。

性能保证

确保在所有的应用和海拔下能得到一致性的结果，取样流速用高精度的脉冲幅度模块来控制泵;2i 已被独立的测试和验证，以符合电子和安全标准要求。

2i Portable Photometer Specifications

2i便携式数字光度计规格

大小: 25.7 cm × 33.0 cm × 15.2 cm

重量:21.8Kg，其中主机8.6Kg

电源:100-250V，50/60Hz ，0.25 amps @ 240V

自动归零: 启动时自动零读数

报警: 超过设置点时，有声音、视觉和震动报警

流速控制: 宽脉冲调节能使流速控制在1cfm (28.3lpm) +/- 10%

气溶胶设置: PAO-4, DOP, Ondina, PEG, Krydol, Corn Oil, Mineral Oil, Paraffin

动态范围: 最高到600微克/升

灵敏度: 读数的1%（读数在0.01% 到100%之间）

重复性: 读数的0.5%（读数在0.01% 到100%之间）

光源: 稳定的固态光源

数据输出: USB

报告: 连续、摘要和监控模式

打印机附件: 热敏打印机提供摘要报告和端口

标准:

Filtration Industry: NSF 49, IEST, ISO-14644

Electrical. & Safety: CE, FCC, EN61010-1:2010, EN61326-1:2006