掌握型 密度比重计

DA-130N

操作手册

为了您的安全，请于操作仪器以前务必事先阅读操作手册，并遵照手册的指示，正确使用。

京都电子工业株式会社

Ver.01

A/N 985950491

目录	页数

安全须知     请务必遵守	1

1. 前言	3

2. 如何使用此操作手册	4

3. 确认配备品	5

4. 功能说明	6

4.1 正面图	6

4.2 侧面图	6

4.3 背面图	7

4.4 显示屏	8

4.5 操控板面	9

5. DA-130N的测量准备事项	10

5.1 安装干电池	10

5.2 组装采样管尖	11

5.3 准备记录用纸	11

5.4 试验测量	12

6. 温度单位/测定单位/测定模式的设定	13

6.1 温度单位的设定	13

6.2 设定测量值的单位	13

6.3 如何设定测量模式	17

7. 测量	18

7.1 测量时应注意的事项	18

7.2 样品的测量	19

7.2.1 如何使用内置注射筒	19

7.2.1.1 样品的采样方法	19

7.2.1.2 启动测量	19

7.2.1.3 保持测量数据	19

7.2.1.4 测量数据的记忆	19

7.2.2 如何使用一般市场销售的塑胶注射器	20

7.2.2.1 样品的采样法	20

7.2.2.2 启动测量	20

7.2.2.3 保持测量数据	20

7.2.2.4 测量数据的记忆	20

8. 测量室的校正	21

8.1 纯水校正	21

8.2 标准液校正	22

8.2.1利用已知密度的标准液进行校正	22

8.3 空气校正	22

8.3.1 如何使用干燥空气进行校正	22

8.3.2 测量室的干燥方法	23

8.3.3 干燥空气的校正步骤	24

8.4 温度显示的校正	25

8.5 重校正	25

9. 数据的应用处理	26

9.1 测量数据的存储	26

9.1.1 自动存储	26

9.1.2 手动存储	26

9.2 存储数据附加标记的方法	26

9.3 如何删除数据	26

9.4 测量数据的显示与输出的方法	27

9.5 设定输出条件	28

9.5.1 使用红外线输出数据到个人电脑	28

9.5.2 如何输出数据至打印机	30

9.5.3 使用RS-232C输出数据至个人电脑	31

10. 其他便捷功能	32

10.1 设定敲键发出确认音	32

10.2 液晶屏幕带背景光：on/off画面亮度调节	33

10.3 自动关闭电源的方法	33

10.4 确认软件版本的方法	33

10.5 设定日期的方法	34

10.6 设定ID的方法	34

11. 关于仪器的是用电源	35

11.1 如何更换电池	35

11.2 自动断电功能	35

12. 日常保养事项	36

13. 使用时应注意事项	37

14. 零件一览表	38

15. 故障对策	40

16. 仪器技术规格	41

17. 售后服务与保証事项	42

附件1： 纯水的密度(0～40℃)	43

附件2： 各种溶液的温度补偿系数	43

安全须知     请务必遵守！

为了操作人员与邻近者的身体和居家财产的安全，请务必遵守下述[警示]的指示行事。

警告

注意

此标记的项目，警示[有可能导致伤害，或财产损失的危险性]，务必小心谨慎操作。

左示标记，表示[禁止]的意思

左示标记，表示务必实施的[强制]意思

此标记的项目，警告[有可能导致重伤，甚至死亡的危险性]，务必小心谨慎操作。

注意

京都电子(KEM)所指派的维修人员以外，绝对不可擅自开启仪器外壳，进行

仪器的维修・分解作业。

恐引发触电、起火、仪器异常动作等，导致波及人身的安全。

安装电池时，请确认正负极后，正确插入

若把[+]与[-]装反时，可能产生电池的发热或漏液，而导致发生火灾，

受伤或环境污染的原因。

注意

操作手册所指示的方法以外，请不要使用。

恐引发火災・触电的起因。另外，可能导致仪器的破损。

请勿使用被指定以外的电池，或新旧电池混合使用。

可能产生电池的发热或漏液，而导致发生火灾，受伤或环境污染的原因。

请勿将电池加热，分解或投入水，火之中。

因将使电池爆裂，而导致环境污染。

当发现电池产生漏液的现象时，请立即更换新的电池。

放置漏液电池继续使用，可能产生电源短路引发火灾的危险。

万一不小心触摸或沾污到干电池的漏液时，请使用清水冲洗干净。

若不立即处理，恐导致皮肤损伤等。

# 1. 前言

此次承蒙惠顾掌握型密度比重计DA-130N，谨再次深表谢意。

此测量仪器，可简便地测量液体的密度或比重，及计算各种浓度值。

为了正确使用该仪器，请在使用前详细阅读操作手册，并依照内容指示正确使用。

打开包装时 ；

- 确认配备品的内容与数量：………………………………………………………… P.5

- 测量前的预备事宜…………………………………………………………………… P.10

安装干电池与喷嘴管尖等。

- 试验测量……………………………………………………………………………… P.12

使用纯水进行试验测量，确认测值确实正确。

校正密度计

<注意〉纯水的试验测量值，与其相同温度的密度数据值之差，若无法小于±0.001g/cm3时，

请实施测量室的校正作业。

样品的测量

- 测量（准备样品，进行测量）…………………………………………………… P.18

日常确认与保养

5.  测量室的校正（准备纯水，实施测量室的校正作业）…………………………… P.21

# 2. 如何使用此操作手册

[操作手册]请随机携带、并正确使用此仪器。

特别必须注意的事项，此手册会以下述的[警示标记]提示。

- 可能导至人身伤害，甚至死亡等的危险事项；

警告 没依照操作手册的指示，违规使用时，可能导致 人身伤害，甚至死亡等事故。请务必依指示操作。

- 可能导致居家财产的损失等之危险事项；

注意 没依照操作手册的指示，违规使用，可能导致居家 财产的损失。请务必依指示操作。

- 产品无法充分发挥性能的损害事项；

※留意 没依照操作手册的指示，违规使用，可能引起产品 无法充分发挥性能，导致无法满足厂家的保证事项。

- 手册内所载的标记与文字的说明；

|  | 此标记，表示知晓该内容，在使用仪器上，将更方便，及操作仪器的建议内容。 |
| --- | --- |

※此[操作手册]的版权所有，其内容的部分，或全部均不许擅自翻印。

※此[操作手册]的内容已经过审慎校对，万一发现有误植之处（文面意思的解读，以日文版为基准），请您就近和京都电子（KEM）的代理店连络。谢谢！

※使用此仪器的测量值，而导致任何损失需由用户自行负责，与敝公司和经销代理商无关。          敬请见谅。

※此手册，仅针对仪器的标准规格进行说明。若有特殊规格时，请参照其他的操作手册。

# 3. 确认配备品

打开包装后，请确认箱内确实存放下述配备品。若万一发现有缺件或损坏的零件时，请马上跟经销代理商联络。

标准配备品；

| 商品代号 | 商 品 名 称 | 数量 | 材 质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 983190004 | ①碱性单四干電池 | 2支 | LR03G/单四1.5V |
| 983190005 | ② 电池盒 | 1个 |  |
| 985600021 | ③ 采样管尖 | 1条 | 四氟化乙烯树脂/带垫圈 |
| 985600103 | ④ 接头盖 | 1个 |  |
| 984390062 | ⑤ 软件(Mini通信CD) | １张 |  |
| 985950491 | ⑥ 操作手册（日文或英文） | 1册 |  |
| 985950489 | ⑦ 简易操作指南 | 1份 |  |
| 985940003 | ⑧ 记录用纸 | 1张 |  |
|  | ⑨ 保証卡(检查表) | 1份 |  |
|  | ⑩ 包装盒 | 1个 |  |

    - 标准配备品的单四干电池，仍是确认仪器是否可使用，而附加的。
所以电池的使用寿命，有可能甚短，请更换新的干电池后，正式使用。

# 4. 功能说明

## 4.1 正面图

① 显示屏

② 操控键

③ 样品吐出用压柄

④ 注射筒护盖

⑤ 注射器插入口栓

⑦ 采样管尖

⑥ 接头盖

## 4.2 侧面图

⑧ 样品吸取扣柄

⑪ 测量室

⑨ 吸取用扣柄固定器

⑩ 内置注射筒

## 4.3 背面图

⑫ 电池盒盖

⑬ 红外线传光窗

## 4.4 显示屏

测量画面	记忆删除画面

①	②	③	④

⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪

    - …显示测量数据的单位。

    - …依所设定的测量单位，显示其测量数据值。

    - …显示样品代号（a～z或空栏）。

    - …通常显示样品№ 。
发生误差警示时，显示误差的号码。

    - …Stability被设为Auto(自动稳定判断模式)时，才会显示。测量数据被判定为稳定值，其值将自动被保持着。

    - …Memory in被设定为Auto(自动保存)时，才会显示。
测量数据若被保持着时，其结果将自动被保存在记忆内。
该数据若实际被保存时，此标记会显示闪烁点灭的现象。

    - …Memory out被设定为Auto(自动输出)时，才会显示。
个人电脑连接着打印机的状态下，测量数据一旦被保持时，该数据会自动的被输出。
该数据若实际被输出时，此标记会显示闪烁点灭的现象。

    - …显示电池的能量水平。

    - …显示测量温度(℃/ﾟF) 。

    - …在Memory clear状态下，设定为数据删除模式时，显示该标记。

    - …使用[mem.clr./all]键，把数据附加“＊”的标记时，就会显示此“＊”的标记。

此“＊”标记仍是附加在测量失败的数据处，测值管理时方便处理。

## 4.5 操控板面

①	②

③

④

⑤	⑥

- [mem.clr.／all]键：当输出测量数据时，附加标记“＊”在该数据处所使用的设定键。

  - 长按此键达2秒钟以上时，可将全数据删除。

  - 输入数值时，使用该键可把光标往左移动之键。

- [＋／α]键：设定时，可把光标往上移動之键。

  - 长按此键达2秒钟以上时，可选择温度补偿系数α。

  - 输入数値时，按键可增加数目。

- [mem.out／all]键：把测量数据往外输出的键。

  - 长按该键达2秒钟以上时，全部数据或一定范围的数据将可被输出。

  - 当输入数值时，按键可把光标往右移動。

- [－／cal]键：在设定时，按下该键可把光标往下移動。

  - 长按该键达2秒钟以上时，仪器将进入校正模式。

  - 数值输入时，按键可减少数目。

- [ok／meas.]键：在测量画面处，按键可启动测量或保持数据值。

  - 与[esc]键同时按下时，仪器将进入Function的模式。

  - 当选择设定时，或数值输入时，按键确定实行。

  - 当memory in被设为Manu（手动保存）的状态下，数据被保持时，按键可保存该测量数据。

  - 当测量数据删除时，或测量数据被输出时，可分别按键确认实行。

- [esc／on/off]键：在Function画面处，按下该键，可回归测量画面处。

  - 在电源off时，持续按下该键2秒钟以上时，仪器的电源将被设为on。

  - 在电源on时，持续按下该键2秒钟以上时，仪器的电源将被设为off。

# 5. DA-130N的测量的准备事项

## 5.1安装干电池

把干电池安装在干电池盒内。

干电池，请使用2个碱性单4干电池。

请留意干电池的+、－极性的位置，确实正确的状装入电池盒内。

把主机背面的电池盒盖的上方往自己的方向拉，取下电池盖。

把安装好干电池的电池盒（如下图般）插入主机内后，盖上盖子。

＋

－

＋

－

    - 把底部的平板面确实置于插至弹簧之处。

    - 操作[On/Off]开关，确认仪器能正常显示。若无正常显示时，可能电池的极性方向不对，请再次确认干电池的极性方向。

    - 更换干电池时，请一次全数更换，不要新旧电池混着使用。

    - 此时，也请务必使用同种类的干电電池。

(注) 请不要使用碱性单四干电池以外的电池。 例:不可使用NiCd充电用干电池

把[On/Off]键，长按达2秒钟以上时，仪器将被开机。

屏幕画面显示下图的初始画面，接着会显示测量画面的状态，即可判断该仪器为正常。

初始画面	测量画面（上述的数值仅为一例）

在测量画面处，请确认电池的電圧水平。

：充分剩余。	(电池水平3)

：剩下不多了。	(电池水平2)

：剩下无几。	(电池水平1)

：请立即更换电池。	(电池水平0) ※发出电子蜂鸣警示音。

    - 电池的电圧水平显示，仅当参考使用。

    - 警示电子蜂鸣音，仅在开机时才会发出。

## 5.2组装采样管尖

请参照下图，将配备品的采样管尖组装起来。

|  | - 将采样管尖连带垫圈一起插入接头盖内，如下图所示般把该接头盖拴紧。 - 为了不致伤及该接头盖的螺纹，拴入时请不要使用工具，只用手拴紧即可。 |
| --- | --- |
|  | 注意 请绝对不要使用钳子般的工具。 |

## 5.3准备记录用纸

使用便笺用纸，将必要事项填写后，貼在仪器的主机上，以备查询。

## 5.4试验测量

温度单位(℃)，测量单位(g/cm3)，测量模式(Field)等，请置于初始値的状态，进行试验测量。

使用内置注射筒，进行纯水的采样作业。

| - 当测量室填满了样品后，请确认测量室内没有小气泡的混入。若有小气泡混入时，指示值会呈现不稳定的状态。所以万一有气泡混入时，请再从新采样。 - 请务必使用配备品的采样管尖进行采样。 |  |
| --- | --- |

例）

 目前的温度所显示的密度值

画面显示如上图所示般，请确认仪器设在自动稳定判断模式处后，按下[Meas.]键。

当被显示的密度值呈稳定时，画面自动变为下述的画面（指示値显示黑白颠倒），表示数据将被保持着，此时请读取指示值得数据与当时的显示温度值。

 当仪器自动判断为稳定时，其指示値将变为黑白颠倒的画面。

例）

接着，请参考附件的纯水的密度表格(附件1)，若其测值与表格值之差在±0.001g/cm3以内时，即可进行样品的正式测量。

※留意 测量结果与理论值之差，若超过±0.001g/cm3以上时，请实施测量室的校正作业。

# 6. 温度单位/测定单位/测定模式的设定

## 6.1温度单位的设定

设定温度单位为℃或ﾟF。

一边按下[esc]键，再同时按下[ok/meas.]键，屏幕显示Function的画面。

使用[＋], [－]键，选择〈Temp. Unit〉的项目。

ok

使用[＋], [－]键，选择温度単位后，按下[ok/meas.]的确定实行键。

## 6.2设定测量值的单位

一边按下[esc]键，接着同时按下[ok/meas.]键，屏幕进入Function的画面。

使用[＋], [－]键，选择〈Measure Unit〉的项目。

使用[＋], [－]键，把光标移动的欲选择的测量单位处后，按下[ok/meas.]的确定实行键。可选择的单位，共有下表的12种。

| ① | Density | ⑤ | API | ⑨ | Baume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | Comp. Density | ⑥ | Brix | ⑩ | Plato |
| ③ | SG(t/t) | ⑦ | Alcohol | ⑪ | Proof |
| ④ | SG | ⑧ | H2SO4 | ⑫ | Conc. |

- 密度的测量

ok

g/cm3	：所显示的测量温度的相对g/cm3真的密度测量

lb/gal(US)	：换算成美国的单位之测量（1g/cm3=8.3454 lb/gal）

lb/gal(IP)	：换算成英国的単位之测量（1g/cm3=10.0224 lb/gal）

- 温度补偿后的密度测量

ok

所设定的测量温度的相对g/cm3真的密度测量。

必须事先设定換算温度与样品的温度补偿系数。仪器可记忆达10种温度补偿系数。

Comp.No.	：从所记忆的10种中选择

Comp.Temp	：设定补偿温度

α＊1000	：设定(样品的温度补偿系数×1000)的值

补偿温度（Comp.temp）的密度（Comp. Density）仍是利用测量温度（Temp）所测得的密度（Density） 由下述公式计算求得的：

Comp. Density= Density×｛1＋α×(Temp－Comp.temp)｝

具代表性的溶液之温度补偿系数可参考附件2的表格。

|  | 求取温度补偿系数的方法：温度补偿系数依样品而异。 - 使用DA-130N，在周围不同温度之处(室内及屋外等)测量其各自不同温度的密度值，由不同温度所测量的密度差，可算出每1℃的密度変化値(α×103)。 - 使用浮标方式的比重计，振荡方式的密度计(KEM制DA-500等)，测量不同温度的密度值，也可求得温度补偿系数。 |
| --- | --- |

可在测量画面上，选择事先所设定的α值。

当选择在Comp. Density，SG，Conc.的状态下，按下[α]键2秒钟以上。

画面左上角会显示α值。按下[＋], [－]键，可依序显示α0～α9之值，当显示着所需之α值时，按下[ok/meas.]的确定实行键。

- 测量比重值

测量在所显示的测量温度处的之真的比重值

- 测量温度补偿后的比重值

ok

测量所设定温度的真比重值。

必须事先设定2种基准温度及该样品的温度补偿系数。

温度补偿系数可存储于仪器内达10种。

具代表性的溶液之温度补偿系数可参考附件2的表格。

|  | 测量温度补偿系数的方法，请参照“②温度补偿后的密度测量”的项目之说明内容。 |
| --- | --- |

- API度的测量

ok

测量已经过15℃或60F的温度补偿后的制品系列A，B或D的密度或API度值。15℃与60F的切換，当设定温度单位后，仪器会自动切換。

制品系列A：原油

[测量密度时：API A (Density)	测量API时：API A (Degree)]

制品系列B：燃料、石油制品

[测量密度时：API B (Density)	测量API度时：API B (Degree)]

制品系列D：润滑油

[测量密度时：API D (Density)	测量API度时：API D (Degree)]

- Brix浓度的测量

使用测量温度所测得的密度值，求取20℃时的Brix度(用重量%，评比蔗糖浓度)。

- 酒精浓度的测量

ok

使用测量温度所测得的密度值，求取20℃，或15℃的任意一种的重量%或容量％之酒精/水混合系的酒精浓度测量。

- 硫酸浓度的测量

使用测量温度所测得的密度值，求取20℃的重量%之硫酸浓度测量。

- Baume度的测量

使用测量温度所测得的密度值，求取的其換算温度之Baume度的测量。

从事先所设的10种換算系数中选择之。

- Plato度的测量

使用测量温度所测得的密度值，求取20℃的Plato度的测量。

- Proof度的测量

ok

使用测量温度所测得的密度值，求取60ﾟF的Proof度的测量。

所谓Proof度仍是酒精含量的一种单位，分别有美国Proof与英国Proof两种，其差别是換算比例不同。

Proof(US)	：用美国Proof的单位来換算测量（100v/v%=200美国Proof）

Proof(IP)	：用英国Proof的单位来換算测量（100v/v%=175英国Proof）

- 任意设定浓度換算式的浓度测量

可任由用户独自设定各自的浓度換算公式(1次方程式 y=a+bx)，并可记忆存储该公式。

| 浓度(%) | 密度(g/cm3) at 20℃ | 浓度(%) | 密度(g/cm3) at 20℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 0.9820 | 10.6 | 0.9842 |
| 10.1 | 0.9824 | 10.7 | 0.9845 |
| 10.2 | 0.9827 | 10.8 | 0.9849 |
| 10.3 | 0.9831 | 10.9 | 0.9852 |
| 10.4 | 0.9835 | 11.0 | 0.9855 |
| 10.5 | 0.9838 |  |  |

例如，用户拥有上表的相关数据时，可求去其換算公式如下：

今假设浓度为y，密度为x时，用户可使用个人电脑的表计算软件，求取回归直线的近似式，

可求得  y = 283.2 x - 268.1 的公式。

因此，其系数 a 处即可输入 –2.681E+2，系数 b处输入に 2.832E+2。

输入例：	测量例：

(密度为0.9820g/cm3时)

## 6.3如何设定测量模式

以下说明如何设定测量的稳定判断及测量数据的记忆方法等。

按下[esc]键，再同时按下[ok/meas.]键，屏幕显示Function的画面。

使用[＋], [－]键，选择〈Measure Mode〉的项目。

按下[ok/meas.]的确定实行键。

Custom模式	Field模式	Labo模式

Sample Name	：为了易于辨认样品系列的更换，用户可使用空栏，或英文字母的任意一个文字，输入设定为样品代号。（空栏，a～z）

Stability	：设定自动稳定判断模式(Auto，Manu)

［Auto］		设定样品的自动密度稳定度的确认功能。如果密度达到稳定时，仪器自动的把测量数据保持着。

［Manu］	测量后，按下[ok/meas.]键，可保持手动所设任意的测量数据。

Mode	：设定为自动稳定判断模式(Custom，Labo，Field)

［Custom］	将被保持的测量数据自动地记忆起来，或自动的输出外部等，可任意设定的模式。
	可任意设定下述的 Memory in， Memory out的功能。

Memory in	：设定把测量值记忆在主机的方法

［Auto］	当测量数据被保持时，即自动的将该值输入记忆处。

［Manu］	任意把测量数据保持后，按下[ok/meas.]键，才把该値输入记忆处。

Memory out	：设定输出所记忆的测量数据的方法。

［Auto］	当测量数据被输记忆处的同时，也将该值自动地输出。

［Manu］	按下[mem. out/all]键，才能将数据输出。

［Labo］	把被保持的测量数据，手动按下[ok/meas.]键，才能记忆。但是数据一旦被记忆，即自动地输出外部。
	把Memory in 设为“Manu”时，Memory out将自动被设为は“Auto”。

［Field］	把被保持的测量数据，手动按下[ok/meas.]键，才能记忆。
	Memory in与Memory ou均自动被设定为も“Manu”。

# 7. 测量

## 7.1测量时应注意的事项

当样品温度与周围温度的温差过大时，画面的左上方的测量项目处，将呈现闪烁点灭的现象。

此部分会闪烁点灭この部分が点滅

注入测量室的样品温度，若与周围的温度相差约±5℃以下时，该闪烁点灭就会消失。

若测量数据不被设定为Auto，而需以Manual来保存时，该闪烁点灭消失后，请等待数据到达稳定。

    - 样品温度与周围温度差甚大(20℃以上)时，如果样品液的温度较低时，测量室的外部会产生露珠，而导致测量误差的起因。
为了避免此现象发生，请把样品先放置在接近测量周围温度后，才进行采样作业。

    - 若测量不同种类的样品时，请在更换不同样品前，务必充分清洗测量室。

    - 欲测量高粘度样品(2000mPa.s以上)时，请另外选购塑胶注射器，并参考采样方法的详细说明进行采样作业。

    - 当使用选购的塑胶注射器进行采样时，若发觉压入注射器时有强力抵抗的现象时，请停止勉强注入，先检查测量室内是否凝固着异物或其它原因，将其处理。若勉强注入恐导致结合处的爆裂，样品或清洗液四处飞溅伤或测量室侧破损等事故。

    - 进行测量以前，请务必检讨欲测样品是否影响与侵蚀其所接触的仪器全部材质。
样品所接触到的仪器的材质如下述。请充分注意是否会被样品或清洗液所腐蚀等。

    - 采样管尖	- PTFE

    - 测量室	- 硼珪酸玻璃

    - 内置注射筒	- PP树脂

不论何种测量，务必在测量前准备适当的清洗剂或溶剂等。

    - 当使用采样管尖进行采样时，请注意不要混入气泡。
请注意，特别是粘性高的样品，更易混入气泡。采样时请别急，只有慢慢地采取才可避免混入气泡。

气泡混入的原因：	采样管尖或注射器安置口栓有漏气，或样品会产生气体等。

    - 请将样品充分填满测量室后，才进行测量。

    - 当测量完成后，请把测量室的内壁等充分清洗，使其不残留任何样品。

    - 当发现内置注射筒凝固着不动时，请取下注射筒充分清洗之。

## 7.2 样品的测量

### 7.2.1 使用内置注射筒的方法

#### 7.2.1.1 样品的采样方法

|  | - 请确认样品吐出用压柄确实已被按到最下面的部位。 - 如果尚未到达最下部位时，请使用拇指慢慢往下压到底。 - 把采样管尖浸入样品容器内。 - 使用中指将样品吸取用拉柄，慢慢往扣下。当看到样品已填满测量室时，把中指放开。 |
| --- | --- |

#### 7.2.1.2 启动测量

在设定（Stability:Auto）的状态下，当标记被显示在画面时，按下[ok/meas.]键，启动测量开始。

#### 7.2.1.3保持测量数据

在设定为（Stability:Auto）的状态下，当标记被显示在画面时，若指示値已呈稳定后，仪器自动地黑白颠倒显示该数值，并进入保持该数值的状态。

在设定为（Stability: Manu ）的状态下，当无标记被显示在画面时，等待指示値呈稳定后，按下[ok/meas.]键后。指示値会呈黑白颠倒的显示，并进入保持该数值的状态。

#### 7.2.1.4测量数据的记忆

在设定为（memory in:Auto）的状态下，画面显示的标记时，表示指示値已被保持，并且已自动地把数据输入记忆处了。

在设定为（memory in:Manu）的状态下，无标记显示时，当发现指示値被保持时，按下[ok/meas.] 键。数据也同时被记忆起来。

### 7.2.2如何使用一般市场销售的塑胶注射器

#### 7.2.2.1 样品的采样

|  | - 把样品吐出用压柄确实按到最下面的部位。 - 把吸取用拉柄固定器往上压后，将把柄锁住。 - 使用硬币把栓盖取下。 请注意，不要把取下的栓盖弄丢。 - 把选件品的Grommet(985610005)安装上后，再将注射器用插座(985810057)栓入。 - 把样品采样管尖浸入废液用瓶内。 - 使用注射器把样品注入测量室内。 - 当把样品填满测量室时，停止注入，把注射器放置着。 |
| --- | --- |

注意 使用注射器注入样品时，请尽可能慢慢地压入。如果勉强使力持续强压入，恐导致吐出用压柄脱落，测量室的破损。

#### 7.2.2.2 启动测量

在设定（Stability:Auto）的状态下，当标记被显示在画面时，按下[ok/meas.]键，启动测量开始。

#### 7.2.2.3保持测量数据

在设定为（Stability:Auto）的状态下，当标记被显示在画面时，若指示値已呈稳定后，仪器自动地黑白颠倒显示该数值，并进入保持该数值的状态。

在设定为（Stability: Manu ）的状态下，当无标记被显示在画面时，等待指示値呈稳定后，按下[ok/meas.]键后。指示値会呈黑白颠倒的显示，并进入保持该数值的状态。

#### 7.2.2.4测量数据的记忆

在设定为（memory in:Auto）的状态下，画面显示的标记时，表示指示値已被保持，并且已自动地把数据输入记忆处了。

在设定为（memory in:Manu）的状态下，无标记显示时，当发现指示値被保持时，按下[ok/meas.] 键。数据也同时被记忆起来。

# 8. 测量室的校正

## 8.1 纯水校正

- 把純水采样。

注) 确认测量室内确实无混入气泡。

- 进行纯水的测量室的校正，按下下述的键，就可自动进行校正运作。
持续按下[cal.]键达2秒钟以上后，屏幕显示如下述的画面，画面内的CALIB(Water)呈反转显示，表示正在进行纯水校正的运作。

- 校正的运作，全自动稳定判断。

- 当校正完成时，如下图所示画面般，显示理论值的偏差值。可确认是否正确完成校正作业。

与理论值的偏差小于±0.001g/cm3以内时，表示已正确的完成校正了。选择Execute?(Yes)，把因子值记忆在仪器内。

若其值大于±0.001g/cm3以上时，请选择(No)，使仪器不至将其因子值更新。如果把错误的因子値传送到记忆内，将导致无法测得正确的测值。

所以若发现偏差大于±0.001g/cm3以上时，请再度使用纯水把的测量室校正之，当理论値与其偏差甚大时，有可能测量室内有异物或污垢存在，请充分清洗与干燥测量室后，再度使用纯水进行测量室的校正。

## 8.2 标准液校正

### 8.2.1 利用已知密度的标准液进行校正

DA-130N该仪器，通常只须使用纯水进行校正，即可保持其仪器的测量精度在技术规格内。但是为提高该仪器的精度，可利用该测量范围附近已知密度的标准液，进行校正运作。

按下[esc]键，并同时按下[ok/meas.]键，屏幕显示Function的画面。

使用[＋], [－]键，选择〈Calib. Mode〉的项目。

ok    ok

Off	：按下[α]键，并同时按下[cal.]键时，即可进行空气校正运作。
(无进行标准液的校正运作)

On	：按下[α]键，并同时按下[cal.]键时，即可进行标准液的校正运作。

当选择“On”时，可设定标准液的密度值及标准液的温度补偿系数。

Density	：设定标准液的密度(g/cm3)

Temp	：设定在Density所设定的密度为几℃时的数据

α＊1000	：设定(标准液的温度补偿係数×1000)之值。

## 8.3 空气校正

### 8.3.1 如何使用干燥空气进行校正

※留意 DA-130N该仪器，通常使用纯水进行校正运作，即可维持仪器的精度规格。但是，若有下述的情况时，请实施空气校正的运作。 干燥空气的密度与真値比较时，有所差异时

  - 干燥空气的密度在室温附近(10～35℃)时、为0.0012g/cm3。

  - 若测量値与其有差异时，仅使用纯水校正，仍可能产生误差。

  - 例如，测量対象物的密度是0.8～1.2g/cm3的范围时，干燥空气的密度若在0.0001～0.0058g/cm3的范围时，表示误差在±0.001g/cm3以内的范围以内，故可以测量。

  - 从测量对象物的密度与精度的需求来判断是否需要进行干燥空气的校正运作。

### 8.3.2 测量室的干燥方法

事先准备：必须有可以把干燥空气传送的测量室的简单设备。

空気泵	：空气吐出量	1～2L/min的泵
（例如，饲养热帯魚的水槽所使用的空气输送泵，就可使用了。）

干燥筒	：硅胶	约5～10g装入筒内

请参照下图，使用胶管把气泵与DA-130N连接起来。

内径4mm胶管用

空气泵

干燥筒

空的容器

- 使用纯水把测量室充分清洗清洁。

- 接着使用乙醇清洗测量室。

(可将纯水无法洗掉的污垢去除，提早完成干燥时间。如果无法准备乙醇时，只好使用纯水充分清洗干净，并干燥之。)

- 输入干燥空气到测量室内，使其达到完全干燥。

- 一般把测量室充分的清洗时：

只用纯水清洗时	：约5～10分钟

再使用乙醇清洗时	：约3～5分钟

即可达到完全干燥状态。

- 停止输送干燥空气后，请静静放置30分钟以上。

(测量室的温度未达到与室温相同呈稳定前，请不要实施校正运作，否则无法达到正常的校正作业。)

使用简易手动气泵，也可简单地进行测量室的干燥作业。

- 在连接简易气泵以前，请使用纯水，乙醇清洗测量室。

- 把样品吐出用压柄按下到最底部，把吸取用扣柄固定器往上压，把该扣柄锁住。

- 将注射器用插座安装好的状态下，如下图所示般把简易气泵连接好后，用手掌压缩橡皮球，強制把空气送入测量室，进行干燥作业。

握紧压缩此橡皮球部分，可把空气送出去

### 8.3.3 干燥空气校正的步骤

当测量室已达干燥状态时，依下述的步骤，进行空气的校正作业。

- 在function的画面处，选择〈Calib. Mode〉后，把STD Calib. Mode(标准液校正模式)设定“Off”。

ok

- 把[esc]键按下2次，屏幕回归测量画面处。

- 按下[α]键，并同时按下[cal.]键。画面显示如下图，画面上的CALIB(Air)呈反转的显示，表示正在进行空气校正中。

当其反转的显示消失时，即表示校正已完成了。

常规在2分钟以内，即可完成校正作业。

- 接着请继续进行纯水或标准液的校正作业。
详细内容请参照｢8.1 纯水校正｣或「8.2 标准液校正」的说明内容。

## 8.4 温度显示的校正

DA-130N该仪在送货前已充分检查与试验过了，通常新机开始使用时，无需再进行校正作业。但是，若发觉实际温度与仪器显示温度有所差异时，请您依下述的步骤进行显示温度的校正作业。

请确认已确实把自动稳定判断模式设定为“manu”，并且把memory in也设定为“manu”了。

接着请确认相对于周围温度，仪器所显示的温度已达到平衡状态后，按下[ok/meas.]键，使指示値的显示呈反转，数据被保持着。此时，求取显示温度与实际温度的差。

按下[cal.]键，同时也按下[mem.out/all]键，屏幕温度显示部的最上位数会呈现闪烁点灭，使用[＋], [－]键，输入该位数的温度数値。接着按下[mem.clr.], [mem.out]键，一边移動位数，一边使用[＋], [－]键，输入“（実温度－表示温度）＝温度差”的数据。最后按下[ok/meas.]的确定实行键，将保持状态加以解除，也就是完成了显示温度的校正作业。

另外，若需中途中断时，请按下[esc.]键。

    - 显示温度的校正需在，稳定度判断与数値保存均被设定为手动时，方能实施。稳定度判断与数値保存被设定为自动时，无法实施温度显示的校正。

## 8.5 重校正

    - 当欲更换为不同的样品进行测量时，请在样品更换前，实施适当的清洗作业。

    - 如果测量室的清洗不充分，尚有污垢残留时，恐导致无法测得正确的密度值。

    - 确认测量室有无残留污垢的方法是测量纯水，确认其测值在规格范围内。

    - 如果其测值与理论値相差±0.001g/cm3以上时，必须重新实施再校正的作业。

# 9. 数据的应用处理

## 9.1测量数据的存储

DA-130N主机可存储测量数据数，最大1100被测体的数据。

### 9.1.1 自动存储

在Function画面处，选择〈Meas. Mode〉(测量模式)，接着把“Custom”模式的 Memory in设定为“Auto”。

如左图画面所示般， 的标记将被显示。

测量结果将被保持着的同时，自动地输入仪器的记忆处。

### 9.1.2 手动存储

在Function画面处，选择〈Meas. Mode〉(测量模式)，接着选择“Field”或“Labo”模式，或把“Custom”模式的Memory in设定为“Manu”。

测量结果将被保持后，按下[ok/meas.]键，仪器会把测量结果输入记忆处。

不论是自动保存，或手动保存，当其测值被输入记忆后，屏幕画面的右上角所显示的Sample No.将自动的往上累进1个数目。

## 9.2存储数据附加标记的方法

此“*”的标记仍是为了方便数据管理上所附加的标记。当测量失败时附加在该数据处，或进行各种不同测量，为了便于区分可附加该标记作为记号。

- 按下[mem. clr.]键后，画面右上角的样品№所记忆的最新№会呈现闪烁点灭，并且在最下一行的  也会呈现闪烁点灭的现象。

- 使用[＋], [－]键，进行变更样品№后，其所变更之样品№的相对存储在记忆处的数据，将被显示在画面上，若欲附加标记于该画面的数据时，按下[ok/meas.]键。

- 样品№的下方，就会显示“＊”的标记，并且若将该数据输出时，该“＊”标记也会一起被输出，故可以利用它来进行数据管理的工具。

- 在显示“＊”标记的画面，若再度按下[ok/meas.]键时，该“＊”标记就会消失。

ok

## 9.3如何删除数据

  - 把所记忆的测量数据，欲实施全数删除时：

- 长按[mem. clr.]键，约2秒钟以上，画面的左上角就会显示Memory All Clear, Execute?(No)的信息。

- 选择为“Yes”后，按下[ok/meas.]的确定实行键后，所有被记忆的数据将被全数删除。样品№处亦回归显示 0001的号码。

## 9.4测量数据的显示与输出的方法

以下说明如何把被记忆的测量数据再度显示在画面上，如何输出到打印机(选件品)，或个人电脑处。

  - 把被记忆的数据再度显示在画面的方法：

- 按下[mem. out]键，画面右上角的样品№处会呈现闪烁点灭。

此处会闪烁点灭

- 使用[＋], [－]键，把样品№変更至您想要的号码，其所记忆的测量结果将被显示在画面上。

  - 一个被测体为单位，将其传输到外部的方法：

- 按下[mem. out]键，测量结果将被显示出来后，按下[ok/meas.]键时，画面的 标记会呈现闪烁点灭，并且把该画面的数据传输到所连接的打印机或个人电脑处。

  - 把所有的记忆数据或被指定范围的数据，传输到外部的方法：

- 按下[mem. out]键持续2秒钟以上，画面左上角会显示 Memory Out, Execute?(All)的信息。

- 选择“All”后，按下[ok/meas.]键，画面下方的 标记会呈现闪烁点灭，并且把所有全部记忆的数据传输到所连接的打印机或个人电脑处。

- 当把数据传输出去后，屏幕会显示下图所示，询问是否把所记忆的全部数据删除，若欲删除时，请选择“Yes”后，按下[ok/meas.]的确定实行键。

- 若欲指定范围输出外部时，请选择“Range”后，按下[ok/meas.]键。画面将如下图右所示般，可将欲指定的范围输入设定后，按下[ok/meas.]的确定实行键。

ok

当实施外部输出后，屏幕将回归至测量画面处。

## 9.5设定输出条件

### 9.5.1使用红外线输出数据到个人电脑

DA-130N拥有红外线通信(光通信)功能，可使用红外线输出数据到个人电脑处。

首先，把配备品的数据收集软件(Mini Term)，安装(Install)到个人电脑内。当欲进行红外线通信时，

请参考所使用的个人电脑的操作手册，详细阅读红外线通信的项目。

请将DA-130N与个人电脑依下述的条件与步骤进行设定：

  - 接收红外线通信所使用的个人电脑为Windows95时，请事先把Microsoft所提供的IrDA驱动软件安装(Install)至电脑内。当被安装时，红外线监视窗将会启动，如下图所示的画面：

  - 在红外线视窗的“Option”的画面上，请确认欲使用为红外线插座与电脑所分配的COM port是否一致。此画面的例子，表示COM4被分配为红外线破Port。

数据收集软件Mini Term的通信Port的设定，请参照此处设定为COM7。

(Mini Term端，请把COM port №及波特率设定为9600。其他的项目不需设定)

IrDA通信条件固定设定为

数据长    8bit

Parity     无

Stop bit    1

当把此画面设定完成后，把Mini Term启动，进行设定作业。

个人电脑与DA-130N的红外线接/送光部的设定。
把DA-130N的红外线接/送光部正面放置在个人电脑的红外线接/送光部的20cm以内。
DA-130N的红外线向接/送光部的有効角度为，左右、上下均对其中心軸的15°以内。

可接收红外线通信的个人电脑

  - 在DA-130N的Function画面,选择〈Interface〉项，并选择为“IrDA”(红外通信)的项目。

ok

  - 在DA-130N处，按下[mem. out]键，当其显示测量结果时，按下[ok/meas.]键，画面上的标记会呈闪烁点灭，并把数据传送到所连接的个人电脑处，电脑画面会同时在Mini Term的收信画面处显示该数据。

数据输出中，红外线视窗的状态会显示如左图所示的画面。

### 9.5.2如何输出数据至打印机

如果欲将数据输出至外部的打印机时，您必须另购选件的红外RS変換器（980290007），极性変換接头（984040007）的零件。另外，若能购买选件的支架台（980290006），将更容易把DA-130N的红外线接/送光部安装好。

下述采用选件的支架台与IDP-100的打印机为例进行说明：

如下图所示般，把仪器与红外RS変換器安装在支架台上，再将打印机（IDP-100）插上极性変換接头（984040007）后，连接红外ＲＳ変換器在接头处。

支架台

(980290006)

打印机

(IDP-100)

极性变换接头

(984040007)

红外RS变换器

(980290007)

在Function画面处选择〈Interface〉项目，再选择“PRN”(打印机)，进行通信条件的设定：

ok

  - 选件的红外RS変換器（980290007）只能在波特率9600时，方能正常运作。所以请把通信条件的“Baud Rate”务必设定为“9600”。

  - 另外，打印机（IDP-100）端的通信条件，也请务必设定为“9600”。

测量结果的打印例

| Sample No. 0001 Data:2003/10/23 16:27 0.9972 g/cm3 25.1 C ID:SAMPLE-001 Sample No. 0002 Data:2003/10/23 16:32 0.9965 g/cm3 25.3 C ID:SAMPLE-001 Sample No. a0003 Data:2003/10/23 16:37 0.9977 g/cm3 24.8 C ID:SAMPLE-001 Sample No. b0004 Data:2003/10/23 16:42 0.9980 g/cm3 24.5 C ID:SAMPLE-001 Sample No. b0005* Data:2003/10/23 16:47 0.9910 g/cm3 24.5 C ID:SAMPLE-001 Sample No. b0006 Data:2003/10/23 16:52 0.9956 g/cm3 24.9 C ID:SAMPLE-001 | 被附加标记的数据，在其样品№的后方，将被打印“*”的记号。 |
| --- | --- |

### 9.5.3使用RS-232C输出数据至个人电脑

使用RS-232C的通信条件把DA-130N的测量数据输出到外部的个人电脑时，必须使用另购选件的红外RS変換器（980290007）及标准配备的数据收集软件(Mini Term)。另外，若能购买选件的支架台（980290006），将更容易把DA-130N的红外线接/送光部安装好。

下述采用选件的支架台为例进行说明。

如下图所示般，把仪器与红外RS変換器安装在支架台上，把红外ＲＳ変換器连接到个人电脑的RS-232C的Port处。

支架台

(980290006)

个人电脑

红外RS变换器

(980290007)

在Function的画面，选择〈Interface〉后，再选择“RS”项后，进行通信条件的设定：

ok

  - 选件的红外RS変換器（980290007）只能在波特率9600时，方能正常运作。所以请把通信条件的“Baud Rate”务必设定为“9600”。

测量结果的输出格式如下表所示：

| 数据 |  | ※1 |  | 样品No. |  |  |  |  | ※2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据列 | STX |  | , |  |  |  |  | , |  | , |
| Bit数 Start=0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |

| 数据 | Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Time |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据列 |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | ： |  |  | , |
| Bit数 Start=10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 |

| 数据 | 测量结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据列 | * | * | * | * | * | * | * | , | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | , |
| Bit数 Start=27 | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| 数据 | 温度 |  |  |  |  |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据列 | * | * | * | . | * | , |  | , |
| Bit数 Start=46 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |

| 数据 | α | ※3 |  | α値 |  |  |  |  | Identification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据列 | A |  | , | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | CR | CF | EOT |
| Bit数 Start=54 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |

※1:样品名称（空白, a～z）

※2:数据被指定为删除者，被附加“*“标记。其他没被指定者为空栏。

※3:α的号码（0～9）

※测量结果所使用的单位若是Comp.Density, SG, Baume, Conc.以外的单位时，从α到α値处均为空栏。

10. 其他便捷功能

DA-130N该仪除了拥有测量数据的单位变更，与可设定外部输出的功能以外，还备有其他种种的功能。

例如，下述的各种功能：

按下[esc]键，并同时按下[ok/meas.]键时，屏幕将显示Function的画面。

使用[＋], [－]键，把光标移动到欲选择的项目后，按下[ok/meas.]的确定实行键。

Beep	：设定是否需要敲键发出电子确认音。

LCD	：设定背景光的on/off，及调节液晶画面的浓淡的亮度。

Power	：设定是否实施自动断电功能。

Version No.	：确认仪器主机的软件版本的№。

Date & Time	：选择是否设定日期/时间。

Identification	：设定ID。

## 10.1设定敲键发出电子确认音

该处若设定为“On”时，您可凭音确认是否敲键确实被输入了。

按下[esc]键，并同时按下[ok/meas.]键，屏幕显示Function的画面。

使用[＋], [－]键，选择〈Beep〉的项目。

敲键发出确认音的“Off” “On”选择。

Off	：敲键不发出任何电子音。

On	：敲键时发出电子确认音。

  - 仪器送货时，被设定为“On”的敲键发出确认音。

  - 若把该项目设为“Off”时，当仪器发生误差时，也不会发出任何警报音响。

## 10.2液晶屏幕带背景光：on/off画面亮度调节

    - 背景光 ：on/off
选择设定LCD的背景光的on/off条件。

Auto off	：按下该键时，背景光将被on后，经过约5秒后自动转为off的状态。

Always off	：不加背景光的状态

    - 调节显示的亮度

把屏幕画面的亮度，调节为您所需求的亮度。

按下[esc]键，并同时按下[ok/meas.]键，画面显示Function的画面。

使用[＋], [－]键，选择〈LCD Contrast〉的项目。

按下[mem. clr.], [mem. out]键，亮度显示分9个阶段，可供调节。

## 10.3自动关闭电源的方法

当电源被打开后，经过一段时间连续没被操作时，仪器自动将电源断电的功能。

按下[esc]键，并同时按下[ok/meas.]键，屏幕显示Function的画面。

使用[＋], [－]键，把〈Auto Power Off〉的项目选择设定为“On”。

※留意 当设定为“On”时，若在仪器操作中，如果持续经过约15分钟均无再操作时，电源将自动地被关机。

## 10.4确认软件版本的方法

DA-130N该仪为了方便商品管理起见，送货前已将所使用软体版本输入在记忆处。

按下[esc]键，并同时按下[ok/meas.]键，屏幕显示Function的画面。

使用[＋], [－]键，选择〈Version No.〉的项目。

按下[ok/meas.]键，屏幕回归至Function的画面。

## 10.5设定日期的方法

DA-130N该仪拥有日期设定的功能。日期可附加在测量结果，同时打印或传输到个人电脑内。

按下[esc]键，并同时按下[ok/meas.]键，屏幕显示Function的画面。

使用[+], [-]键，选择＜Data & Time＞的项目。

使用[→], [←]键，选择项目后，使用[+], [-]键，把数字変更后，按下[ok]的确定实行键。

## 10.6设定ID的方法

DA-130N该仪可输入ID号码的功能。

按下[esc]键，并同时按下[ok/meas.]键，屏幕显示Function的画面。

使用[+], [-]键，选择＜Identification＞的项目。

使用[→], [←]键，选择位置后，使用[+], [-]键，选择所需的文字后，按下[ok]的确定实行键。

ID最大可设定10个文字。

# 11. 关于仪器的是用电源

DA-130N该仪器的电源是使用碱性单四的干电池(1.5V LR03)总共2支。

当电池消耗殆尽，电圧下降到某个程度以后，仪器的屏幕会显示出电池消耗殆尽的的标记。

干电池的使用寿命大约90小時左右。没了防止电池的消耗，不使用时，请务必把电源设为OFF。

## 11.1 如何更换电池

所使用的干电池为碱性单四干电池(1.5V LR03)2支装设在仪器显示屏幕的背面电池盒里。

当想更换干电池时，请把电源[on/off]开关操作一次，确认屏幕会显示从初始画面进入测量画面。

如果无法正常显示时，请将干电池全数更换成新的电池，安装时请注意电池的极性方向，正确安装。

    - 警示标记显示时的处理方法：

当的标记显示时，请立即停止测量、并把电源设为OFF后，进行更换新干电池。

    - 更换干电池的步骤：

更换干电池时，请务必把电源设为OFF后，把全数的电池一起更换。所使用的电池，请不要混品种，务必全数使用同种类的干电池。

(注) 请不要使用碱性单四干电電池以外的电池。 例如：不可使用NiCd充电式干电池。

注意事项

  - 若長期间不使用时，请把电源设为OFF后，将干电池从仪器内取出。

  - 测量数据及各种参数的内容被存储记忆在不挥发性记忆体里，所以把干电池取出后，也不用担心会失去数据与参数。

## 11.2自动断电功能

仪器开机后，不论何种状态，若持续约15分钟不使用该仪器时，仪器会自动断电关机。

# 12. 日常保养

更换内置式注射筒

    - 更换前，请使用纯水反复进行采样，把配管系统充分清洗干净。

    - 更换次数与使用寿命仍是依照所测样的性状与使用次数而异。

| Drain | 更换方法与步骤： - 把样品吐出用压柄押到最下面，用手挟持注射筒护盖的突起部分，将该护盖往上拉出。 - 把注射筒旋转45°将注射筒从O-Ring处拔开。 - 把样品吸取用扣柄稍微扣一些，将注射筒从O-Ring处拔取。 - 把注射筒从Drain架上取下，更换新的后，组装回去。 - 将Drain架往下移，插入O-Ring里，再右旋转到不动为止。 - 先把注射筒护盖上方的3个凸状物插入主机内，接着把整个盖子押入。 |
| --- | --- |

更换干电池的方法

    - 更换干电池时，请务必把电源设为OFF后，才可进行更换作业。

    - 测量数据及各种参数的内容被存储记忆在不挥发性记忆体里，所以把干电池取出后，也不用担心会失去数据与参数。

清洗测量室

    - 所使用的清洗液，请选择不会侵蚀接触液体部分的材质之物。

    - 测量后，请不要将样品长时间放置在测量室里，或清洗不充分。因恐导致该样品凝固在测量室内，或内置注射筒处，无法清除。所以务必在完成测量后，使用清洗液充分清洗样品液体的流经路径。

  - 使用内置的注射筒，或塑胶注射筒，将清洗液填满测量室。

  - 依必要所需，将清洗液放置一段时间后，才将清洗液排放。

  - 反复进行①～②的运作，直到完全清洗干浄为止。

# 13. 使用时应注意事项

此仪器的机构设计为符合在工地现场的测量作业，不致发生故障与不良等。但是，请注意，仪器的操作使用，如果有下述的错误使用时，可能导致故障或仪器誤动作的起因。另外，该仪器并没有防爆的结构，所以请不要在防爆地区使用。

- 此仪器为简易防漏的结构(IP54)，请注意，最好不要使仪器泼及液体。

- 此仪器并非防水结构，所以请不要把仪器浸入液体，恐内部零件遭到破坏。

- 仪器的接触液体部分的材质是采用硼珪酸玻璃，四氟化乙烯，聚丙烯所制成的。请避免使用会侵蚀测量室(材质: 硼珪酸玻璃)的样品或溶剂等。例如…氢氟酸

- 保管场所所应注意的事项

  - 无腐蝕性气体的场所。

  - 避免阳光直射到的场所。

  - 避免多灰尘，高湿気的场所。

  - 避免温度高的场所，及低洼之处。

- 此仪器的测量室是采用玻璃制品的精密测量仪器，所以使用时请小心，不要将其掉落，或使其受到冲击。另外，请注意小心使用会侵蚀主机材质的液体。

- 样品测量后，请使用清洗液务必将测量室内充分清洗干净后，干燥处理后的状态，才可收藏。

- 仪器使用后，请务必把电源关闭。

- 仪器主机仍属简易密封结构之故，请绝对不要将其分解。
若擅自分解时，将无法得到原厂的售后的保证事项。若发现仪器产生异常味道，冒烟，主机浸水等重大的事故时，请把电源设为OFF后取出电池。并与销售代理商联络。

# 14. 零件一览表

消耗品

| 零件代号 | 零 件 名 称 | 个 数 | 备注 | 图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 985600021 | 采样管尖 | 1支 | 带垫圈 |  |
| 985600103 | 接头盖 | 1个 |  |  |
| 985600024 | 内置注射筒 | 1个 | 专用注射筒 (容量约5mL) |  |
| 983190004S | 碱性电池单四干电池 | 4支 | 单四 1.5V LR03G |  |
| 983190005 | 电池盒 | 1个 |  |  |
| 985940003S | 记录用紙 | 10张 |  |  |

オプション

| 零件代号 | 零 件 名 称 | 个 数 | 备注 |  | 图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 985006411S | 样品注入器 | 10支 | 塑胶制(2mL) |  |  |
| 985810057 | 注射筒用插座 | 1个 |  |  |  |
| 985610005 | Grommet | 1个 |  |  |  |
| IDP-100-20 IDP-100-21 IDP-100-22 | IDP-100打印机 | 1台 | 100V 120V 230V | 针式色带打印机 |  |
| 984040007 | 极性变換接头 | 1个 | 25Pin公的-9pin公的 |  |  |

选件品

| 零件代号 | 零 件 名 称 | 个 数 | 备注 | 图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 985810087 | 接头组 | 1组 |  |  |
| 980290006 | 台座 | 1套 |  |  |
| 980290007 | 红外ＲＳ変換器 | 1条 |  |  |
| 984340191 | 手动泵kit | 1套 |  |  |

选件消耗品

| 零件代号 | 零 件 名 称 | 个 数 | 备注 | 图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 988290001S | 打印机记录纸 | １套 | IDP-100用 4巻1套 |  |
| 988290002 | 色代夹 | 1个 | IDP-100用 |  |

# 15. 故障对策

| 误差№ | 内 容 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| E-01 | 校正误差 - 把纯水注入测量室内。 - 测量室内含混入气泡。 - 接头处有漏液。 - 测量室处有异物付着。 - 测量室的感度劣化 - 测量室的破损 | - 再度、进行纯水采样。 - 再度、进行纯水采样。 - 检查接头处的接合。 - 使用适当的清洗液进行清洗作业。 - 更换测量室。 - 更换测量室。 |
| E-02 | 测量室的振动误差 - 测量室含有异物 - 测量室的连接电缆的接触不良 - 测量室的破损 | - 使用适当的清洗液进行清洗作业。 - 把连接电缆正确的接好。 - 更换测量室。 |
| E-03 | 温感器误差(Cell) - 样品温度测量用热电偶异常 | - 热电偶故障 请与经销代理商联络。 |
| E-04 | 温感器误差(外气) - 测量周围温度的热电偶异常 | - 热电偶故障 请与经销代理商联络。 |
| E-05 | 全数据误差 - 数据的存储记忆数，已达最大1100个被测体了 (样品№处，会显示FULL) | - 删除记忆数据。 |
| E-06 | 记忆误差 |  |
| E-07 | 超过限定的时间 - 测量时间超过10分钟以上时。 | - 把电源从新开机后，再度进行测量。 - 若再度发生误差时，进行纯水的测量，判定原因是否起於样品处。 - 纯水测量仍会发生误差时，请与销售代理商联络。 |
|  | 电池耗尽警示 - 干电池的电圧呈低水平。 | - 更换成新的干电池。 |

# 16. 技术规格

| 型号名称 | DA-130N 掌握型密度比重计 |
| --- | --- |
| 测量方式 | 固有振动周期测量方式 |
| 测量对象 | 液体 |
| 密度测量范围 | 0.0000 ～ 2.0000 g/cm3 |
| 密度测量精度 | ±0.001 g/cm3 |
| 密度测量分解能 | 0.0001 g/cm3 |
| 温度测量范围 | 0 ～ 40.0 ℃ |
| 显示内容 | 密度,比重,被温度补偿过的密度与比重, Brix%, Alcohol wt%, Alcohol vol%, Proof度, Baume度, Plato度, API度, %H２SO４, 用户所设定的任意浓度值(Conc.), 温度,样品№,稳定度判断,数据保存,输出外界,电池消耗度 |
| 温度补偿功能 | 测量样品的温度补偿系数及換算温度的输入可达10种 |
| 自动校正功能 | 把自动校正测量室，所需要的纯水的密度全数记忆 |
| 数据记忆数 | 1100被测体数 |
| 输出外界 | 连接个人电脑或打印机的任何一方（不可能同时连接） ・IrDA的连接方法属于标准装备 ・使用RS-232C连接，需选加红外RS変換器（980290007）。 |
| 重量 | 约360 g |
| 电源 | DC3V （1.5V碱性単四电池2支) |
| 电池寿命 | 约90小时 |
| 采样方式 | 注射筒型手压吸取的方式 |

# 17. 售后服务与保证

(1) 承蒙惠顾，谨此致谢！

KEM的产品均经过严格的检査，且获得合格的制品。消耗品除外，该仪器于正常使用的状态下，拥有售后一年的免费维修的保证期间。

但是，虽然在保证期间内，若有违规或不正常的使用情况，导致仪器损坏时，修理的一切费用均由用户自行负责。

  - 保证期间内，或期间过后的售后维修，请与销售代理商连络。

(3) 仪器送修前，请务必阅读「15. 故障与対策(P40)」后，确认确需送修时，请将下述的事项告知。

仪器序号

故障情況

联络方法

(4) 若需购买零件，请与销售代理商连络。

(5) 虽然在保证期间内，如有下述之任何一种情况，而导致仪器故障时，仪器将无法被保证。

    - 因仪器本身并非备有防水及完全防漏的结构，若仪器主机被液体泼及，或浸在液体内时。

    - 不遵照仪器的操作手册的指示，进行相异的采样及测量室的清洗操作。

    - 仪器有掉落，或受到冲击时。

  - 请注意，操作使用此仪器，若有下述诸事项的操作错误时，一切损失与责任均须由用户自行承担，供应厂商无法负责，敬请见谅。

    - 仪器由于操作错误或不注意，而导致发生人身事故的身体障害及死亡等。

    - 应用仪器的测量值，所衍生的损害。

    - 测量易燃挥发性样品或使用易燃清挥发洗液时，请充分注意室内的換气，及严禁烟火。

    - 操作环境的原因，所衍发的事故与损失。

    - 采样，及压缩注射器时，请小心不要让样品或清洗液飞溅伤及人身。使用危险的样品，清洗液时，请务必穿戴手套，防护眼镜，或防护面罩等。

# 附件1： 纯水的密度(0～40℃)

| 温度(℃) | 密度(g/cm3) | 温度(℃) | 密度(g/cm3) | 温度(℃) | 密度(g/cm3) | 温度(℃) | 密度(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.99984 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.99990 | 11 | 0.99961 | 21 | 0.99799 | 31 | 0.99534 |
| 2 | 0.99994 | 12 | 0.99950 | 22 | 0.99777 | 32 | 0.99503 |
| 3 | 0.99996 | 13 | 0.99938 | 23 | 0.99754 | 33 | 0.99471 |
| 4 | 0.99997 | 14 | 0.99925 | 24 | 0.99730 | 34 | 0.99438 |
| 5 | 0.99996 | 15 | 0.99910 | 25 | 0.99705 | 35 | 0.99404 |
| 6 | 0.99994 | 16 | 0.99894 | 26 | 0.99679 | 36 | 0.99369 |
| 7 | 0.99990 | 17 | 0.99878 | 27 | 0.99652 | 37 | 0.99333 |
| 8 | 0.99985 | 18 | 0.99860 | 28 | 0.99624 | 38 | 0.99297 |
| 9 | 0.99978 | 19 | 0.99841 | 29 | 0.99595 | 39 | 0.99260 |
| 10 | 0.99970 | 20 | 0.99821 | 30 | 0.99565 | 40 | 0.99222 |

# 附件2： 各种溶液的温度补偿系数

| 物 质 名 称 | 温度范围(℃) | α×103/℃ | 物 质 名 称 | 温度范围(℃) | α×103/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0～30 | 1.09 | 苯 | 6～30 | 1.21 |
| ｍ-二甲苯 | 0～30 | 0.99 | 甲醇 | 6～30 | 1.18 |
| ｐ-二甲苯 | 15～30 | 1.02 | 丙酮 | 0～30 | 1.42 |
| 甘油 | 15～30 | 0.49 | 溴苯 | 0～30 | 0.91 |
| 氯仿 | 0～30 | 1.26 | 环已烷 | 0～30 | 1.20 |
| 四氯化碳 | 0～30 | 1.22 | 异丙醇 | 0～30 | 1.06 |
| 甲苯 | 0～30 | 1.07 | ｎ-壬烷 | 0～30 | 1.08 |

注意 上表所示α値为，样品温度30℃附近，换算为15℃时之值。 样品温度或补偿温度若有所不同，虽是若干，但是补偿系数也会差异。所以若必须有正确的温度补偿密度时，请使用下式，求取更正确的温度补偿系数。 温度补偿系数α可由补偿温度（Comp.temp）的密度（Comp. Density），测量温度（Temp）的测量密度（Density）等的下述关系式求得。 α=Comp.Density/Density−1temp−Comp.temp 例：因乙醇密度为15℃：0.79351ｇ/ｃｍ3，20℃：0.78924ｇ/ｃｍ3，25℃：0.78495ｇ/ｃｍ3，样品温度为15℃，若换算为20℃时，与样品温度为25℃换算为20℃时的温度补偿系数，可由下述所示求取： 15℃→20℃：α×1000=1.08 25℃→20℃：α×1000=1.09