HIT系列扭力测试仪是一种分体式的大量程式扭力测量仪器。广泛使用于生产控制系统，是一种易操作，精确度高，又经济的测试工具。

（一）特点：

(1)扭力大小为很清晰的数字显示，故阅读简单，精确；

(2)具有最大值保持(PEAK)和跟踪(TRACK)两种测量方式；

(3)结构部分简单、坚固；

(4)仪器携带方便、轻巧，使用可充电电池供电。

（二）面板功能键说明：（示意图如下）

(1)POWER：电源开关：ON—电源打开  OFF—电源关闭；

(2)RESET： 复位开关：按下时清掉保持状态(PEAK)时的峰值数值，显示屏显示数值为零；

(3)ZERO·ADJ：调零旋钮：在跟踪状态无受力的情况下(TRACK)调节该旋钮使显示数值为零；

(4)CAPACITY：拨段开关:用于单位量程转换:本测试仪具有三种测试单位 lbf.in、kgf.cm、N.m；

(5)MODE： 保持/跟踪 转换开关：上面为保持状态(PEAK),锁定峰值数据；下面为跟踪状态(TRACK)，显示实时测量数据；

(6)AC ADAPTOR：充电输入孔：在电池不足状态时(显示屏出现“Lobat”)，请插入充电器的插头，进行充电；（插孔在机壳上方）

(7)ANALOG OUTPUT：仿真信号输出孔（插孔在机壳上方）

（三）技术参数

- 测量范围:

50～1800 Ibf.in/50～2000 Kgf.cm/5.0～200.0 N.m

- 测量精度：±1.0%FS±3个字

- 测量方式：保持（PEAK）和跟踪（TRACK）两种测试方式

- 测量方向：正反向测量

- 报警提示：超载报警  /  电池不足指示

- 电源：1.2V X 5节 可充电镍氢电池  充电不得超过6小时

- 电池寿命：约可充电300次

- 充满电使用时间：约10小时

- 充电器参数：AC 220V输入  DC 7.2V/400mA输出

- 扭矩显示部尺寸：W X H X D=165mm X 55mm X95mm

- 机壳重量：约 1Kg

（四）操作步骤

在开始测量之前，确定测量仪已充足电，再打开开关。若充电不足，会在显示屏左边显示“Lobat”，当出现“Lobat”时，需再充电4小时以上，注意使用专用充电器。

（1）测试仪器请平稳地放在桌面上；

（2）固定传感器：因本传感器是外置安装型，首先把传感器固定在平板上，平板内侧有四个安装孔是用来固定传感器的(附件中有4个螺丝是用来固定传感器的)；然后固定平板，平板外侧四个孔是安装在测试平台上的（平台固定螺丝不提供）。因本机测力范围较大，传感器安装务必牢靠！

（3）连接信号线。小航空插头插到受力传感器上，大航空插头插入到机壳右测的5芯孔上；注意：插入和拔出插头请小心用力！示意图见上图.

（3）调整单位切换开关到测试需要的单位；

（4）开启电源开关，预热仪器5分钟，调节零位，

（5）在受力传感器上装入测试头（根据用户需求定做），开始测试

（五）使用注意事项：

（1）请勿将测试仪器放置于多灰尘、多振动、以及日光直射或腐蚀气体下使用，并请在周围温度0℃～40℃，湿度70％以下的地方使用；

（2）本测试仪的所有功能，在电源开启后即可使用，但为达到指标内之精确度，请预热5分钟以上；

（3）不可使用超过最大允许负荷的扭力工具，以免损伤仪器；

（4）不要敲击或在显示屏上放置重物；

（5）使用时先确定扭力仪器在跟踪状态LCD显示屏数值是否显示为零，因为该仪器对环境条件非常敏感；

（6）不要打开后盖去校验各种组件，或因其它原因这样做；

（7）充电时间应不超过6小时以上；不要把充电器做其它用途 ；

（8）您购买扭力测量仪包括一个可冲电的镍氢电池组，该电池组可使用多次。在其有效生命结束后，应当注意环保，注意适当选择固体废料堆丢弃。

（六）扭力测量仪的校验说明:

扭力测量仪的量测部分均经过专门的结构设计，并能在相当时间内维持稳定的量测精度，然而为了更好地使用该仪器，每年一次的检测校验是必需的。当稳定良好的状态不复存在时，可以交给当地的授权分销商调整和修理，也可直接送生产商修理该仪器。

（七）HIT 系列扭矩测量仪的特别说明

我公司HIT系列产品包括HIT-500（50N.m）、HIT-1000（100N.m）、HIT-2000（200N.m）、HIT-3000（300N.m）、HIT-4000（100N.m）五种常用规格，特殊型号可以定做。因为该仪器是专门检测大量程扭力工具的仪器，所以对小量程扭矩的测试，数据会超出误差允许的范围。对于扭力范围在10N.m以下的扭力工具，我们推荐选购我公司HP系列的扭力测试仪，型号可选HP-50（5N.m）或HP-100（10N.m），这样可以保证您的产品检测数据的精确性！

一般来说HIT-500和HIT-1000两款仪器最佳检测起始点在5N.m以上；HIT-2000、HIT-3000两款仪器最佳检测起始点在25N.m以上；HIT-4000仪器最佳检测起始点在50N.m以上。

核驗證明書                Certification on calibration

名    稱:      數字扭矩測量儀                      Name:       Digital Torque Meter

型    號:         HIT—2000                         Model:                 HIT-2000

製造編號:         2707038                          Manufacturing Number:   2707038   _

特此證明以上産品在檢測標準規定的允許條件           This is to certify the above product

下已經過校驗.                                       has been calibrated according to BLUE -

BRIGHT inspection standards to within

校驗方法:                                       Permissible limits.

Calibration Method:

1．扭力測試儀豎直固定,校驗杆置於感應插座上,使       1.The Torque Meter is fixed in an upright

用呆重量測量.                                   (or horizontal) position ,a calibration bar

2．呆重量:1級                                      is fitted against the sensor ,a dead

3．長度標準：1級                                   weight is applied and measurement is taken.

檢驗杆長度:100釐米                                2.Dead weight: class 1

精度:最大在±1.0%                                  3.Length Standard: class 1

測量準確度: ±(0.3% +1個數字位)                       Length of Calibration Bar:20cm

4．測量周圍環境:標準溫度:21℃± 3℃                     Accuracy: within ± 1.0% at full scale

標準濕度:50%± 10%                      Test accuracy :within ±(0.3%+1digit)

4.Measurement ambient conditions:

Standard temperature: 21℃± 3℃

Standard humidity:    50%± 10%

校驗必須用標準設備(即使用下列不同的校驗杆)做室       Standard Equipment Used in Calibration

內檢測                                             Comparative measurement for the following

Calibration bars is conducted using the above Standard instrument. In house inspection.

上述校驗測量程式均屬經國家工業量測研究實驗室和其他國家研究機構批准的。

The above calibration measurement procedure is consistent with those approved by national industry research laboratory of metrology and other national research institutions.

注：为保证测试之准确度，使用前请开机预热5分钟！

产  品  装  箱  单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字扭力测试仪 | HIT-2000 | 1台 | S/N: |
| 2 | 充 电 器 | LK-D072040 | 1只 |  |
| 3 | 测 试 头 |  | 1只 |  |
| 4 | 底 板 |  | 1块 |  |
| 5 | 连 接 电 缆 |  | 1根 |  |
| 6 | 说 明 书 |  | 1份 |  |
| 7 | 检 测 报 告 |  | 1份 |  |
| 8 | 保 修 卡 |  | 1份 |  |
| 9 | 合 格 证 |  | 1份 |  |

说明：尊敬的用户，在您收到仪器后请按装箱单仔细查验所有备件，如有缺少，请立即与我公司或代理商联系，以便为您提供及时周到的服务！

蓝  科  仪  器      扭  力  测  试  专  家

附：常州市蓝光电子有限公司产品目录表

A.扭力测试仪系列

※ HP系列电批扭力测试仪

※ HT系列瓶盖扭力测试仪

※ HDP系列螺丝扭力测试仪

※ HM系列机用扭力测试仪

※ HIT系列大量程扭力测试仪

※ HX系列电机扭力测试系统

※ HD系列灯头扭力测试仪

※ HB系列扭力扳手校验仪

※ BTG系列手持式扭力表

※ BSD系列数显扭力扳手

B．推拉力计系列

※ NK系列指针推拉力计

※ NH系列数显推拉力计

※ HK系列手动、电动测试机台

C．LK系列安规测试仪

※ 耐压测试仪系列

※ 程控耐压绝缘测试仪系列

※ 接地电阻测试仪系列

※ 泄漏电流测试仪系列

※ 绝缘电阻测试仪系列

※ 自动耐压绝缘测试仪系列

※ 数字高压表

※ 二合一综合测试仪系列

※ 医用测试仪系列

※ 四合一、六合一综合测试仪

更多产品资讯，请登陆www.yicetest.com