| 數位存儲示波器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| GDS-1000 系列 |  |  |
| 使用手冊 |  |  |
| GW INSTEK PART NO. 82DS-11020M01 |  |  |
|  | ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER |  |

這本手冊所含之全部文字與圖片是受到智能財產權的保護，版權屬固緯電子實業有限公司所擁有。在這本手冊内之任何章節及圖片不得在沒有固緯電子實業股份有限公司授權之下做出任何止回復，重組或是翻譯成其它之語文。 這本手冊所敍述之内容與圖片在印刷之前已經完全校正過。但因固緯電子實業股份有限公司不斷地改善產品之質量、特性，固緯電子實業股份有限公司有權在未來修改產品之規格、特性、保養維修步驟時，不必事前通知。

Good Will Instrument Co., Ltd. No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng City, Taipei County 236, Taiwan.

目錄

安全說明	7

安全符號	7

安全指示	8

產品介紹	10

GDS-1000系列概述	10

系列機種	10

主要特性	11

面板介紹	12

前面板	12

後面板	15

顯示器	16

設定	17

快速操作	19

功能選項樹/操作捷徑	19

慣例	19

Acquire鍵	19

Autoset 鍵	20

CH1/2鍵	20

游標鍵	21

Display鍵	21

Hardcopy鍵	22

Help 鍵	22

Horizontal 功能鍵	22

Math鍵	23

量測鍵	24

Run/Stop鍵	24

Save/Recall 鍵	25

Trigger鍵	29

Utility 鍵	31

預設值設定	34

內建Help功能	35

量測	36

基本量測	36

開啟通道	36

Autoset	37

Run/Stop	38

水平位置/刻度	39

垂直位置/刻度	39

測棒補償信號	40

自動量測	42

量測項目	42

量測	44

游標量測	45

使用水平游標	45

使用垂直游標	46

數學運算	47

概述	47

加/減	48

FFT	49

安裝	50

擷取	50

選擇擷取模式	50

即時取樣相對等效取樣模式	51

顯示器	53

選擇向量或點陣圖	53

累積波形	53

調整顯示器的明暗對比	54

選擇顯示器格線	54

水平檢視	55

水平移動波形的位置	55

選擇水平刻度	55

選擇波形更新模式	56

水平放大縮小波形	58

檢視X-Y模式的波形	59

垂直檢視(通道)	60

垂直移動波形的位置	60

選擇垂直刻度	60

選擇耦合模式	60

垂直反轉波形	61

限制波形頻寬	61

選擇測棒衰減準位	62

觸發	63

觸發類型	63

觸發參數	63

設定邊緣觸發	66

設定視頻觸發	67

設定脈波寬度觸發	68

手動觸發信號	70

遠端控制介面	71

系統設定	72

檢視系統資料	72

選擇語言	72

儲存/讀出	73

檔案結構	73

顯示器影像檔案格式	73

波形檔案格式	73

設定檔案格式	75

使用SD卡檔案功能	76

快速儲存(HardCopy)	78

儲存	80

檔案類型/通道/目的地	80

儲存面板設定	81

儲存波形	82

儲存顯示器影像	83

全部儲存(面板設定，顯示影像，波形)	84

讀出	86

檔案類型/源頭/目的地	86

讀出面板預設值	86

讀出顯示器上的參考波形	88

叫出面板設定	89

讀出波形	90

保養與維護	92

測棒補償	93

常見問題與解決方案	95

附录	97

保險絲更換	97

GDS-1000 系列規格	98

機種指定規格	98

共同規格	99

測棒規格	101

GDS-1022/1042測棒	101

GDS-1062/1102測棒	101

申明	102

# 安全說明

這章包含GDS-1000的操作，以及儲存時必需遵照的重要安全指示。使用者在操作前請先詳細閱讀以下指示，以確保安全並使機器保持在最佳狀態。

## 安全符號

這些安全符號會出現在使用說明書或機器上。

| 警告 | 確認產品在某一情況下或實際應用上可能對人體造成傷害或生命損失。 |
| --- | --- |
| 注意 | 確認產品在某一情況下或實際應用上可能對產品本身或其他產品造成損壞。 |
| 危險 | 高電壓。 |
|  | 內容請參考這本操作手冊。 |
|  | 保護接地端子。 |
|  | 接地端子。 |

## 安全指示

| 一般指導方針 注意 | - 請勿輸入超過300Vpeak的電壓到BNC輸入端。 - 為避免電線打火或電擊，請勿連接火線到BNC測試端子的負端子(接地)。 - 不要將重物或易燃物放在本機上。 - 避免嚴重的撞擊或不當的處置而損傷機器。 - 連接儀器時需採取排除靜電的預防措施。 - 只使用與端子匹配的連接器，不用裸線。 - 不要阻隔風扇出口。 - 不要在电源設備或建筑設備的地方進行量測 (請參考以下敘述)。 - 除非你是符合資格的維修人員，否則不要自行拆开GDS-1000機器。 |
| --- | --- |
|  | EN 61010-1:2001 標示量測等級以及需求如以下敘述： 量測等級IV：測量低電壓設備電源。 量測等級III：測量大樓設備。 量測等級II： 測量直接連接到低電壓設備的電路。 註: EN 61010-1:2001 標示量測等級以及需求如以下敘述(GDS-1000 量測等級為II： * Measurement category IV is for measurement performed at the source of low-voltage installation(測量低電壓設備電源) * Measurement category III is for measurement performed in the building installation (測量大樓設備) - * Measurement category II is for measurement performed on the circuits directly connected to the low voltage installation(測量直接連接到低電壓設備的電路) |
| 電源供應 警告 | - 交流電源輸入 ： 100~240V AC, 47~63Hz。 - 電源供應電壓的變動率小於10%。 - 將電源線接地以避免電擊。 |

| 保險絲 警告 | - 保險絲類型 : T1A/250V。 - 開機前確認保險絲的安裝類型正確無誤。 - 只有維修人員可以接觸保險絲座。 - 為了確保有效的防火措施，只限於更換特定樣式和額定值的保險絲。 - 更換保險絲前先切斷電源。 - 更換保險絲前請先排除造成保險絲損壞的原因。 |
| --- | --- |
| 清潔 | - 清潔前先切斷電源。 - 以中性洗滌劑和清水沾濕柔軟的布擦拭儀器。不要直接將清潔劑噴灑到機器上。 - 不要使用含碳氫化合物，或氯化物，或類似的溶劑，亦不可使用含研磨成份的清潔劑。 |
| 操作環境 | - 使用地點: 室內，避免直接日曬，灰塵以及強烈磁場的地方。 - 相對濕度: <80% - 海拔: < 2000m - 安裝等級: II，污染程度: 2。 - 環境溫度: 0°C到50°C |
| 儲存環境 | - 室內 - 相對濕度: <75%(0°C ~35°C), <50%(35°C ~50°C) - 溫度: -10°C~70°C |

# 產品介紹

此章介紹GDS-1000的主要特性，包裝明細，前板和後板的功能，接著說明設定，正確的安裝，和開機測試。

## GDS-1000系列概述

### 系列機種

| 型號 | 頻寬 | 輸入通道 |
| --- | --- | --- |
| GDS-1022 | DC – 25MHz (–3dB) | 2 |
| GDS-1042 | DC – 40MHz (–3dB) | 2 |
| GDS-1062 | DC – 60MHz (–3dB) | 2 |
| GDS-1102 | DC – 100MHz (–3dB) | 2 |

### 主要特性

| 性能 | - 250MSa/S 即時取樣率 - 25GS/s 等效取樣率 - 每一通道4k點記錄長度 - 峰值偵測高達 10ns |
| --- | --- |
| 特性 | - 5.6 “彩色 TFT顯示器 - 儲存和调出設定和波形 - 18 種参数的自动量測 - 6位计频器 - 多國語言功能選項 - 數學運算: 加，減， FFT - 边缘，视频，脈衝寬度觸發 - 內建 Help輔助功能 - 堅固輕巧的材積: (W) 310 x (D) 140 x (H) 142mm |
| 介面 | - 儲存/讀出數據的SD卡 - 校正輸出 - 外部觸發輸入 |

## 面板介紹

### 前面板

| LCD 顯示器 | TFT 彩色， 320 x 234 解析度，廣角檢視LCD顯示器。 |  |
| --- | --- | --- |
| 功能鍵 |  | 開啟LCD左邊的功能鍵。 |
| Variable 旋鈕 |  | 增加/減少數值或移到下一個參數。 |
| Acquire鍵 |  | 設定擷取模式 (50 頁)。 |
| Display 鍵 |  | 顯示器設定(53 頁)。 |
| Utility 鍵 |  | 安裝Hardcopy (78頁)， 系統資料 92 頁)，目錄語言(72)， 校正 (92 頁)，和測棒補償 (93 頁) |
| Help 鍵 |  | 在LCD顯示器上顯示 Help內容 (93 頁)。 |
| Autoset鍵 |  | 尋找信號並設定適當的水平/垂直/ 觸發設定 (30 頁)。 |
| Cursor 鍵 |  | 執行游標量測 (20)。 |
| Measure 鍵 |  | 安裝並執行自動量測 (24頁)。 |
| Save/Recall 鍵 |  | 儲存並讀取影像，波形，面板設定 (25頁)。 |
| Hardcopy 鍵 |  | 傳遞數據到 SD卡 (78頁)。 |
| Run/Stop鍵 |  | 凍結信號 (38 頁)。 |
| Trigger level knob |  | 設定觸發电平(29頁)。 |
| Trigger menu鍵 |  | 觸發設定 (29 頁)。 |
| Single trigger 鍵 |  | 選擇单次觸發模式 |
| Trigger force 鍵 |  | 强制触发模式选择。提高觸發準位到振幅信號的 50% |
| Horizontal menu 鍵 |  | 水平设置菜单 (22頁)。 |
| Horizontal position knob |  | 設定波形的水平位置 (55頁)。 |
| TIME/DIV knob |  | 選擇水平刻度 (55 頁)。微調(順時針)或粗調(反時針)。 |
| Vertical position knob |  | 設定波形的垂直位置(60頁)。 |
| CH1/CH2鍵 |  | 设定相应通道的垂值刻度和耦合模式(36 頁)。 |
| VOLTS/DIV旋鈕 |  | 選擇垂直刻度 (60頁)。微調(順時針)或粗調(反時針)。 |
| 輸入端子 |  | 輸入信號: 1MΩ±2% 輸入阻抗，BNC連接器。 |
| 接地端子 |  | 連接待測體的接地導線端子。 |
| MATH 鍵 |  | 執行數學運算 (41 頁)。 |
| SD 埠 |  | 傳遞波形數據和顯示影像 (76頁)。 |
| 測棒補償輸出 |  | 輸出2Vp-p，方波信號的測試補償信號 (40 頁)。 |
| 外部觸發輸入 |  | 外部觸發信號输入口 |
| 電源開關 |  | 打開或關閉示波器电源。 |

### 後面板

| 電源插座 保險絲插座 |  | 電源插座: AC電源, 100 ~ 240V, 50/60Hz. 保險絲插座: AC電源保險絲, T1A/250V。 保險絲的更換程序，請參考第頁。 |
| --- | --- | --- |
| USB slave埠 |  | B型公座連接端子用於電腦的軟體連接的端子(保留將來使用)。 |
| 校正輸出 |  | 用於垂直刻度的精確度校正的輸出信號 (92 頁)。 |

### 顯示器

| 波形 | 顯示輸入信號波形。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 通道1: 黃色 |  | 通道 2: 藍色 |
| 觸發狀態 | Trig’d | 觸發 |  |
|  | Trig? | 沒有觸發，顯示器沒有更新。 |  |
|  | Auto | 沒有觸發，顯示器已更新。 |  |
|  | STOP | 觸發終止，也出現在 Run/Stop 。 |  |
|  | 觸發的詳細說明，請參考第63 頁。 |  |  |
| 輸入信號頻率 | 顯示輸入信號頻率。 |  |  |
|  | “< 20Hz” 表示頻率小於 20Hz (較低的頻率限制)。 |  |  |
| 觸發設定 | 顯示觸發源，類型和斜率，視頻觸發則顯示觸發源和極性。 |  |  |
| 通道狀態 | 顯示通道，耦合模式，垂直刻度，和水平刻度。 |  |  |
|  | 通道的詳細說明，請參考第 36頁。 |  |  |

## 設定

| 背景 | 這一章描述如何連接信號，調整刻度，和測棒補償。在新的環境操作 GDS-1000之前， 執行以下步驟以確保示波器的功能穩定並且可熟悉操作功能。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步驟 | - 連接電源線到後板插座。 |  |  |  |  |
|  | - 按下電源開關，開啟顯示器。 |  |  |  |  |
|  | - 按 Save/Recall key叫出廠內預設值(Default Setup)，重設系統。廠內設定的詳細說明，請參考第73 頁。 |  |  |  |  |
|  | - 連接測棒到通道1輸入端和測棒補償信號輸出 (2Vp-p, 1kHz 方波)。 |  |  |  |  |
|  | - 設定測棒衰減到x10。 |  |  |  |  |
|  | - 按Autoset鍵，螢幕中央出現方波。Autoset的詳細說明，請參考第37 頁。 |  |  |  |  |
|  | - 按Display鍵，然後按Type 選擇 Vector波形。 |  |  |  |  |
|  | - 调整測棒的补偿點使方波的邊緣平坦。 |  |  |  |  |
|  | - 繼續其它的操作步驟。 |  |  |  |  |
|  | 量測: 44頁 |  |  | 設定: 第50頁 |  |

# 快速操作

這一章描述 GDS-1000功能表樹狀結構，操作捷徑，內建Help功能，和廠內預設。參考這些便利的功能快速進入操作功能。

## 功能選項樹/操作捷徑

### 慣例

| Normal | = 選擇 普通获取模式。 |
| --- | --- |
| Average | = 重覆選擇平均获取模式。 |
| Normal ~ Average | = 從 普通到平均] 選擇並按下一個數。 |
| Normal→VAR | = 按 Normal，然後使用Variable旋鈕。 |

### Acquire鍵

|  | 選擇擷取模式 |
| --- | --- |
|  | Normal ~ Peak-Detect |
|  | 選擇平均數 |
|  | Average |
|  | 打開/關閉峰值偵測 |
|  | Peak-Detect |

### Autoset 鍵

|  | 自動尋找信號並設定刻度 | Autoset |
| --- | --- | --- |

### CH1/2鍵

|  | 打開/關閉通道 |
| --- | --- |
|  | CH 1/2 |
|  | 選擇耦合模式 |
|  | Coupling |
|  | 打開/關閉波形反轉 |
|  | Invert |
|  | 打開/關閉頻寬限制 |
|  | BW Limit |
|  | 選擇測棒衰減因素 |
|  | Probe |

### 游標鍵

|  | 打開/關閉游標 |
| --- | --- |
|  | Cursor |
|  | 選擇 X或 Y游標 |
|  | X↔Y |

### Display鍵

|  | 選擇波形顯示類型 |
| --- | --- |
|  | Type |
|  | 打開/關閉波形累積 |
|  | Accumulate, Refresh (打開後顯示器更新) |
|  | 設定顯示器對比 |
|  | Contrast→VAR |
|  | 選擇顯示器格狀系統 |

### Hardcopy鍵

|  | → 參考Utility鍵 (第78頁) |
| --- | --- |

### Help 鍵

|  | 打開/關閉help模式 |
| --- | --- |
|  | Help |

### Horizontal 功能鍵

|  | 選擇主要顯示器 (預設) |
| --- | --- |
|  | Main |
|  | 選擇視窗模式和縮放影像功能 |
|  | Window→TIME/DIV , Window Zoom |
|  | 選擇滾動模式 |
|  | Roll |
|  | 選擇 XY 模式 |
|  | XY |

### Math鍵

|  | 選擇 數學運算類型 (+/–) |
| --- | --- |
|  | Operation |
|  | 選擇 加/減運算 |
|  | CH1+/-CH2 |
|  | 設定運算結果位置 |
|  | Position→VAR |
|  | 數學運算結果 Volt/Div |
|  | Unit/Div→VAR |

Math 鍵 (cont.)

|  | 選擇數學運算類型 (FFT) |
| --- | --- |
|  | Operation |
|  | 選擇FFT 通道 |
|  | Source |
|  | 選擇 FFT 視窗 |
|  | Window |
|  | 選擇 FFT運算 結果位置 |
|  | Position→VAR |
|  | 選擇垂直刻度 |
|  | Unit/Div |

### 量測鍵

| 打開/關閉量測功能 | Measure |
| --- | --- |
| 選擇通道 | Source |
| 顯示量測結果 | Indication |
| 選擇量測類型 | Voltage/Time |
| 選擇量測項目 | VAR or Icon |
| 回到前一個功能選項 | 前一個功能選項 |

### Run/Stop鍵

|  | 凍結/解除凍結波形或觸發 |
| --- | --- |
|  | Run/Stop |

### Save/Recall 鍵

| 選擇儲存或調出功能選項 | Save/Recall |
| --- | --- |
| 調出厰内預設值 | Default Setup |

Save/Recall 鍵 (cont.)

|  | 選擇其它功能選項 |
| --- | --- |
|  | Recall Setup |
|  | 選擇設定通道 |
|  | Source→VAR |
|  | 叫出設定 |
|  | Recall |
|  | 回到 SD卡檔案功能 |
|  | 文件應用 |

Save/Recall 鍵(cont.)

|  | 選擇其它功能選項 |
| --- | --- |
|  | Recall Waveform |
|  | 選擇波形來源 |
|  | Source→VAR |
|  | 選擇波形目的地 |
|  | Destination→VAR |
|  | 叫出波形 |
|  | Recall |
|  | 回到 SD卡檔案功能 |
|  | File Utility |

Save/Recall 鍵(cont.)

|  | 選擇其它功能選項 |
| --- | --- |
|  | Display Refs. |
|  | 打開/關閉參考波形A |
|  | Ref.A |
|  | 打開/關閉參考波形B |
|  | Ref.B |

Save/Recall鍵 (cont.)

|  | 選擇其它功能選項 |
| --- | --- |
|  | Save Setup |
|  | 選擇儲存目的地 |
|  | Destination→VAR |
|  | 儲存設定 |
|  | Save |
|  | 回到檔案功能 |
|  | File Utility |

Save/Recall 鍵(cont.)

|  | 選擇其它功能選項 |
| --- | --- |
|  | Save Waveform |
|  | 選擇儲存源 |
|  | Source→VAR |
|  | 選擇儲存目的地 |
|  | Destination→VAR |
|  | 儲存波形 |
|  | Save |
|  | 回到檔案功能 |
|  | File Utility |

Save/Recall鍵 (cont.)

|  | 選擇 其它功能選項 |
| --- | --- |
|  | Save Image |
|  | 打開/關閉省墨模式 |
|  | Ink Saver |
|  | 儲存畫面 |
|  | Save |
|  | 回到檔案功能 |
|  | File Utility |

Save/Recall 鍵 (cont.)

|  | 選擇其它功能選項 |
| --- | --- |
|  | Save All |
|  | 打開/關閉省墨模式 |
|  | Ink Saver |
|  | Save all |
|  | Save |
|  | 回到檔案功能 |
|  | File Utility |

Save/Recall 鍵(cont.)

|  | 選擇檔案/資料夾 |
| --- | --- |
|  | VAR →Select |
|  | 開創或重新命名資料夾/檔案 |
|  | New Folder/Rename VAR →Enter character / Backspace / Save / Previous menu |
|  | 刪除檔案/資料夾 |
|  | Delete |
|  | 回到前一個功能選項 |
|  | Previous menu |

### Trigger鍵

|  | 選擇視頻觸發類型 |
| --- | --- |
|  | Type |
|  | 選擇觸發源 |
|  | Source |
|  | 選擇視頻標準 |
|  | Standard |
|  | 選擇視頻極性 |
|  | Polarity |
|  | 選擇視頻線 |
|  | Line→VR |

Trigger 鍵 (cont.)

|  | 選擇邊緣觸發類型 |
| --- | --- |
|  | Edge |
|  | 選擇觸發源 |
|  | Source |
|  | 回到斜率/耦合功能選項 |
|  | Slope/Coupling |
|  | 選擇觸發模式 |
|  | Mode |

Trigger 鍵 (cont.)

|  | 選擇脈波觸發類型 |
| --- | --- |
|  | Type |
|  | 選擇觸發源 |
|  | Source |
|  | 選擇脈波觸發條件和脈波寬度 |
|  | When→VAR |
|  | 到斜率/耦合功能選項 |
|  | Slope/Coupling |
|  | 選擇 觸發模式 |
|  | Mode |

Trigger鍵 (cont.)

|  | 選擇觸發斜率類型 |
| --- | --- |
|  | Slope |
|  | 選擇觸發耦合模式 |
|  | Coupling |
|  | 選擇頻率拒斥 |
|  | Rejection |
|  | 打開/關閉噪聲抑制 |
|  | Noise Rej |
|  | 回到前一個功能選項 |
|  | Previous Menu |

### Utility 鍵

|  | 回到硬拷貝功能選項 |
| --- | --- |
|  | Hardcopy |
|  | 回到測棒補償功能選項 |
|  | ProbeComp |
|  | 選擇語言 |
|  | Language |
|  | 回到自我校正/系統資訊 |
|  | More |

Utility 鍵 (cont.)

|  | 進入自我校正 |
| --- | --- |
|  | Self CAL |
|  | 顯示系統資料 |
|  | System Info |
|  | 回到前一個功能選項 |
|  | Previous Menu |

Utility 鍵(cont.)

|  | 選擇硬拷貝功能 |
| --- | --- |
|  | Function |
|  | 打開/關閉省墨 |
|  | Ink Saver |
|  | 回到前一個功能選項 |
|  | Previous Menu |

Utility 鍵(cont.)

|  | 選擇測棒補償信號 |
| --- | --- |
|  | Wave Type |
|  | 設定方波頻率 |
|  | Frequency→VAR |
|  | 設定方波的佔空比 |
|  | Duty Cycle→VAR |
|  | 回到前一個功能選項 |
|  | Previous Menu |

## 預設值設定

| 按Save/Recall key→ Default Setup 顯示廠內安裝的面板設定。 |  |
| --- | --- |

| 擷取 | 模式: Normal |  |
| --- | --- | --- |
| 通道 | 刻度: 2V/Div | CH1: On, CH2: Off |
|  | 耦合: DC | 反轉: Off |
|  | 頻寬限制: Off | 測棒補償: x1 |
| 游標 | 通道: CH1 | 游標: Off |
| 顯示器 | 類型: Vectors | 累積: Off |
|  | 格線: |  |
| 水平 | 刻度: 2.5us/Div | 模式: Main Timebase |
| 數學運算 | 類型: + (Add) | 通道: CH1+CH2 |
|  | 位置: 0.00 Div | Unit/Div: 2V |
| 量測 | 量測源: CH1 | 量測: Off |
| 觸發 | 類型: Edge | 觸發源: 通道1 |
|  | 模式: Auto | 斜率: |
|  | 耦合: DC | 拒斥: Off |
|  | 雜訊拒斥: Off |  |
| 系統 | SaveImage, InkSaver Off | 語言: 英文 |
|  | 方波測棒, 1k, 50% 工作週期 | Hardcopy: 儲存影像 |

## 內建Help功能

| 按Help鍵顯示Help的功能。按下每一鍵出現簡單的說明。 |  |
| --- | --- |

| 應用的鍵 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (水平) | (垂直) |  | (觸發) |
| 面板操作 | - 按Help鍵，顯示器改變成Help模式。 |  |  |  |
|  | - 按每一鍵進入了解help內容 (例如: Acquire鍵) |  |  |  |
|  | - 使用Variable旋鈕上下瀏覽Help內容。 |  |  |  |
|  | - 在按一次Help鍵離開Help模式。 |  |  |  |

# 量測

## 基本量測

這一章描述輸入信號的擷取和檢視的基本操作。操作的詳細說明請參考以下段落:

- 量測 →  44 頁

- 安裝→  50頁

### 開啟通道

| 開啟通道 | 按Channel鍵，開啟輸入通道，波形出現在顯示器上。 |  |
| --- | --- | --- |
| 關閉通道 | 再按一次Channel鍵，關閉輸入通道。若顯示器的功能選項沒有通道選項功能，按兩次Channel鍵(按第一次只是開啟通道功能)。 |  |
| 廠內預設 | 叫出廠內預設時 (Save/Recall key → Default Setup)，通道 1會自動打開， 通道 2會關閉。 |  |
| Autoset | Autoset(第49頁)不會自動開啟連接輸入信號的通道。 |  |

### Autoset

| 背景 | Autoset功能自動安裝面板設定，使輸入信號位於最好的觀測位置 。GDS-1000自動安裝以下參數: - 水平刻度 - 垂直刻度 - 觸發通道 |  |
| --- | --- | --- |
| 面板操作 | - 連接輸入信號到GDS-1000並按 Autoset鍵。 |  |
|  | - 波形出現在顯示器的中央。 |  |
|  | - 按Undo解除Autoset，開啟Autoset功能5秒後，就可利用這個功能。 |  |
| 限制 | Autoset在以下的狀況不適用: - 輸入信號頻率小於 20Hz。 - 輸入信號振幅小於 30mV。 |  |

### Run/Stop

| 背景 | 在Run模式，顯示器上預設的波形不斷的更新。在Stop模式，可以凍結波形進行觀察和分析 。可利用兩個方法進入 Stop 模式:按 Run/Stop鍵或使用單擊觸發模式。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 終止模式圖樣 | 在終止模式時，終止圖樣出現在顯示器的上方。 |  |
| 使用Run/Stop鍵凍結波形 | - 按 一次Run/Stop鍵凍結波形，再按 一次Run/Stop鍵解除波形凍結。 |  |  |
| 使用單次觸發模式凍結波形 | - 在單次觸發模式，波形總是停止在 Stop模式，只有在按下Run/Stop鍵時才更新。觸發的詳細說明，63 頁。註:按下Run/Stop鍵時只更新波形一次– 不會切換到 Run模式(繼續更新)。 |  |  |
| 波形操作 | 波形可以在Run和Stop模式之間移動調整。詳細說明請參考第 55頁 (水平位置/刻度)和第 60頁(垂直位置/刻度)。 |  |  |

### 水平位置/刻度

安裝的詳細說明，請參考第50頁。

| 設定水平位置 | 使用水平旋鈕左右移動波形。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 選擇水平刻度 | 旋轉VOLTS/DIV旋鈕，左右調整時基。 |  |  |
|  | 範圍 | 1ns/Div ~ 10s/Div, 由1-2-5順序增加 |  |
|  | 相對的取樣率出現在顯示器的上方。時基指示器出現在下方。 |  |  |
|  | 終止模式 | 在終止模式，記憶條棒和波形會根據刻度改變。 |  |

### 垂直位置/刻度

安裝的詳細說明，請參考第頁。

| 設定垂直位置 | 選擇每一通道的垂直旋鈕上下移動波形。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 移動波形的時候，垂直位置的游標出現在顯示器的左邊。 |  |  |  |  |
|  | Run/Stop模式 |  |  | 在Run和Stop模式，都可以垂直移動波形。 |  |
| 選擇垂直刻度 | 旋轉VOLTS/DIV旋鈕，上下調整垂直刻度。 |  |  |  |  |
|  | 範圍 | 2mV/Div ~ 5V/Div, 由1-2-5順序增加。 |  |  |  |
|  | 顯示在顯示器左下方角的每一通道的垂直刻度指示器會根據調整改變。 |  |  |  |  |
|  | 終止模式 |  | 在終止模式，可以改便垂直刻度設定但是波的形狀不變。 |  |  |

### 測棒補償信號

| 背景 | 這一章介紹測棒補償信號的一般使用，以不利用待測體信號或取得補償的第二信號為例。測棒補償的的詳細說明請參考第93頁。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注意頻率精確度和工作週期(Duty factor)不被保證，因此信號不可用於參考的目地。 |  |  |  |  |
| 波形類形 |  |  | 用於測棒補償的方波， 1k ~ 100kHz, 5% ~ 95%。 |  |  |
|  |  |  | 顯示峰值偵測結果的信號。請參考峰值偵測模式的說明。 |  |  |
|  |  |  | 顯示長記憶波形的信號。 |  |  |
| 檢視補償波形 | - 在補償信號輸出和通道輸入之間連接測棒。 |  |  |  |  |
|  | - 按Utility鍵。 |  |  |  |  |
|  | - 按ProbeComp。 |  |  |  |  |
|  | - 重覆按Wave Type來選擇波形類型。 |  |  |  |  |
|  | - 按Frequency並使用Variable 旋鈕改變頻率 (只用於)。 |  |  |  |  |
|  |  | 範圍 | 1kHz ~ 100kHz |  |  |
|  | - 按Duty Cycle並使用Variable 旋鈕改變工作週期(只用於)。 |  |  |  |  |
|  |  | 範圍 | 5% ~ 95% |  |  |
| 測棒補償 | 測棒補償詳細說明，請參考第93頁。 |  |  |  |  |

## 自動量測

自動量測功能量測和更新電壓時間和延遲類型等主要項目。

### 量測項目

| 檢視 | 電壓類型 |  |  | 時間類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓量測 | Vpp |  | 正峰值電壓和負峰值電壓的差異(=Vmax − Vmin) |  |
|  | Vmax |  | 正峰值電壓 |  |
|  | Vmin |  | 負峰值電壓 |  |
|  | Vamp |  | 總體的高電壓和總體的低電壓的差異(=Vhi − Vlo) |  |
|  | Vhi |  | 總體的高電壓 |  |
|  | Vlo |  | 總體的低電壓 |  |
|  | Vavg |  | 第一週期的平均電壓 |  |
|  | Vrms |  | RMS (root mean square)真有效值電壓 |  |
|  | ROVShoot |  | 上升過激電壓 |  |
|  | FOVShoot |  | 下降過激電壓 |  |
|  | RPREShoot |  | 上升前激(preshoot)電壓 |  |
|  | FPREShoot |  | 下降前激(preshoot)電壓 |  |
| 時間量測 | Freq |  | 波形的頻率。 |  |
|  | Period |  | 波形的週期時間(=1/Freq)。 |  |
|  | Risetime |  | 脈衝的上升時間 (~90%)。 |  |
|  | Falltime |  | 脈衝的下降時間(~10%)。 |  |
|  | +Width |  | 正脈衝寬度。 |  |
|  | –Width |  | 負脈衝寬度。 |  |
|  | Duty Cycle |  | 佔空比=100x (脈衝寬度/周期) |  |

### 量測

| 檢視量測結果 | - 按 Measure鍵。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 通道1和通道2量測 結果出現在功能選項菜單，不斷的更新。按功能選項改變每一位址的量測項目。 |  |
| 選擇量測項目 | - 功能選項出現，重覆按Source 選擇通道1。 |  |
|  | - 重覆按第三功能選項選擇量測類型:電壓或時間。 |  |
|  | - 使用Variable旋鈕或重覆按圖樣選擇量測項目。 |  |
|  | - 按Previous Menu 確認功能選項，回到量測結果檢視 |  |
| 指標模式 | 不管功能選項內容是甚麼，按Indication打開指標模式使量測結果出現在顯示器上。 |  |

## 游標量測

水平或垂直游標線顯示波形位置和值和數學運算結果。

### 使用水平游標

| 面板操作/範圍 | - 按Cursor鍵開啟游標並出現在顯示器上。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 重覆按Source 選擇通道。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | CH1, 2, Math |  |
|  | - 按X↔Y 選擇水平(X1和X2) 游標。 |  |  |  |
|  | - 游標位置資料出現在功能選項。 |  |  |  |
|  |  | 參數 |  |  |
|  |  | X1 | 左邊游標的時間位置。 |  |
|  |  | X2 | 右邊游標的時間位置。 |  |
|  |  | ∆ | 左邊和右邊游標之間的時間差。 |  |
|  |  | f | 時間差(∆) 轉換到頻率。 |  |
|  | - 使用Variable旋鈕左右移動游標，內容隨著改變。 |  |  |  |

### 使用垂直游標

| 面板操作/範圍 | - 按Cursor鍵。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 重覆按 Source 鍵選擇電源通道。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | CH1, 2, Math |  |
|  | - 按 X↔Y 選擇垂直游標 (Y1和Y2)。 |  |  |  |
|  | - 游標位置資料出現在功能選項上。 |  |  |  |
|  |  | 參數 |  |  |
|  |  | Y1 | 上游標的電壓準位 |  |
|  |  | Y2 | 下游標的電壓準位 |  |
|  |  | ∆ | 上下游標間的電壓準位 |  |
|  | - 使用Variable旋紐上下移動游標。 |  |  |  |

## 數學運算

### 概述

| 背景 | 數學運算執行輸入信號的加減或FFT運算並將結果顯示在顯示器上。可以使用游標量測波形特性。 |  |
| --- | --- | --- |
| 加法(+) | 加上 CH1 和 CH2信號振幅。 |  |
| 減法 (–) | 減去CH1和CH2之間的振幅差。 |  |
| FFT | 執行信號的 FFT計算。有4種類型的FFT視窗: Hanning，Flattop，Rectangular和 Blackman。 |  |
| Hanning FFT 視窗 | 頻率解析度 | Good |
|  | 振幅解析度 | Not good |
|  | 適用於 | 週期波形的頻率量測 |
| Flattop FFT 視窗 | 頻率解析度 | Not good |
|  | 振幅解析度 | Good |
|  | 適用於 | 週期波形的振幅量測 |
| 長方形 FFT視窗 | 頻率解析度 | Very good |
|  | 振幅解析度 | Bad |
|  | 適用於 | 單擊現象 (這個模式和完全沒有視窗相同) |
| Blackman FFT視窗 | 頻率解析度 | Bad |
|  | 振幅解析度 | 很好 |
|  | 適用於 | 週期波形的振幅量測 |

### 加/減

| 面板操作 | - 開啟CH1和 CH2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 按Math鍵 |  |
|  | - 重覆按 Operation鍵選擇加 (+) 或減 (–)。 |  |
|  | - 數學運算結果出現在顯示器上，按數學波形的垂直刻度(Unit/div)，並使用Variable旋鈕調整。 |  |
|  | - 按Position鍵，並使用Variable旋鈕垂直移動數學波形。 |  |
|  | - 再按一次Math鍵清除顯示器上的數學運算結果。 |  |

### FFT

| 面板操作 | - 按Math鍵。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 重覆按Operation鍵選擇 FFT。 |  |  |  |
|  | - 重覆按Source 鍵選擇信源通道。 |  |  |  |
|  | - 重覆按Window鍵選擇 FFT 視窗類型。 |  |  |  |
|  | - FFT量測結果出現， FFT的水平刻度從時間改變為頻率，垂直刻度從電壓改變為dB。 |  |  |  |
|  | - 按Position 鍵，並使用Variable旋鈕垂直移動FFT波形。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | –12.00 Div ~ +12.00 Div |  |
|  | - 重覆按Unit/Div選擇FFT波形的垂直刻度。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | 1, 2, 5, 10, 20 dB/Div |  |
|  | - 在按一次Math鍵清除顯示器上的FFT量測結果。 |  |  |  |

# 安裝

## 擷取

擬擷取過程取樣模擬輸入信號，並在內部進行轉換到數位格式。

### 選擇擷取模式

| 面板操作 | - 按Acquire鍵。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 選擇Normal 和Average之間的擷取模式。 |  |  |
| 範圍 | Normal | 使用所有擷取數據畫出波形。 |  |
|  | Average | 選擇次數，重覆按Average鍵，平均多次擷取的數據。這個模式有助於畫出無雜訊的波形。 平均次數: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 |  |
|  | - 按Peak-Detect 開啟峰值偵測模式，只使用最大和最小值配對作為每一擷取的間隔。這個模式有助於取得不正常的假信號。 |  |  |
| 峰值效應使用測棒補償波形 | - 測棒補償波形可以說明峰值偵測模式。連接測棒到測棒補償輸出。 |  |  |
|  | - 按Utility鍵。 |  |  |
|  | - 按ProbeComp鍵。 |  |  |
|  | - 按 Wave Type鍵選擇波形。 |  |  |
|  | - 按Autoset鍵。置GDS-1000 的波形於顯示器的中央。 |  |  |
|  | - 按Acquire鍵。 |  |  |
|  | - 按Normal鍵。 |  |  |
|  | - 按Peak-Detect鍵， 擷取一個突破噪音 。 |  |  |

### 即時取樣相對等效取樣模式

| 背景 | GDS-1000根據開啟的通道和取樣率自動在即時取樣和等效取樣兩個模式間切換。 |  |
| --- | --- | --- |
| 參數 | 即時取樣 | 用一個取樣數據重建一個信號波形，若取樣率太高，短時事件可能會消失。這個模式用於較低的取樣率。 |
|  | 等效取樣 | 累積多次的取樣率重建一個信號波形。要復原較大的波形需要較長的時間更新波形。這個模式用於較高的取樣率。 |
| 切換限制 | 開啟的通道/取樣模式 |  |

## 顯示器

顯示器這部份解釋如何設定顯示器，圖型，波形累積，明暗的調整，和格線設定。

### 選擇向量或點陣圖

| 面板操作 | - 按 Display 鍵。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 重覆按Type鍵選擇波形圖。 |  |  |
| 類型 | 點陣 | 只顯示取樣點陣。 |  |
|  | 向量 | 將取樣點陣連接成線。 |  |

### 累積波形

| 背景 | 將新波形寫在累積保留的舊波形上，有助於觀查波形的變動。 |  |
| --- | --- | --- |
| 程序 | - 按 Display 鍵。 |  |
|  | - 按Accumulate鍵打開波形累積。 |  |
|  | - 清除累積波形，按Refresh鍵重新開始。 |  |

| 舉例說明 | Accumulation off | Accumulation on |
| --- | --- | --- |

### 調整顯示器的明暗對比

| 程序 | - 按 Display 鍵。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 按Contrast鍵。 |  |
|  | - 向左旋轉Variable鈕到最低的對比(暗)或向右旋轉提高對比(亮)。 |  |

### 選擇顯示器格線

| 程序 | - 按 Display 鍵。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 重覆按格線的圖框選擇格線。 |  |  |
| 參數 |  | 顯示全部格線 |  |
|  |  | 顯示方框和 X/Y軸 |  |
|  |  | 顯示方框 |  |

## 水平檢視

水平檢視部份說明如何設定水平刻度，位置，波形更新模式，視窗大小，和 X-Y模式。

### 水平移動波形的位置

| 程序 | 使用水平旋鈕左右移動波形，顯示器上方顯示中心位置和目前波形的位置。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Center position | Moving right |  |

### 選擇水平刻度

| 選擇水平刻度 | 旋轉TIME/DIV旋鈕選擇時基(刻度)，向左為慢速，向右為快速。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 範圍 | 1ns/Div ~ 10s/Div, 以1-2-5 的順序增加 |  |
|  | 位於顯示器下方的時基指示器顯示目前最新的水平刻度。 |  |  |

### 選擇波形更新模式

| 背景 | 顯示器更新模式可根據水平刻度自動或手動切換。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要模式 | 立刻更新所有顯示波形。當水平刻度的時基為快速時，主要模式會自動被選用。 |  |  |  |  |
|  | 水平刻度 | ≤100ms/div |  |  |  |
|  | 觸發 | 所有模式都可利用 |  |  |  |
| 掃描模式 | 從屏幕至左向右更新波形，波形的位置是固定的。儅時 基（採樣率）為慢速時自動被選中。 |  |  |  |  |
|  | 時基 ≥100ms/div (≤250Sa/s) 觸發 僅限自動模式 注意：儅波形更新從主要改變為掃描時，GDS-1000自 動轉換為自動觸發模式。轉到63頁詳細了解觸發。 |  |  |  |  |
| 滾動模式 | 慢慢的將波形更新並從顯示器的右方移動到左方。在水平刻度(時基)慢時，自動選擇滾動模式。 在滾動模式時，在顯示器的底部出現一個指標。 |  |  |  |  |
|  | Main mode |  | Roll mode |  |  |
|  | 時基 | ≥250ms/div (≤100Sa/s) |  |  |  |
|  | 觸發 | 只用自動模式 |  |  |  |
| 手動選擇滾動模式 | - 按 Horizontal menu鍵。 |  |  |  |  |
|  | - 按Roll鍵，水平刻度自動變成 250ms/div，並且波形開始從顯示器的右方(若示波器已經在滾動模式就不需改變)向左移動。 |  |  |  |  |

### 水平放大縮小波形

| 程序/範圍 | - 按Horizontal Menu鍵。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 按 Window鍵。 |  |  |  |
|  | - 使用水平位置旋鈕向兩旁移動波形縮放範圍，TIME/DIV旋鈕用來改變波形縮放範圍的寬度。 |  |  |  |
|  |  | 顯示器中央條棒的寬度就是實際形縮放的區域。 |  |  |
|  |  | 縮放範圍 | 1ns ~ 1ms |  |
|  | - 按Window Zoom，縮放波形的指定範圍。 |  |  |  |
| 舉例說明 |  |  |  |  |

### 檢視X-Y模式的波形

| 背景 | X-Y模式是在單獨的顯示器比較通道1和通道2的波形。這個模式有助於觀察兩個波形的相位關係。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序 | - 將信號連接到通道1(X軸)和通道2(Y軸)。 |  |  |
|  | - 確認兩個通道已開啟。 |  |  |
|  | - 按Horizontal鍵。 |  |  |
|  | - 按XY鍵，顯示器顯示X-Y格式，通道1為X軸，通道2為Y軸。 |  |  |
| 調整X-Y模式波形 | 水平位置 | CH1 位置鈕 |  |
|  | 水平刻度 | CH1 Volts/Div鈕 |  |
|  | 垂直位置 | CH2 位置鈕 |  |
|  | 垂直刻度 | CH2 Volts/Div鈕 |  |
| 舉例說明 |  |  |  |

## 垂直檢視(通道)

垂直檢視部份說明如何設定垂直刻度，位置，頻寬限制，耦合模式，和衰減。

### 垂直移動波形的位置

| 程序 | 打開每一通的道垂直位置鈕，上下移動波形。 |  |
| --- | --- | --- |

### 選擇垂直刻度

| 程序 | 改選垂直刻度，旋轉TIME/DIV旋鈕，左旋為下，右旋為上。 |  |
| --- | --- | --- |
| 範圍 | 2mV/Div ~ 5V/Div, 以1-2-5 的順序增加 |  |

### 選擇耦合模式

| 程序 | - 按Channel鍵。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 重覆按Coupling選擇耦合模式。 |  |  |
| 範圍 |  | DC 耦合模式。全部信號(AC和DC)出現在顯示器上。 |  |
|  |  | 接地耦合模式。顯示器只顯示歸零電壓準位當成一個水平線。這個模式有助於量測接地準位的信號振幅。 |  |
|  |  | AC 耦合模式。顯示器只顯示AC信號。這個模式有助於觀察帶有DC偏移信號的AC波形。 |  |

### 垂直反轉波形

| 程序 | - 按Channel鍵。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 按Invert，反轉波形(倒置)，顯示器上的通道指標箭頭向下。 |  |  |
| 原來的波形 |  | 反轉波形 |  |

### 限制波形頻寬

| 背景 | 頻寬限制將輸出信號放入20MHz (−3dB)低通濾波器。這個功能有助於切段頻率雜訊，以便可以看到清析的波形。只有GDS-1102和GDS-1062可以使用這個功能。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序 | - 按Channel鍵。 |  |  |
|  | - 按BW Limit 打開或關閉波形寬度限制，打開時，顯示器上BW指標出現在通道指標的旁邊。 |  |  |
| 舉例說明 | BW Limit Off | BW Limit On |  |

### 選擇測棒衰減準位

| 背景 | 信號測棒有一個衰減開關可以降低原來的待測信號準位到示波器的輸入範圍。測棒衰減選擇調整垂直刻度，顯示器上的電壓準位反應的是實際的值，而不是衰減準位。 |  |
| --- | --- | --- |
| 程序 | - 按Channel鍵。 |  |
|  | - 重覆按Probe鍵選擇衰減準位。 |  |
|  | - 通道指標的電壓刻度會隨著改變，波形不變。 |  |
| 範圍 | x1，x10，x100 |  |
| 註 | 衰減因素不會影響實際的信號，只改變顯示器上電壓的刻度。 |  |

## 觸發

觸發功能設定示波器擷取輸入的信號條件。

### 觸發類型

| 邊緣 | 信號在越過正或負斜率的振幅臨界時產生觸發。 |  |
| --- | --- | --- |
| 視頻 | 從視頻信號取得同步脈波並在指定的測試線和圖場觸發。 |  |
| 脈波 | 信號的脈波寬度符合觸發設定時產生觸發。 |  |
| 指示器 | 觸發緣/脈波 (CH1, 觸發緣, 上升緣, DC耦合) | 視頻 (CH1, 視頻, 正極, NTSC標準) |

### 觸發參數

| 觸發源 | CH1, 2 | 通道 1, 2輸入信號 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Line | AC主信號 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ext | 外部觸發輸入信號 |  |  |  |  |  |  |
| 觸發模式 | 自動 | 無論觸發條件是甚麼(若沒有觸發事件，示波器會產生內部觸發)，示波器會更新輸入信號。在慢速轉動波形時可以特別選擇這個模式。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動觸發模狀態出現在顯示器的右上角。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 單次 | 觸發事件產生時，示波器需擷取一次輸入信號，然後停止擷取。按Single鍵，再輸入信號上觸發一次。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 單擊觸發狀態出現在顯示器的右上角。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (搜尋) |  |  | (觸發) |  |  |  |
|  | 正常 | 示波器只有在觸發事件發生時才擷取更新輸入信號。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正常觸發狀態出現在顯示器的右上角。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (搜尋) |  |  | (觸發) |  |  |  |
| 視頻標準(視頻觸發) | NTSC | National Television System Committee（美國國家電視委員會） |  |  |  |  |  |  |
|  | PAL | Phase Alternative by Line |  |  |  |  |  |  |
|  | SECAM | SEquential Couleur A Mémoire |  |  |  |  |  |  |
| Sync polarity (video trigger) |  | 正極 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 負極 |  |  |  |  |  |  |
| 視頻line (視頻觸發) | 選擇視頻信號的觸發點 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | field | 1 或 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | line | 1~263為NTSC, 1~313為PAL/SECAM |  |  |  |  |  |  |
| Pulse condition (pulse trigger) | 設定脈波寬度(20ns ~ 200us)和觸發條件。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | > | 長於 |  | = |  | 等於 |  |  |
|  | < | 短於 |  | ≠ |  | 不等於 |  |  |
| 觸發slope |  |  | 在上升緣觸發 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在下降緣觸發 |  |  |  |  |  |
| 觸發耦合 | AC |  | 觸發只發生在 AC元件。 |  |  |  |  |  |
|  | DC |  | 觸發只發生在 AC+DC元件。 |  |  |  |  |  |
| 頻率抑制 | LF |  | 使用高通濾波器拒絕低於50kHz以下的頻率。 |  |  |  |  |  |
|  | HF |  | 使用一個低通濾波器並拒絕高於50kHz以上的頻率。 |  |  |  |  |  |
| 雜訊抑制 | 拒絕雜訊信號。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 觸發準位 |  |  | 使用觸發準位旋鈕上下移動觸發點。 |  |  |  |  |  |

### 設定邊緣觸發

| 程序 | - 按 Trigger menu鍵。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 重覆按 Type選擇邊緣觸發。 |  |  |  |
|  | - 重覆按Source選擇觸發源。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | 通道 1, 2, Line, Ext |  |
|  | - 重覆按Mode 選擇Auto 或 Normal觸發模式， 按Single鍵。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | Auto, Normal, Single |  |
|  | - 按 Slope/coupling進入觸發 Slope和Coupling的選項功能。 |  |  |  |
|  | - 重覆按Slope 選擇上升或下降的觸發斜率。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | 上升緣或下降緣 |  |
|  | - 重覆按 Coupling選擇DC或AC下降的觸發斜率 。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | DC, AC |  |
|  | - 按Rejection 選擇頻率抑制模式。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | LF, HF, Off |  |
|  | - 按Noise Rej 打開或關閉噪聲抑制。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | On, Off |  |
|  | - 按Previous menu回到前一個功能選項。 |  |  |  |

### 設定視頻觸發

| 程序 | - 按Trigger menu鍵。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 重覆按Type選擇Video(視頻觸發)，視頻觸發指標出現在顯示器的底部。 |  |  |  |
|  | - 重覆按Source 選擇觸發通道。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | 通道1, 2 |  |
|  | - 重覆按Standard 選擇NTSC視頻標準。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | NTSC, PAL, SECAM |  |
|  | - 重覆按Polarity選擇視頻 信號極性。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | 正極，負極 |  |
|  | - 重覆按Line 選擇視頻圖場線。使用Variable旋鈕選擇Video line。 |  |  |  |
|  |  | Field | 1, 2 |  |
|  |  | Video line | NTSC: 1 ~ 262 (偶數)，1 ~ 263 (奇數) PAL/SECAM: 1 ~ 312 (偶數)， 1 ~ 313 (奇數) |  |

### 設定脈波寬度觸發

| 步驟 | - 按Trigger menu 鍵。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 重覆按Type 選擇脈波寬度觸發。脈波寬度觸發指標出現在顯示器的底部。 |  |  |  |
|  | - 重覆按Source 選擇觸發源。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | 通道 1, 2, Ext |  |
|  | - 重覆按Mode 選擇Auto 或Normal觸發模式。按Single鍵選擇單擊觸發。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | Auto, Normal, Single |  |
|  | - 重覆按When選擇脈波條件。 使用Variable旋鈕設定脈波寬度。 |  |  |  |
|  |  | 條件 | > , < , = , ≠ |  |
|  |  | 寬度 | 20ns ~ 200us |  |
|  | - 按Slope/Coupling 設定觸發斜率和耦合。 |  |  |  |
|  | - 重覆按Slope 選擇觸發斜率，也出現在顯示器的底部。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | 上升緣，下降緣 |  |
|  | - 重覆按Coupling 選擇觸發耦合。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | DC, AC |  |
|  | - 按Rejection選擇頻率抑制模式。 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | LF, HF, Off |  |
|  | - 按Noise Rej打開/關閉噪聲抑制 |  |  |  |
|  |  | 範圍 | On, Off |  |
|  | - 按Previous menu 回到前一個選項。 |  |  |  |

### 手動觸發信號

| 注意 | 這個部份描述當示波器沒有擷取到信號時如何手動觸發輸入信號。應用在 Normal和Single觸發模式，因為在Auto觸發模式，示波器會不管觸發條件，一直更新輸入信號 。 |  |
| --- | --- | --- |
| 不管觸發條件，擷取信號 | 按Force鍵，不管觸發條件，擷取輸入信號。示波器取得信號一次。 |  |
| 單次觸發模式 | 按Single鍵 開始等後觸發，按Run/Stop鍵中斷Single模式，改成Normal觸發模式。 |  |

## 遠端控制介面

遠端控制介面這部份描述如何設定連接到電腦的USB介面。詳細的遠端控制介面指令請參考 GDS-1000程式操作手冊。

| USB連接 | 電腦 | 類型A ，主機 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GDS-1000 | 類型 B ，附屬 |  |
|  | 速度 | 1.1/2.0 (全速) |  |
| 程序 | - 連接USB銅線到USB附屬埠。 |  |  |
|  | - 電腦要求的USB驅動程式為 dso_cdc_1000.inf，可以從GW網站 www.gwinstek.com.tw, GDS-1000 產品項目下載。 |  |  |
|  | - 開啟電腦的終端機 MTTTY (Multi-Threaded TTY)。檢查 COM 埠號碼，檢視電腦設備管理 WindowsXP，選擇面板控制→ 系統 →硬體裝置。 |  |  |
|  | - 經由終端機執行詢問指令。 *idn? 這個指令應回覆製造廠，機種型號，序號和公司軔體版本，如以下格式: GW, GDS-1022, 000000001, V1.00 |  |  |
|  | - 指令介面設定完成。詳細的遠端控制指令請參考 GDS-1000程式操作手冊。 |  |  |

## 系統設定

系統設定顯示示波器的系統資廖和語言選擇。

### 檢視系統資料

| 程序 | - 按Utility鍵。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 按More。 |  |  |  |
|  | - 按System Info.， 顯示器上半部顯示以下資料: |  |  |  |
|  |  | - 製造廠 | - 機種型號 |  |
|  |  | - 序號 | - 公司軔體版本 |  |
|  | - 按任何一個鍵回到波形顯示模式。 |  |  |  |

### 選擇語言

| 參數 | 不同的區域選擇不同的語言。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 英文 | - 中文(繁體) |  |
|  | - 中文(簡體) | - 其它 |  |
| 程序 | - 按Utility鍵。 |  |  |
|  | - 重覆按Language選擇語言。 |  |  |

# 儲存/讀出

儲存功能可儲存顯示器的影像，波形數據，面板設定示波器的內部記憶或外部 SD卡。讀出功能可讀出廠內設定，波行數據，和內部記憶或外部 SD卡的面板設定。

## 檔案結構

提供三種檔案: 顯示器影像，波形檔案和面板設定。

### 顯示器影像檔案格式

| 格式 | xxxx.bmp (Windows bitmap format) |
| --- | --- |
| 內容 | 目前的顯示器影像以 234 x 320 圖像，顏色模式。背景顏色可以反轉(Ink saver function)。 |

### 波形檔案格式

| 格式 | xxxx.csv (Comma-separated values格式) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波形類形 | CH1, 2 | 輸入通道信號。 |  |  |
|  | Math | 數學運算結果(請參考第 47頁)。 |  |  |
| 儲存位置 | 內部記憶 | 擁有15種波形的內部記憶體。 |  |  |
|  | 外部SD卡 | SD卡幾乎可擁有無限數量的波形。 |  |  |
|  | Ref A, B | 兩條參考波形被用於緩衝器讀出顯示器的波形。波行必須被儲存到內部記憶體或 SD卡，然後複製到參考波形位置 (A或B)，然後叫出顯示器的參考波形。 |  |  |
| 波形數據格式 | 一格含25點水平和垂直數據。垂直點從中心線開始，水平點從最左的波形開始。 |  |  |  |
|  | 每一數據點代表的時間和振幅視垂直和水平刻度而定。舉例說明: 垂直刻度: 10mV/div ( 每點4mV) 水平刻度 : 100us/div (每點4us) |  |  |  |
| 波形檔案內容: 其它數據 | 波形檔案也包含以下資料: |  |  |  |
|  | - 記憶長度 - 通道 - 垂直偏置 - 垂直刻度 - 耦合模式 - 波形點位置 - 日期和時間 |  |  | - 觸發準位 - 垂直位置 - 時基 - 測棒衰減 - 水平檢視 - 水平刻度 - 取樣週期 - 取樣模式 |

### 設定檔案格式

| 格式 | xxxx.set (專利格式) 此設定檔案儲存或讀出以下設定: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 內容 | 擷取 | - 模式 |  |
|  | 游標 | - 通道 - 游標位置 | - 游標on/off |
|  | 顯示器 | - 點/向量 - 格線類形 | - 累積 - on/off |
|  | 量測 | - 項目 |  |
|  | Utility | - 複雜類形 - 語言 | - ink saver on/off |
|  | 水平 | - 顯示模式 - 位置 | - 刻度 |
|  | 觸發 | - 觸發類形 - 觸發模式 - 視頻極性 - 脈波速度調節 | - 通道 - 視頻標準 - 視頻線 - 斜率/耦合 |
|  | Channel (vertical) | - 垂直刻度 - 耦合模式 - 頻寬限制on/off (GDS-1102, GDS-1062) | - 垂直位置 - 倒轉 on/off - 測棒衰減 |
|  | Math | - 操作類形 - 垂直位置 - FFT 視窗 | - 通道 - 單位/格 |

### 使用SD卡檔案功能

| 背景 | 將SD卡插入示波器，前面板會提供檔案刪除，資料夾的建立，檔案/資料夾重新命名的功能。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序 | - 插入SD卡到插槽。 |  |  |
|  | - 按Save/Recall 鍵，選擇任何儲存或讀出功能，例如儲存影像功能的SD卡目的地。 |  | (Example) |
|  | - 按File Utility，顯示器顯示SD卡內容。 |  |  |
|  | - 使用Variable旋鈕移動游標。按Select 進入資料夾或回到前一個前一層。 |  |  |
| SD卡指標 | 將SD卡插入示波器時，指標出現在顯示器的右下角(檔案操作之前先開啟 SD卡)。 |  |  |
|  | SD 卡 | SD 卡 (鎖住) |  |
| 開創新的資料夾 / 檔案或資料夾重新命名 | - 移動游標到檔案或資料夾位置，按New Folder或Rename。檔案或資料夾名字和指標圖出現在顯示器上。 |  |  |
|  | - 使用Variable旋鈕移動指標到Characters，按Enter Character輸入一個字母或退回格刪除一個字母。 |  |  |
|  | - 編輯完成後，按Save. 完成重新命名的檔案/資料夾。 |  |  |
| 刪除檔案或資料夾 | - 移動游標到檔案或資料夾位置，按Delete。 “Press F4 again to confirm this process” 的訊息出現在顯示器的底部。 |  |  |
|  | - 若需要刪除檔案或資料夾，再按一次Delete完成刪除 。按任何鍵可以取消刪除功能。 |  |  |

## 快速儲存(HardCopy)

| 背景 | 使用 Hardcopy鍵為儲存顯示影像，波形數據和面板設定到SD卡的捷徑。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 使用 Hardcopy鍵可以設定兩種操作類形:儲存影像和儲存全部資料 (影像，波形和設定)。 |  |  |
|  | 使用Save/Recall鍵可以儲存檔案和一些選項。詳細說明請參考第73頁 |  |  |
| 功能 | 儲存影像(*.bmp) | 儲存目前的顯示影項到SD卡。 |  |
|  | 全部儲存 | 儲存以下項目到SD卡。 - 目前顯示的影像(*.bmp) - 目前系統設定(*.set) - 目前波形數據 (*.csv) - 最後儲存系統設定(*.set) - 最後儲存波形數據 (*.csv) |  |
| 程序 | - 將SD卡插入插槽。 |  |  |
|  | - 按Utility鍵。 |  |  |
|  | - 按Hardcopy Menu。 |  |  |
|  | - 重覆按Function 選擇Save Image 或Save All。 |  |  |
|  | - 按Ink Saver並打開或關閉Ink Saver的功能，反轉顯示器影像的顏色。 |  |  |
|  | - 按Hardcopy鍵，檔案或資料夾會被儲存到SD卡的目錄。 |  |  |

## 儲存

這一章節描述如何使用Save/Recall功能選項儲存數據。

### 檔案類型/通道/目的地

| 項目 | 通道 | 目的地 |
| --- | --- | --- |
| 面板設定 (xxxx.set) | - 面板設定 | - 內部記憶: S1 ~ S15 - 外部記憶: SD卡 |
| 波形數據 (xxxx.csv) | - 通道 1, 2 - 數學運算結果 - 參考波形A, B | - 內部記憶: W1 ~ W15 - 參考波形 A, B - 外部記憶: SD 卡 |
| 顯示影像(xxxx.bmp) | - 顯示影像 | - 外部記憶: SD 卡 |
| 全部儲存 | - 顯示影像(xxxx.bmp) - 波形數據(xxxx.csv) - 面板設定 (xxxx.set) | - 外部 記憶: SD卡 |

### 儲存面板設定

| 程序 | - 將SD。卡插入插槽(儲存外部 SD卡) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 按兩次Save/Recall鍵叫出 Save 功能選項。 |  |  |  |  |
|  | - 按Save Setup。 |  |  |  |  |
|  | - 重覆按Destination選擇儲存位置。 使用Variable旋鈕改變內部記憶體的位置(S1 ~ S15)。 |  |  |  |  |
|  |  | 記憶體 |  | 內部記憶體: S1 ~ S15 |  |
|  |  | SD卡 |  | 外部卡的檔案數量不限制 。儲存時設定的檔案會被放在主要的目錄。 |  |
|  | - 按Save 確認儲存。完成訊息會出現在顯示器的底部。 |  |  |  |  |
|  | 註 |  | 在未完成儲存時，就關掉電源或切斷SD卡的連接，檔案就不會被儲存。 |  |  |
| File utilities | 按File Utilities編輯 SD卡內容(開創/刪除/檔案和資料夾重新命名)。詳細說明請參考第77 頁。 |  |  |  |  |

### 儲存波形

| 程序 | - 將SD卡插入插槽(儲存到外部 SD卡)。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 按兩次 Save/Recall鍵叫出 Save功能選項。 |  |  |  |  |  |
|  | - 按 Save Waveform。 |  |  |  |  |  |
|  | - 按 Source，使用Variable 旋鈕選擇通道信號。 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH1 ~ CH2 |  |  | 通道 1 ~ 2信號 |  |
|  |  | 數學運算 |  |  | 數學運算結果 |  |
|  |  | RefA, B |  |  | 內部儲存的參考信號A, B |  |
|  | - 重覆按Destination選擇檔案目的地。使用Variable 旋鈕選擇記憶位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 記憶 |  | 內部記憶: W1 ~ W15 |  |  |
|  |  | SD 卡 |  | 外部卡的檔案數量不限制 。儲存時波形會被放在主要的目錄。 |  |  |
|  |  | Ref |  | 內部參考波形A/B |  |  |
|  | - 按Save確認儲存。完成後訊息會出現在顯示器的底部。 |  |  |  |  |  |
|  | 注意 |  | 在未完成儲存時，就關掉電源或切斷SD卡的連接，檔案就不會被儲存。 |  |  |  |
| File utilities | 按File Utilities編輯 SD卡內容(開創/刪除/檔案和資料夾重新命名)。詳細說明請參考第77頁。 |  |  |  |  |  |

### 儲存顯示器影像

| 程序 | - 將SD卡插入插槽(儲存到外部 SD卡)。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 按兩次 Save/Recall鍵叫出 Save功能選項。 |  |  |  |  |
|  | - 按Save Image。 |  |  |  |  |
|  | - 重覆按Ink Saver打開或關閉背景顏色反轉。 |  |  |  |  |
|  | - 按Destination。 |  |  |  |  |
|  |  | SD card |  | 外部卡的檔案數量不限制 。儲存時影像檔案會被放在主要的目錄。 |  |
|  | - 按Save確認儲存。完成後，訊息會出現在顯示器的底部。 |  |  |  |  |
|  | 注意 |  | 在未完成儲存時，就關掉電源或切斷SD卡的連接，檔案就不會被儲存。 |  |  |
| File utilities | 按File Utilities編輯 SD卡內容(開創/刪除/檔案和資料夾重新命名)。詳細說明請參考第77頁。 |  |  |  |  |

### 全部儲存(面板設定，顯示影像，波形)

| 程序 | - 將SD卡插入插槽 (儲存到外部 SD卡)。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 按兩次 Save/Recall鍵叫出 Save功能選項。 |  |  |  |  |  |
|  | - 按Save All，以下資料全部被儲存。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 設定檔案 (Axxxx.set) |  |  | 兩種類型的設定被儲存:目前的面板設定和最後的內部儲存設定 (從 S1 ~ S15其中之一)。 |  |
|  |  | 顯示影像 (Axxxx.bmp) |  |  | 目前在Bitmap格式的顯示的影像。 |  |
|  |  | 波形數據 (Axxxx.csv) |  |  | 兩種類型的波形數據被儲存: 目前開啟的通道數據和最後的內部儲存數據(從W1 ~W15其中之一)。 |  |
|  | - 重覆按Ink Saver打開或關閉背景顏色反轉。 |  |  |  |  |  |
|  | - 按Destination。 |  |  |  |  |  |
|  |  | SD card |  | 外部卡的檔案數量不限制 。儲存時資料夾會被放在主要的目錄。 |  |  |
|  | - 按Save確認儲存。完成後，訊息會出現在顯示器的底部。 |  |  |  |  |  |
|  | Note |  | 在未完成儲存時，就關掉電源或切斷SD卡的連接，檔案就不會被儲存。 |  |  |  |
|  | - 最後儲存的波形檔案(從W1~W5)和設定檔案(來自S1~S15)也和目前的設定/波形/影像一起包含在資料夾內。 |  |  |  |  |  |
| File utilities | 按File Utilities編輯 SD卡內容(開創/刪除/檔案和資料夾重新命名)。詳細說明請參考第77頁。 |  |  |  |  |  |

## 讀出

### 檔案類型/源頭/目的地

| 項目 | 源頭 | 目的地 |
| --- | --- | --- |
| 面板預設 | - 廠內設定 | - 目前前面板 |
| 參考波形 | - 內部記憶: A, B | - 目前前面板 |
| 面板設定(DSxxxx.set) | - 內部記憶: S1 ~ S15 - 外部記憶: SD 卡 | - 目前前面板 |
| 波形數據 (DSxxxx.csv) | - 內部記憶: W1 ~ W15 - 外部記憶: SD卡 | - 參考波形A, B |

### 讀出面板預設值

| 程序 | - 按Save/Recall鍵。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 按Default Setup叫出廠內設定值。 |  |  |
| 設定內容 | 以下為面板預設內容 |  |  |
| 擷取 | 模式: Normal |  |  |
| 通道 | 耦合: DC | 反轉: Off |  |
|  | 頻寬限制: Off (GDS-1102, GDS-1062) | 測棒衰減: x1 |  |
| 游標 | 通道: CH1 | 水平: None |  |
|  | 垂直: None |  |  |
| 顯示器 | 類型: 向量 | 累積: Off |  |
|  | 格線: |  |  |
| 水平 | 刻度: 2.5us/Div | 模式: 主要時基 |  |
| 數學運算 | 類型: + (Add) | 通道: CH1+CH2 |  |
|  | 位置: 0.00 Div | 單位/Div: 2V |  |
| 量測 | 項目: Vpp，Vavg，頻率，工作週期，上升時間 |  |  |
| Trigger | 類型: Edge | 通道: CH1 |  |
|  | 模式: Auto | 斜率: |  |
|  | 耦合: DC | 拒斥: Off |  |
|  | 雜訊拒斥: Off |  |  |
| Utility | SaveImage, InkSaver Off |  |  |

### 讀出顯示器上的參考波形

| 程序 | - 參考波形必需先被儲存。請參考第73 頁。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 按Save/Recall鍵。 |  |
|  | - 按Display Refs，出現參考波形顯示功能選項。 |  |
|  | - 按Ref A 或Ref B，選擇參考波形，顯示器出現波形，功能選項出現波形的週期和振幅。 |  |
|  | - 再按一次Ref A 或Ref B清除顯示器上的波形。 |  |

### 叫出面板設定

| 程序 | - 將SD卡插入插槽 (儲存到外部 SD卡)。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 按Save/Recall鍵。 |  |  |  |
|  | - 按Recall Setup。 |  |  |  |
|  | - 重覆按Source選擇檔案來源，內部或外部記憶體。使用Variable 旋鈕改變記憶位置。 |  |  |  |
|  |  | 記憶體 | 內部記憶體, S1 ~ S15 |  |
|  |  | SD 卡 | 外部卡的檔案數量不限制 。設定的檔案必需被放在主要的目錄。 |  |
|  | - 按Recall確認讀出。完成後，訊息會出現在顯示器的底部。 |  |  |  |
|  | 注意 |  | 在未完成儲存時，就關掉電源或切斷SD卡的連接，檔案就不會被儲存。 |  |
| File utilities | 按File Utilities編輯 SD卡內容(開創/刪除/檔案和資料夾重新命名)。詳細說明請參考第 77頁。 |  |  |  |

### 讀出波形

| 程序 | - 將SD卡插入插槽 (儲存到外部 SD卡)。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 按Save/Recall鍵。 |  |  |  |  |  |
|  | - 按Recall Waveform，顯示器出現可利用的檔案來源和目的地選項。 |  |  |  |  |  |
|  | - 重覆按Source選擇檔案來源，內部記憶體和外部 SD卡。使用Variable旋鈕改變記憶位置 (W1 ~ W15)。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 記憶體 |  |  | 內部記憶體, W1 ~ W15 |  |
|  |  | SD卡 |  |  | 外部快閃驅動沒有檔案數量的限制 。波形檔案必需被放在主要的目錄。 |  |
|  | - 按Destination，使用Variable旋鈕選擇記憶位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  | RefA, B |  | 內部儲存的參考波形A/B |  |  |
|  | - 按Recall確認讀出。完成後，訊息會出現在顯示器的底部。 |  |  |  |  |  |
|  | 注意 |  | 在未完成儲存時，就關掉電源或切斷SD卡的連接，檔案就不會被儲存。 |  |  |  |
| File utilities | 按File Utilities編輯 SD卡內容(開創/刪除/檔案和資料夾重新命名)。詳細說明請參考第77頁。 |  |  |  |  |  |

# 保養與維護

在新的環境使用示波器時，可使用兩種維護方法: 垂直解析度校正和測棒補償。

垂直解析度校正

| 程序 | - 按Utility鍵。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 按More。 |  |
|  | - 按Self Cal Menu。 |  |
|  | - 按Vertical.， “Set CAL to CH1”, then press F5” 出現在顯示器的底部。 |  |
|  | - 在後板的CAL輸出端和通道1輸入端連接校正信號。 |  |
|  | - 按F5，開始自動校正。 |  |
|  | - 通道校正在5分鐘內完成。 |  |
|  | - 完成後，連接校正信號到通道2，重覆之前的程序。 |  |
|  | - 校正完畢，顯示器會回到先前的狀態。 |  |

## 測棒補償

| 程序 | - 在通道1的輸入端和面板上測棒補償的輸出端(2Vp-p, 1kHz方波)連接測棒，設定衰減到x10. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 按Utility鍵。 |  |  |  |  |
|  | - 按ProbeComp。 |  |  |  |  |
|  | - 重覆按Wave type選擇標準方波。 |  |  |  |  |
|  | - 按Autoset鍵，補償信號會出現在顯示器上。 |  |  |  |  |
|  | - 按Display鍵，再按Type選擇向量波形。 |  |  |  |  |

|  | - 旋轉測棒的調整點直到信號邊緣變成尖陗。 |
| --- | --- |

# 常見問題與解決方案

| • | 連接信號但是螢幕上沒有出現。 |
| --- | --- |
| • | 要從顯示器上移除一些内容。 |
| • | 波形凍結無法更新。 |
| • | 探棒波形失真。 |
| • | 自動設定不能完整的抓取信號。 |
| • | 如何清理零亂的面板設定。 |
| • | 精確度與規格不符。 |
| • | 不適用SD卡插槽的卡。 |

### 連接信號但是螢幕上沒有出現。

確認通道已開啟，若信號仍未出現，按Autoset鍵。

### 要從顯示器上移除一些內容

按兩次Math鍵，清除數學運算結果(第 41頁)。

再按一次Cursor鍵，清除游標(第45 頁)。

再按一次Help鍵，清除Help的內容(第35 頁)。

波形凍結無法更新

按Run/Stop鍵解開凍結的波形，詳細說明請參考第38頁。觸發設定的詳細說明請參考第63頁。

### 探棒波形失真。

可能需要測棒補償，詳細說明請參考第93頁。

註: 測棒補償波形沒有特定的頻率精確度和工作週期因素，所以不應以這些因素作為其它參考。

### 自動設定不能完整的抓取信號。

Autoset功能不能抓取低於30mV或 30Hz以下的信號，詳細說明請參考第37頁。

### 如何清理零亂的面板設定。

按 Save/Recall鍵→Default Setting叫出預設值，詳細說明請參考第73　頁。

### 儲存的顯示影像背景太暗

使用Inksaver功能反轉背景顏色，詳細說明請參考第73頁。

### 精確度與規格不符。

確認儀器是否暖機至少30分鐘，在+20°C~+30°C的測試溫度，這個步驟可以使機器維持穩定符合規格。

### 不適用SD卡插槽的卡

確認使用的是標準的SD卡。MMC和 SDHC不被支援。

若仍有其它問題，請洽當地的銷售商或進入以下網址與GWInstek 連絡:www.gwinstek.com.tw / marketing@goodwill.com.tw，我們將盡速為您服務。

# 附錄

## 保險絲更換

| 程序 | - 取下電源線並使用十字起子移開保險絲座。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 更換匣內的保險絲。 |  |
| 額定值 | T1A, 250V |  |

## GDS-1000 系列規格

此規格只應用在儀器開機後在+20°C~+30°C的溫度下，至少經過30分鐘的暖機。

### 機種指定規格

| GDS-1022 | 頻寬(–3dB) | DC 耦合: DC ~ 25MHz AC耦合: 10Hz ~ 25MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 頻寬限制 | 無 |
|  | 觸發靈敏度 | 約 0.5div或5mV |
| 外部觸發靈敏度 | ~ 50mV |  |
| 上升時間 | 約< 14ns |  |
| GDS-1042 | 頻寬(–3dB) | DC耦合: DC ~ 40MHz AC耦合: 10Hz ~ 40MHz |
|  | 頻寬限制 | 無 |
|  | 觸發靈敏度 | 0.5div 或5mV (DC ~ 25MHz) 1.5div或15mV (25MHz~40MHz) |
| 外部觸發靈敏度 | ~ 50mV |  |
| 上升時間 | 約< 8.75ns |  |
| GDS-1062 | 頻寬(–3dB) | DC耦合: DC ~ 60MHz AC耦合: 10Hz ~ 60MHz |
|  | 頻寬Limit | 20MHz (−3dB) |
|  | 觸發靈敏度 | 0.5div 或5mV (DC ~ 25MHz) 1.5div 或 15mV (25MHz~60MHz) |
| 外部觸發靈敏度 | ~ 50mV (DC~25MHz) ~ 100mV (25MHz~60MHz) |  |
| 上升時間 | 約< 5.8ns |  |
| GDS-1102 | 頻寬(–3dB) | DC耦合: DC ~ 100MHz AC耦合: 10Hz ~ 100MHz |
|  | 頻寬Limit | 20MHz (−3dB) |
|  | 觸發靈敏度 | 0.5div 或 5mV (DC ~ 25MHz) 1.5div 或 15mV (25MHz~100MHz) |
| 外部觸發靈敏度 | ~ 50mV (DC~25MHz) ~ 100mV (25MHz~100MHz) |  |
| 上升時間 | 約< 3.5ns |  |

### 共同規格

| 垂直 | 靈敏度 | 2mV/div~5V/Div (以1-2-5順序增加) |
| --- | --- | --- |
|  | 精確度 | ± (3% x ¦Readout¦+0.1div + 1mV) |
|  | 頻寬 | 參考機種指定規格 |
|  | 上升時間 | 參考機種指定規格 |
|  | 輸入耦合 | AC, DC, Ground |
|  | 輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF |
|  | 極性 | Normal, Invert |
|  | 最大輸入 | 300V (DC+AC peak), CAT II |
|  | 數學運算 | +, –, FFT |
|  | 偏置範圍 | 2mV/div~50mV/div: ±0.4V 10mV/div~500mV/div: ±4V 1V/div~5V/div: ±40V |
| 觸發 | 觸發源 | CH1, CH2, Line, EXT |
|  | 模式 | Auto, Normal, Single, TV, Edge, Pulse |
|  | 耦合 | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej |
|  | 靈敏度 | 參考機種指定規格 |
| External觸發 | 範圍 | DC: ±15V, AC: ±2V |
|  | 靈敏度 | 參考機種指定規格 |
|  | 輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~16pF |
|  | 最大輸入 | 300V (DC+AC峰值), CATII |
| Horizontal | 範圍 | 1ns/div~10s/div, 以1-2-5順序增加 Roll: 250ms/div – 10s/div |
|  | 模式 | Main, Window, Window Zoom, Roll, X-Y |
|  | 精確度 | ±0.01% |
|  | 觸發前 | 10 div最大 |
|  | 觸發後 | 1000 div |
| X-Y Mode | X-軸輸入 | 通道 1 |
|  | Y-軸輸入 | 通道2 |
|  | 相位移 | ±3° at 100kHz |
| Signal擷取 | 即時取樣 | 250M Sa/s 最大 |
|  | 等效取樣 | 25G Sa/s最大 |
|  | 垂直解析度 | 8 位元 |
|  | 記錄長度 | 最大4k 點 |
|  | 擷取 | Normal, Peak Detect, Average |
|  | 峰值偵測 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) |
|  | 平均 | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 |

| 游標和量測 | 電壓 | Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Rise Preshoot/ Overshoot, Fall Preshoot/ Overshoot |
| --- | --- | --- |
|  | 時間 | Freq, Period, Rise Time, Fall Time, + Width, – Width, Duty Cycle |
|  | 游標 | 游標之間的電壓差 (ΔV)和時間差(ΔT) |
|  | 自動計數 | 解析度: 6位數, 精確度: ±2% 信號源: 除了視頻觸發以外，都提供觸發源。 |
| 控制面板功能 | Autoset | 自動調整垂直電壓, 水平時基和觸發準位。 |
|  | Save/Recall | 多達15組測試條件和波形 |
| 顯示器 | LCD | 5.6”, TFT, 亮度調整 |
|  | 解析度(點) | 234 (垂直) x 320 (水平) |
|  | 格線 | 8 x 10 格 |
|  | 顯示器對比 | 可調 |
| 介面 | USB Slave Connector | USB1.1 & 2.0 全速相容(列表機和快閃碟不支援) |
|  | SD Card Slot | 影像(BMP)和波形數據(CSV) |
| 測棒補償信號 | 頻率範圍 | 1kHz ~ 100kHz可調, 1kHz步階 |
|  | 工作週期 | 5% ~ 95% 可調, 5% 步階 |
|  | 振幅 | 2Vpp±3% |
| 功率電源 | 電源電壓 | 100V~240V AC, 47Hz~63Hz |
|  | 功率補償 | 最大18W, 40VA |
| 保險絲額定值 | 1A 慢熔, 250V |  |
| 操作環境 | 周圍環境溫度0 ~ 50°C 相對濕度 ≤ 80% @35°C |  |
| 儲存環境 | 周圍環境溫度–20 ~ 70°C 相對濕度≤ 80% @70°C |  |
| 材積 | 341.5(W) x 162.3 (H) x 159 (D) mm |  |
| 重量 | 約 2.5kg |  |

## 測棒規格

### GDS-1022/1042測棒

| 應用的機型& 測棒 |  | GDS-1022, GDS-1042 GTP-060A-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Position x 10 | 衰減比率 | 10:1 |  |
|  | 頻寬 | DC ~ 60MHz |  |
|  | 輸入阻抗 | 輸入1MΩ時為10MΩ。 |  |
| 輸入電容 | 約30pF |  |  |
| 最大輸入電壓 | DC 300V Derating with frequency |  |  |
| x 1衰減比率 | 1:1 |  |  |
|  | 頻寬 | DC ~ 6MHz |  |
|  | 輸入阻抗 | 輸入1MΩ時為1MΩ |  |
|  | 輸入電容 | 約200pF |  |
|  | 最大輸入電壓 | DC 150V Derating with frequency |  |
| 操作條件 | 溫度 | –10°C ~ 55°C |  |
|  | 相對濕度 | ≤85% @35°C |  |
| 安全標準 | IEC 1010-1 CAT II |  |  |

### GDS-1062/1102測棒

| 應用的機型& 測棒 |  | GDS-1062 GTP-060A-2 | GDS-1102 GTP-100A-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| x 10 | 衰減比率 | 10:1 |  |
|  | 頻寬 | DC ~ 60MHz | DC ~ 100MHz |
|  | 輸入阻抗 | 輸入1MΩ時為10MΩ |  |
| 輸入電容 | 約23pF | 約17pF |  |
| 最大輸入電壓 | 500V CAT I, 300V CAT II (DC+ AC峰值) Derating with frequency |  |  |
| x 1衰減比率 | 1:1 |  |  |
|  | 頻寬 | DC ~ 6MHz |  |
|  | 輸入阻抗 | 輸入1MΩ時為1MΩ |  |
|  | 輸入電容 | 約 180pF | 約47pF |
|  | 最大輸入電壓 | 300V CAT I, 150V CAT II (DC+ AC峰值) Derating with frequency |  |
| 操作條件 | 溫度 | –10°C ~ 55°C |  |
|  | 相對濕度 | ≤85% @35°C |  |
| 安全標準 | IEC 1010-1 CAT II |  |  |

## Declaration of Conformity

| We |  |
| --- | --- |
| GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD. |  |
| (1) No.7-1, Jhongsing Rd., Tucheng City, Taipei County, Taiwan |  |
| (2) No. 69, Lu San Road, Suzhou City (Xin Qu), Jiangsu Sheng, China |  |
| declare, that the below mentioned product |  |
| Type of Product: Digital Storage Oscilloscope |  |
| Model Number: GDS-1022, GDS-1042, GDS-1062, GDS-1102 |  |
| are herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Law of Member States relating to Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Low Voltage Directive (2006/95/EC). For the evaluation regarding the Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directive, the following standards were applied: |  |
| ◎ EMC |  |
| EN 61326-1: Electrical equipment for measurement, control and laboratory use –– EMC requirements (2006) |  |
| Conducted Emission Radiated Emission EN 55011: Class A 1998 + A1:1999 + A2:2002 | Electrical Fast Transients EN 61000-4-4: 2004 |
| Current Harmonics EN 61000-3-2: 2000 + A2:2005 | Surge Immunity EN 61000-4-5: 1995 + A1:2001 |
| Voltage Fluctuations EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001 + A2:2005 | Conducted Susceptibility EN 61000-4-6: 1996 + A1:2001 |
| Electrostatic Discharge EN 61000-4-2: 1995 + A1:1998 + A2:2001 | Power Frequency Magnetic Field EN 61000-4-8: 1993 + A1:2001 |
| Radiated Immunity EN 61000-4-3: 2002 + A1:2002 | Voltage Dip/ Interruption EN 61000-4-11: 2004 |
| ◎ Safety |  |
| Low Voltage Equipment Directive 2006/95/EC |  |
| Safety Requirements IEC/EN 61010-1: 2001 |  |