BSM360  B扫描步骤

- 本机B扫描为手动B扫描，由操作者手动控制探头移动，由于没有控制探头匀速移动的机械装置，所以只能反映被测工件剖面信息，但不能精确定量！

- B 扫描步骤:

  - 设置 B扫描 为开

  - 设置 A扫描 为开

  - 设置 扫描方向 为‘左到右’

  - 设置 扫描模式 为‘循环’

  - 设置  ‘探测范围’ 大约为1.5倍被测物的厚度

  - 设置  ‘A 闸门’ 的两个参数，‘A 起始’ ，’A宽度’,使‘A 闸门’可以覆盖你关心的工件深度范围！

  - 根据您的需要，设置  ‘A闸门高度’ 到一个合适的值,当回波 高于‘A 闸门’时，仪器认为是缺陷，将记录在B-SCAN图中！

  - 如图2所示，用手匀速移动探头，将显示被测工件的剖面信息。

  - 由于‘扫描模式’ 是‘循环’，这时信息是动态刷新的，当感觉各项参数合适，

已经可以得到满意的B扫描结果（如图3），请设置‘扫描模式’ to ‘单次’, B扫描结果将在一次扫查后被锁定！

3． 注意：超声波探伤要求探头能够接收到回波信号，图2中的圆弧面对于直探头是不可能接受到回波信号的，所以在剖面上不会反映！

Fig.1.B_SCAN Menu

Fig.2.B_SCAN EXAMPLE

Fig.3.B_SCAN RESULT