多功能电力仪表用户手册

用户手册

USER’S  MANUAL

天康电子科技有限公司

浙江省乐清市柳市镇吕庄工业区

电话：0577-61725571，0577-61725572

13676575538

传真：0577-62692826

网站：http://www.tiankangdz.com

目     录

多功能电力仪表用户手册…………………………………1

一、概述……………………………………………………1

二、技术参数………………………………………………2

三、编程和使用……………………………………………4

测量显示………………………………………………4

编程操作………………………………………………7

四、通迅……………………………………………………12

通迅报文举例…………………………………………12

MODBUS 地址信息表………………………………13

五、功能输出………………………………………………16

120*120*112接线图………………………………………17

96*96*112接线图…………………………………………18

80*80*76接线图 …………………………………………19

多功能电力仪表使用手册

一、概述

多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变磅输出等功能的多功能智能电表，能够完成电量测量、电量计量、数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化，配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯，采用MODBUS-RTU通讯协议。

| 尺寸（mm） | 外形代号 | 测量功能 | 显示方式 | 辅助功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120*120*112 开孔：111*111 | 42方形 | 全部电量参数 | 三排数码管分页显示 | RS485通讯 电能脉冲输出 |
| 96*96*112 开孔：91*91 | 96方形 | 全部电量参数 | 三排数码管分页显示 | RS485通讯 电能脉冲输出 |
| 80*80*76 开孔：76*76 | 80方形 | 全部电量参数 | 三排数码管分页显示 | RS485通讯 |

二、技术参数

| 性能 | 参数 |
| --- | --- |
| 输 入 测 量 显 示 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
|  | 电 压 | 额定值 | AC100V、400V（订货时请说明） |
|  |  | 过负荷 | 持续：1.2倍 瞬时：10倍/10S |
|  |  | 功 耗 | ＜1VA（每相） |
|  |  | 阻 抗 | ﹥500KΩ |
|  |  | 精 度 | RMS测量，精度等级0.5 |
|  | 电 流 | 额定值 | AC1A、5A（订货时请说明） |
|  |  | 过负荷 | 持续：1.2倍 瞬时：10倍/10S |
|  |  | 功 耗 | ＜0.4VA（每相） |
|  |  | 阻 抗 | ＜2mΩ |
|  |  | 精 度 | RMS测量，精度等级0.5 |
|  | 频 率 | 40~60Hz，精度0.1Hz |
|  | 功 率 | 有功、无功、视在功率，精度0.5级 |
|  | 电 能 | 四象限计量，有功精度0.5级，无功精度1级 |
|  | 显 示 | 可编程、切换、循环（LED）显示 |
| 电 源 | 工作范围 | AC/DC 80~270V 功耗：≤5VA |
| 输 出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 |
|  | 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出，光耦继电器 |
| 环 境 | 工作环境：-10~55℃ | 储存环境：-20~75℃ |
| 安 全 | 耐 压 | 输入/电源>2kV，输入/输出>2kV，电源/输出>1kV |
|  | 绝 缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ |
| 测 量 | 三相三线、三相四线 | 全部电量参数 |

1）辅助电源：

多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口，若不作特殊声明，提供的是AC/DC85~270V电源接口的标准产品，请保证所提供的电源适用于该系列的产品，以防止损坏产品。(DC供电时“1”为正，“2”为负)

注：采用交流供电时，建议在火线一侧安装1A保险丝。

电力品质较差时，建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击，以及快速脉冲群抑制器

2）输入信号：

多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式，保证了使用时完全一致对称，其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。如图所示：

注：具体接线及仪表。参数（脉冲常数等）见仪表所带接线图。

方式1（3个CT时）：三相四线的工作方式，有中心线

三、编程和使用

1、测量显示：多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有：Ua、Ub、Uc、（相电压）；Uab、Ubc、Uca（线电压）Ia、Ib、Ic（电流）；Ps（总有功功率）；Qs（总无功功率）；PFs（总功率因素）；Ss（总视在功率）；FR（频率）以及有功电能；无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中，通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表，其显示内容和方式却可能不一致，请参考具体的说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法，具体为：

其中P>0，累计的有功电能量是有功电能吸收，P<0，累计的有功电能是有功电能。

释放Q>0，累计的无功电能是无功电能感性，Q<0，累计的无功电能是无功电能容性。

可设置DISP控制字用来编程设置通常状态下显示内容，DISP=1（三相电流），

2（三相电压）3（有功功率）4（功率因素），5（视在功率），6（无功功率），

0（1~6循环显示）。

2、编程操作：在编程操作下，仪表提供了设置（SET）、输入（INPT）、通讯（CONN）三大类输入设置菜单项目，LED显示的分层菜单结构管理方式：第1排LED显示第1层菜单信息；第2排LED显示第2层菜单信息，

第3排LED提供第三层菜单信息。

键盘的编程操作采用四个按键的操作方式，即：左右移动键“←”“→”菜单进入或上回退键“Menu”、选择确定键“”来完成上述功能的所有操作。

：在仪表测量显示的情况下，按该键盘进入编程模式，仪表提示密码（CODE）初始为0001；“Menu”另一个作用是在编程操作过程中，起上退作用。例如，在编程模式 INPT - I.SCL -5下按“Menu”，仪表会显示INPT - I.SCL。

：切换移动键，实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。例如，在菜单项目INPT - r.U - 0001下按“→”会变成“0002”。

：选择后确认，并返回到上次菜单。

在编程方式退回到测量模式的情况下，仪表会提示“SAVE-YES”，选择“Menu”表示不保存退出，选择“”保存退出。菜单的组织结构如下，用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。

使用要求：所有的仪表在第一次使用的时候，请检查仪表的参数同所在配电系统中需要的参数的一致性。例如，对于AC 380V、200A/5A的线路中需要配置AC 400V、200A/5A的PZ200E仪表。用户也可以根据实际需要对仪表重新进行编程设置。同样一个表，对于400A/5A的线路中。只需要将CT变比“T.I”修改为80就可以了。在一般情况下，仪表后面的标签中都标注了仪表的类型参数和出厂设置参数。

在正确配置仪表后，按照实际的要求对仪表进行正确的接线，对辅助电源、输入

信号和输出信号按说明书操作说明中进行。

编程举例：设仪表信号输入网络为三相四线，电压变比为60。（假设仪表开始为三相三线，电压变比为1）

五、功能输出

1、电能计量和脉冲输出：

多功能电力仪表提供有功/无功电能计量，2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表3排12位LED实现有功电能（正向）、无功电能（感性）1次侧数据的显示，下图1中表示正向有功电能数据=369587.28kWh（度）；集电级开路的光耦继电器的电能脉冲（电阻信号）实现有功电能（正向）和无功电能（反向）远传，采用远程计算机终端、PIE、DI开关采集模块,采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。采用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式（国家计量规程：标准表的脉冲误差比较方法）。

1）电气特性：集电极开路电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。

2）脉冲常数：3200imp/kWh。其意义为：当仪表累积1kWh时脉冲输出个数为3200个，需要强调的是1kWh为电能的2次测电能数据，在PT、CT的情况下，相对的N个脉冲数据对应1次测电能为1kWh X 电压变比PT X 电流变比CT。

3）应用举例：PLC终端使用脉冲计数装置，假定在长度T的一段时间内采集脉冲个数为N个，仪表输入为：10kV/100V、400A/5A，则该时间段内仪表电能累积为：N/3200X100X80度电能（下图2中表示无功电能正向，值为7321.45度无功电能）。

附录：

签定合同时,请详细写明所需型、输入信号变比，输出要求以及功能

等相关内容。

1、外型尺寸：120*120*112

输    入：AC1140V/100V、AC200A/5A

电力网络：三相三线

通讯接口：RS485（MODBUS-RTU）

2、外型尺寸： 120*120*112

输    入：AC660V/100V、AC400A/5A

电力网络：三相三线

通讯接口：RS485（MODBUS-RTU）

3、外型尺寸：96*960*112

输    入：AC1140V/100V、AC200A/5A

电力网络：三相三线

通讯接口：RS485（MODBUS-RTU）