## 天平的维护和故障排除

天平必须小心使用。称盘与外壳需经常用软布轻轻擦洗。切不可用强溶解剂擦洗。

故障与排除

| 故 障 | 原 因 | 排 除 |
| --- | --- | --- |
| 显示器全不亮 | ·天平未正常接通电源 | ·接通电源 |
|  | ·天平显示器开关未开 | ·按<开机>键 |
|  | ·瞬间信号干扰 | ·重新开关天平或重插电源线 |
|  | ·适配器坏 | ·换适配器坏 |
|  | ·主机面板坏 | ·换主机面板 |
| 只显示“ ”上部线段 | ·超过最大载荷 | ·应立即减小载荷 |
|  | ·可按上述“校准天平”操作顺序重新校准。此时标准砝码放上去后，需要经约8秒种稳定后，再显示校准结果 |  |
|  | ·内部记忆校准数被破坏 |  |
|  | ·称盘未安装好 | ·重新安装称盘 |
| 只显示“ ” 下部线段 | ·称盘未安装好 | ·重新安装秤盘 |
|  | ·未放上秤盘而欠轻 | ·检查传感器 |
|  | ·限位螺丝松 |  |
| 称量显示值不稳定 （数据跳动） | ·有气流 | ·关闭天平防风门 |
|  | ·工作台不稳定 | ·天平置于稳定的工作台上 |
|  | ·天平积分时间短 | ·可选较长的积分时间 |
|  | ·天平所处室温波动大 | ·控制室温 |
| 称量结果不准确 | ·称物前未清零 | ·按<去皮>键 |
|  | ·天平未校准或校准砝码不准确 | ·天平重新校准 |
|  | ·电源电压不正确 | ·改用正确电源 |
|  | ·检验四角误差（是否在合格范围内） |  |
| 显示器停留在某一位数字或出现无意义符号 | ·外界有瞬时干扰 | ·重新开机或重插电源 |
|  | ·电源电压不正确 | ·改用正确电源 |
| 显示器左边稳定标志“0”不熄灭 | ·天平灵敏度较高 | ·改选稳定度低的一档 |
|  | ·天平所处环境不理想（如气流大，有震动，室温波动大等） |  |
|  | ·应改变环境 |  |
| 一直显示等待状态 “———” | ·天平所处环境不理想（如气流大，有震动，室温波动大等） |  |
|  | ·应改变环境 |  |
|  | ·天平灵敏度过高 | ·可选择灵敏度三档 |
| 显示“Err--1”或“Err—2” | ·有瞬时干扰 | ·重新开机或重插电源 |
|  | ·送检修单位，检查，模块或93C46或16V8D |  |
|  | ·天平有故障 |  |
| 显示“CAL”或”Err” | ·校准天平前，秤盘上留有物体 | ·拿去物体，清零校准 |
|  | ·校准砝码不正确 | ·用准确的校准砝码校准 |
|  | ·校准天平前未清零 | ·清零校准 |
|  | ·未显示称量模式就按校准键 | ·转到称量模式 |
| 显示器最右边的称量单位不显示 | ·天平未经校准 | ·需对天平进行校准 |
|  | ·天平内部记忆的校准数据 被冲掉 | ·同上 |
|  |  | ·传感器损坏 |
| 显示“Cou--Err” | ·点数操作时未预置过常数 | ·作点数平均数的预置操作 |
|  | ·预置过常数时称量太大 | ·需要对天平进行校准 |
|  | ·预置过常数时称量太小 |  |
| 不显示 | ·适配器坏 | ·换适配器 |
|  | ·面板坏 | ·换开关面板 |
|  | ·主板坏 | ·换主板 |
|  | ·电源板坏 |  |
| 称重无力 | ·光电池板坏 | ·换电池板 |
| 跳 字 | ·天平传感器中有异物 | ·清理磁钢内异物 |