原子吸收分析条件

原子吸收分光光度法的一个重要特点就是干扰较小，但在有些元素分析时，尤其是石墨炉原子化法中干扰情况是不可避免的。这些干扰一般有以下几种类型。

1.光谱干扰

有如下三种情况造成光谱干扰。

①空心阴极灯内元素不纯

除发射共振线外，还发射分光系统不能分离的邻近线或连续背景光谱，产生干扰，需另选分析线

例如铅空心阴极灯内如有微量杂质铜存在，若不能将铜216.5nm线和铅217.8nm线分开，则铜的共振线将发生干扰，需另选283.3nm的吸收线作分析线

②空心阴极灯老化

产生氧化物，发射连续的背景发射线，产生干扰，需更换新的空心阴极灯

③共存元素的吸收线与被测元素的吸收线相距很近甚至发生重叠，以致同时对光源发射的谱线产生吸收

这种干扰使吸光度增加，导致分析结果偏高。消除的办法是选择被测元素的其它吸收线或从试样中将干扰元素进行预先分离。

2.背景吸收干扰

背景吸收是一种来自原子化器的连续光谱干扰，包括分子吸收、光的散射及折射和火焰气体的吸收等

主要发生在特征谱线较多的远紫外区，而且吸收的谱线范围较宽，因此常常导致分析结果偏高

通过升高原子化温度可降低分子吸收、光的散射及折射所造成的背景干扰

火焰气体的吸收可通过改变火焰的种类和助燃比来减小，也可以用调零的方法加以消除

背景吸收还可用氘灯背景校正法和塞曼效应背景校正法消除

3.电离干扰

被测元素原子在原子化过程中发生电离，使参与吸收的基态原子数量减少，造成吸光度下降

原子发生电离的可能性取决于其电离电位和原子化温度

电离电位低，原子化温度越高，电离干扰也就越严重

消除电离干扰的最有效办法是在标准溶液和试样溶液中均加入过量的易电离元素

由于这些元素的电离电位比被测元素的电离电位更低，在相同条件下更易发生电离故而可提供大量的自由电子，使原子蒸气中电子密度增加，从而使待测原子的电离平衡向中性原子方向移动，这样就可以抑制或消除被测元素的电离

例如原子吸收法中常在Na、K的溶液中加入4mmol/L的Cs溶液，其目的正在于此，因为Cs的电离电位更低，能抑制Na、K的电离。

4.化学干扰

是指在溶液或原子化过程中被测元素和其它组份之间发生化学反应而影响被测元素化合物的解离和原子化

在火焰原子吸收法中主要表现在被测物质与其它物质生成难熔化合物而使分子变得难解离、原子化效率降低，从而产生负干扰

[例]钙与磷酸根在高温条件下产生焦磷酸钙，其热稳定性较大，因而比较难解离，所以在有PO43-存在的条件下测定钙会使测定灵敏度大大降低

抑制化学干扰的方法

①加入掩蔽剂(释放剂)

它与干扰物质形成更稳定或更难挥发的化合物，使被测元素释放出来

[例]分析钙时，在溶液中加入镧盐或锶盐，与磷酸根生成更稳定的磷酸镧或磷酸锶而将钙释放出来，从而消除磷酸根对钙的干扰

[例]铝对镁、钙的分析有干扰，加入8-羟基喹啉后，由于生成了Al(C9H6ON)3 配合物而避免了铝的干扰作用

②加入保护剂

它与被测元素形成更稳定的在原子化过程中易于分解和原子化的络合物，避免被测元素与其它组份间生成难于分解的化合物

[例]测定钙时，可加入一定量的EDTA，使钙转变为EDTA-Ca，这样不仅消除了磷酸根的干扰，而且因为EDTA-Ca在火焰中易破坏而提高了钙的原子化效率

③加入缓冲剂

将过量的干扰元素分别加入试样和标准溶液中，从而使干扰影响恒定下来，即基体一致化

[例]在用氧化亚氮-乙炔火焰测钛时，200mg／L以下的铝对测定有干扰，但钛的含量大于200mg/L时，铝的干扰作用趋于稳定，因此可在钛的试样和标准溶液中加入200mg/L以上的铝，从而使干扰影响达到稳定

这种方法的副作用是往往同时降低了被测元素的测定灵敏度

④化学干扰还可用提高原子化温度、进行化学分离及采用标准加入法等方法来减免

5.基体干扰

基体干扰旧称物理干扰，是指试样溶液在输送、雾化、蒸发和挥发等过程中由于溶剂或溶质的物理性质和其它因素的变化而引起的干扰

如溶液粘度的变化会影响进样速率，表面张力的变化会影响雾滴的大小及雾化效率，溶剂蒸气压会影响试样的蒸发速度和凝聚损失，进而影响到火焰中被测元素的原子数目

在石墨炉原子吸收法中，进样量的大小和进样位置，保护气体的流速等会影响原子在吸收区域的停留时间等

基体干扰可采用配制与试样溶液有相似物理性质的标准溶液来减免，也可用标准加入法来补偿溶液物理性质所带来的干扰

如在分析生物试样时，用Triton X-100溶液作为溶剂来配制标准溶液及稀释试样溶液，效果非常好

6.溶剂干扰

在火焰原子吸收法中，有机溶剂对大多数元素来说都有不同程度的增感作用

例如铜的试样中含有40％的甲醇或乙醇时，其灵敏度约是溶剂为0.1mol／L HCl时的1.7倍，而溶剂为乙酸乙酯时，是它的5.1倍

原因

①主要是因为大多数有机溶剂的粘度、比重和表面张力等均比水小，这样更易被吸入，雾滴更小，使原子化效率提高

②其次是有机溶剂本身也是一种燃料，因而它可改变火焰的性质，使之更有利于元素的原子化

③有些元素可与有机分子形成化合物而使热稳定性降低，这样既避免了一些化学干扰，又有利于原子化

由于有机溶剂本身含有大量的C、H、O，因此要通过实验选择合适的有机溶剂，以免因为燃烧不完全而使原子化过程中产生大量微粒而造成光的散射以及出现分子的强吸收情况等