单角度光泽度计使用说明书

2010/8/24

型号: HP-300

上海汉谱光电科技有限公司

乔辰光 编写

袁琨 审校

目录

一 多角度光泽度计概述	2

二 操作说明	4

1 开机、测量页面与模式介绍	4

2 “主菜单”页面的简要介绍	4

3设置	5

3.1 时间日期的设置	6

3.2 角度选择	6

3.3 存储器格式化	6

3.4 SD卡	7

3.5 校准	7

3.6 模式设置	8

4模式选择	10

5基本测量模式页面	10

6采样测量页面	11

6.1采样测量的操作流程	11

6.2查看采样记录的操作流程	12

7统计测量页面	13

7.1 选择标样与设定容差	13

7.2 统计测量流程	14

8连续测量操作	14

9 USB与蓝牙的设置	15

9.1 USB的使用	15

9.2 蓝牙的使用	16

三：异常处理	16

# 一 单角度光泽度计概述

光泽度计使用须知：

1、本说明书所述“光泽度计”指的是镜向光泽度计或镜面光泽度计，也称“光泽计”。

2、本说明书所述“工作板”指与光泽度计配套，用于仪器校准的工作标准器件。

3、本仪器使用应避开强电磁干扰。

限制性保修与技术支持：

限制性保修的时间段是自购买本产品开始起（时间：如一年）的时间。

如果您的仪器需要服务，请将仪器带到当地的销售部或通过（网址：、、、、、、、）联系我们来进行维修。

在任何时间我们都可以向经销商或顾客提供备用部件如标准校验板等。

为了避免仪器精度受影响以及较为困难的维修，请不要将仪器私自拆开。

如果由于拆卸机器或不正确的使用而导致仪器损坏，请用户自行负责。

HP-300符合用标准：

- ISO2813，ISO7668

- ASTM D523，ASTM D2457

- GB/T 9754，GB/T13891，GB/T7706，GB/T8807

HP-300各项性能指标均达到国家JJG 696-2002计量检定规程中一级工作机的要求。

HP-300广泛应用于：

油漆涂料、装潢材料、建筑材料、塑胶材料、竹木制品、

陶瓷制品、皮革制品、薄膜纸张、印刷油墨、汽车养护、

成型模具等众多领域的材料和制品表面的光泽测量。

| 技术参数： | 单位： | HP-380光泽度计 |
| --- | --- | --- |
| 测量角度： | 度 | 60° |
| 测量光斑： | mm | Gs（60°）： 9x15 |
| 分度值 | GU | 0.1 |
| 复现性 | GU | 0.2 |
| 重复性 | GU | 0.5 |
| 示值误差 | GU | ±1.5 |
| 零值误差 | GU | 0.2 |
| 工作温度 |  | 10°~40° |
| 存储温度 |  | -10°~70° |
| 相对湿度 |  | 小于85%，不结露 |
| 主机电源 |  | +5V 四节AAA碱性电池 |
| 主机体积 | mm | 163.8x58.1x88.3 |
| 主机重量 | g | 520 |

光泽度计功能描述：

- 一键完成测量：一次按键操作可完成测量。测量光入射角度符合ISO 2813规定的测量光入射角度。

镜向光泽度计入射角为60°。

- 人性化设置显示界面。

- 海量存储功能：本机在统计模式下，可累计存储900次测量数据，或30组分组数据。

- 数据浏览功能。

- 本机具有低电能提示功能，存储数据空间满提示功能。

附件描述：

- 电源：标准+5V外接电源。空载电压+5.3V。

- 标准板：该板为光泽度计自诊断标准板，该板另一功能为仪器提供自校准用。

- USB线：与上位机提供通信用连接线。

- 光盘：光盘里的软件，为本仪器配套的上位机软件。

可选件描述：

- SD卡：本机提供外接SD卡存储功能。

2、微型打印机：本机器支持测量结果的打印功能。（连续测量模式没有打印功能）

# 二 操作说明

## 1 开机、测量页面与模式介绍

图1

把光泽度计放到底座上，然后打开开关开启机器。机器进行自动校准。如图1所示。按下“确认”键，进入测量页面。测量页面的测量模式是之前关机时的测量模式。机器被格式化后，开机启动自动进入基本模式页面。如图2 所示。

图2

图3

在测量页面下按“确认”键，系统进入主菜单。如图3所示。“>” 符号的说明：1选中“主菜单>”按“确认”键进入测量模式；2选中除主菜单外的所有含有“>”的选项，按“确认”键可以返回上一级主菜单。

## 2 “主菜单”页面的简要介绍

*将光标移至“主菜单>      ”后按“确认”键，可以进入测量页面。

*将光标移至“采样记录     ”后按“确认”键，可以查看某个标样下的统计测量记录。

*将光标移至“标样/容差    ”后按“确认”键，可以选定标样和该标样下的容差。

*将光标移至“设置         ”后按“确认”键，可以设置系统的参数。

*将光标移至“模式选择     ”后按“确认”键，可以选择“基本模式”、“采样模式”、“统计模式”和“连续模式”四种测量模式中的一种。

*将光标移至“USB传输    ” 后按“确认”键，可以与上位机进行数据传输。

*将光标移至“蓝牙传输     ”后按“确认”键，可以与上位机进行无线数据传输。

## 3设置

进行时间日期、校准、存储器格式化、模式设置、SD卡的设置。如图4 所示。

图4

### 3.1 时间日期的设置

图5

在“时间日期设置”页面下，按“上”“下”键调整“|”所对应的数字，按“测试键”确认。如图5所示。请用户将时间设定为测量时的时间。有些情况下会出现提示“设置错误”，此时请用户重新设定时间，以便正常测量。

### 3.2 存储器格式化

图6

“设置”中选择“存储器格式化”，进入“格式化”，按“确定键”确认格式化，按其他键取消。如图6所示。

### 3.3 SD卡

图7

在“设置”中选择“SD卡”，进入“检测SD卡”页面。如图7所示。检测到后，系统自动将测量数据写入到SD卡。按“确认键”返回主菜单。

### 3.4 校准

图8

图8 所示的是校准流程图。

图9

在校准页面下选择“校准”，系统会自动进行校准。如图9所示。

图10

一切正常的情况下，机器会校准通过。如图10所示。若出现校准不通过情况，请重新校准。

注意：1校准时确定底座标准校验板是干净的。2仪器正确放置在底座上。

图11

如果底座标准校验板出现问题，用户可以进入“修改校准值”页面修改已经校准的数字使其成为正确的校准值，按“测试键”保存。如图11所示。

### 3.6 模式设置

图12

“模式设置”的系统操作图。如图12所示。

“基本模式设置”和“采样模式设置”暂无模式设置。本机器在后续升级会添加性的设置。

图13

“统计模式”和“连续模式”测量结果显示设置页面：测量页面有8项备选项，最多可选择3个选项。8个备选项分别为：测量值、平均值、最大值、最小值、范围、dev、差值、通过/不通过。选中的选项按“确认”键取消备选项，在按“确认”键即可选中新的备选项。如图13所示。按“测试键”保存退出。

图 14

在“连续模式选”页面中选“测量次数”按“确认”键进入图14页面，按“确定键”选中修改数字，按“上”“下”键更改测量次数，按“测试键”保存。测量次数的设置不可以小于10次，否则请重新设置测量次数。

图 15

在“连续模式选择”页面中选“测量间隔时间”按“确认”键进入图15页面，按“确定键”选中修改数字，按上下键调整“|”所对的数字时间。按“测试键”保存。间隔时间设置为5~9秒，默认为5秒。

## 4模式选择

图16

“模式选择”页面下有“基本模式” “采样模式” “统计模式” “连续模式”四种测量模式。

“基本模式”：最简单实用的测量模式，不含保存和统计功能。

“采样模式”：采标准样的测量模式。在“统计模式”和“连续模式”测量前必须先进入“采样模式”下进行采样。然后确定标样与容差后方可进行“统计模式”或“连续模式”的测量。

“统计模式”：在此模式下测量前需要选择标准样和设置容差。它具有统计和保存测量数据的功能。测量时显示被测物品的测量值以及该测量值的差值、最值、范围等的统计值。（具体说明请参照“统计模式测量”一节）。

“连续模式”：在此模式下测量前需要先选择标准样和设置容差。它与“统计模式”区别是测量值不能保存。可以设置测量次数。对被测品自动进行重复测量。可以设置测量的时间间隔，单位是秒（s）。机器默认的时间间隔是5s。如图14,15所示。

按“确认”键使某种模式被选后，会在其后面显示“@”。图16所示表明当前测量模式是“统计模式”。机器连接微型打印机，在“基本模式”“采样模式”“统计模式”三种测量模式下可以打印测量结果。

## 5基本测量模式页面

在主菜单中，按“上”“下”键选择“模式选择”，按“确认”键进入“模式选择”页面。再按“上”“下”键选择“基本模式”，按“确认”键选中“基本模式”。

图17

基本测量模式是常用的测量模式。它也是机器格式化后的默认测量模式。这种测量模式不需设置任何参数，但其结果不可以保存。如图17所示。

## 6采样测量页面

### 6.1采样测量的操作流程

在主菜单中，按“上”“下”键选择“模式选择”，按“确认”键进入“模式选择”页面。再按“上”“下”键选择“采样模式”，按“确认”键选中“采样模式”。再按“确认”键或“测试”键返回主菜单。如图18所示。

图18

输入样品名页面

图19

设置要保存的样品名：前半部分为英文字母，默认为“SMP”按“上键”“下键”来切换字母；后半部分为数字，默认为001更改样品名。完成后按“测试键”确认。如图19所示。

### 6.2查看采样记录的操作流程

图20

图20所示的是选择标准样并查看测量记录。

在“查看测量记录”页面下，按“上”“下”键可以翻看在当前标准样下的测量值，每个标样下有20组数据。

图21

“主菜单”下选中“采样记录”进入选择标准样，按“上”“下”键切换选择标准样。屏幕下方显示“测量时间”，“num” 显示的是测量序号。如图21所示。

图22

按“上”“下”键可以翻看在当前标准样下的测量值，每个标样下有20组数据。如图22所示。

## 7统计测量页面

### 7.1 选择标样与设定容差

图23

统计模式测量前，先要选择标样与容差。如图23所示。

图 24

“请选择标准标样”页面：按“测试键”进入设置，按“确认键”选择该标样。如图24所示。

图25

“|”所对数字按“确认键”选中后，按“上”“下”键修改。完成后按“测试键”进行确认。如图25所示。

### 7.2 统计测量流程

图26

图26所示的是统计测量的操作方法。选定统计测量模式后，进入测量页面，按“测试键”进行测量。

图27

进行测量时，显示的测量结果有如下几部分成：如图27示。

A: 当“统计测量模式”或“连续测量模式”打开时，显示已选择的标准品的名称。

B: 显示当前测量序号和预设定总测量次数。

测量完成后，可以在“采样记录”中查看统计测量记录。请参考“查看采样记录的操作流程”这一项。

## 8连续测量操作

测量前请先确定标样以及容差。然后在“模式选择”中选择“连续模式”进行测量。如图28所示。

图28

图29

光标选中主菜单，按确认键进入测量页面。机器会自动进行测量。如图29示。“T”为已经测量的次数。“N”为总的测量次数。

## 9 USB与蓝牙的设置

### 9.1 USB的使用

图30

USB与计算机连接后的操作流程。如图30所示

图31

在“主菜单”选择“USB传输”按“确定键”进入“USB接口检测中”。如图31所示。

图32

当与计算机连接成功时，显示如图32页面。注意：用户计算机上需要有本机器的USB驱动程序，安装完USB驱动程序机器方可连接成功。

### 9.2 蓝牙的使用

图33

蓝牙传输的具体操作如图33所示。在“主菜单”选择“蓝牙传输”，按“确定键”进入“蓝牙已经打开”。按“测试键”进行测试。按“确认键”退回主菜单。

# 三：异常处理

以下信息您可能会在某些情况下用到

| 异常情况 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 测量数据出现错误或者偏离正常值 | 1此时应该进行多次测量以确保测量值的准确性。 2检查底座标准校验板是否干净，并且把机器与底座压紧重新校准。 3可能在测量时机器没有与被测物压紧。 |
| 统计模式与连续模式不能进行测量 | 1请确认是否已经采集了标准样。 2请确认是否选定了标准样。 3请确认选定的标准样下是否已经有30组数据，查看方法参照6.2节“查看采样记录的操作流程”。 |
| USB连接不成功 | 1请确认USB连接口是否连接正常。 2计算机是否安装了USB驱动程序。 |
| 蓝牙连接不成功 | 1机器与计算机是否开启了蓝牙。 2机器与计算机距离是否超过有效距离。 |