Elcometer 108 液压式拉拔试验仪

1.0简介

图1--易高108液压型粘合度测量仪

图2-锻模-测试面

图3-锻模工具

图4-锻模插头

2.0 操作指南

2.1 快速指南

- 准备和使用圆形锻模（见图5）。

图5

NB. 将圆形锻模附着在表面时一定要严格遵守图示，否则将无法使用ELCOMETER108并展开黏度测试。

2. 按照图6所示连接ELCOMETER108和圆形锻模

3. 增加压力直到锻模和涂层从表面脱离或压力达到规定值。

图6						  图7

4. 记录结果

2.2 具体操作

2.2.1 准备锻模。

- 若可能，如章节2.2.7 描述那样清洁锻模。

- 用溶解剂去掉锻模测试表面和SAMPLE AREA的油脂物。

将锻模测试表面涂上薄而平整的胶层。

将锻模按在SAMPLE 上约10秒钟。

2.2.2等胶硬化

不要碰锻模，等待至少15分钟（推荐2小时以上）， 等其自然硬化。

2.2.3 ELCOMETER108准备测试

逆时针转动手柄至完全释放全部压力，提升针杆。

向上拉动连接套筒，将细杆插入原形锻模中央。释放连接套筒使测量仪与锻模紧密连接。必要时可用锻模工具（见图3）将多余的黏合剂从锻模中央除掉。

转动压力表上的拉杆指示器至“0”刻度。

2.2.4 黏度测试

均匀缓慢顺时针地转动手柄以增加压力：

若为破坏性测试，转动至锻模脱离；

若为非破坏性测试，转动至达到最小规定压力值；

尽可能在90秒钟之内完成测试，这样符合黏度测试标准。

2.2.5 测试结果

记录以下信息：

- 压力值：由红色拉杆指示器显示

- 测试场所

- 黏合剂类型

- 表面黏合剂温度

- 外界温度

- 相对湿度

- 露点

- 涂层系统描述

- 测试持续时间

- 破裂现象，如：表面和涂层之间的窄馏份，各涂层之间的分离，锯齿边。

2.2.6 测试完成

顺时针转动手柄至完全减压至“0”。

2.2.7 清洗锻模

警告！清洗时会产生有害气体，务必保持室内通风，切莫吸入该气体。

将PIPEMASTER加热钳插入提供的干线中预热5分钟。

用加热钳加热原形锻模3-5分钟，去掉黏合剂。

用坚韧刀片把锻模测试面上的涂层去掉。

将原形锻模浸入水中，或自然冷却。严禁将PIPEMASTER加热钳放入水中。

可使用细密砂纸或类似物将干燥冷却后的胶去除掉。

使用锻模工具可将所有胶从锻模中央清除。

使用溶解剂可将油脂从测试表面擦掉。

3.0辅助信息

3.1 插头的使用

对于慢干胶，推荐在使用之前于锻模中央处放置一个尼龙插头。这样可以防止胶流到锻模中央而影响测试。小心擦拭中心孔可增强胶黏着力。

插头使用方法：

- 将插头插入锻模中心孔，使尖端刚好突出于测试表面之下。

- 将胶粘在锻模测试面上（见章节2.2.1 和图5），须小心莫使胶碰到插头上。

- 将锻模和插头按在测试区约10秒钟。

- 将插头从锻模中央取出，用浸泡于溶解剂中的绵纸将边缘擦净。若插头和锻模已粘住，用镊子取出。

5. 结束测试。参考2.2.6章节。www.tc817.com

3.2 黏合剂和涂层

通常推荐氰基丙烯酸盐粘合剂，如M 2000黏合锻模和试验块，因它的卷缩时间相对较短。但它基于以下原因不能适用于下列涂层：

- 热塑性塑料、.纤维素、乙烯基、氯化橡胶、丙烯酸树脂，胶会与这些涂层产生反应。

- 多孔渗水涂层，如某些金属喷涂层，胶会渗入并与微粒混合，因此而降低黏性。

一种双包环氧胶（TWO-PACK EPOXY），如环氧树脂粘合剂或改进了的丙烯酸凝胶体型粘合剂应与以上1、2两项中提到的涂层一起使用。

若对使用的黏合剂不太确定，请联系涂层生产商寻求帮助。

3.3 表面

表面必须足够坚硬能够承受局部受力而不变形。通常超过4mm厚的金属便可满足要求。 ELCOMETER108 不适用于木质或类似的可压缩材质的表面。

弯曲、变形、扭曲表面将影响测量，并可能导致无效测量结果。

3.4 曲形表面

在曲形表面上使用平整锻模能产生错误测量结果。其结合缝隙处黏合剂填充不到，会导致以下结果：

- 锻模可能会削落或纽断而不是正常取下。

- 在压力所及的表面处会留下痕迹，这是由不可比较的不同弯曲度造成的。

- 黏合剂量不足以承担压力，导致涂层从表面上脱离之前就产生黏合剂破裂。

在小于2米（6英尺7英寸）的直径上使用曲形锻模可避免上述结果。请见6.1章节。

曲形锻模和平整锻模的使用方法是一样的，注意管上的纵向轴要与锻模上的标记匹配。

3.5 在锻模表面切割

锻模切割器可用来切割涂层使锻模底下的涂层被隔离开来。须注意该操作会导致一些涂层产生小裂纹而损毁。 锻模切割器应在测试开始前经全体成员同意方可使用。

4.0 维护

- 该器件每月至少用一次。

- 不要在压力环境下贮存本品。

- 定期检查软管和连接套筒看是否有油漏。

- 偶尔给手柄线滴少量油。

- 抹掉针尖上的油以防止测试时与黏合剂黏合。若已经黏合，将绵纸放在连接套筒上，用细密砂纸或类似物将黏合剂从针尖处擦掉。将绵纸从连接套桶上小心拿开。

- 为保护针尖在贮存和运送过程中不受损害，将一枚圆形锻模与之连接。

- 若有麻烦请洽ELCOMETER公司或当地分销商。

NB 请不要试图打开仪器。

5.0 技术规格

- 该压力仪器的测试范围是0~18兆帕（0~2600泊）。当锻模和涂层从表面分离时会有能量释放，因此加压不要超过上限。压力太大时仪器会损毁。

- 尽管仪器测量的压力很大，但因其内部含有不可压缩的油成分而很安全。即使一点点泄漏也会导致压力急剧降低；比如漏油0.5cm³（0.03立方英寸）会使压力由13.8降至0兆帕（2000降至0泊）。 所以，若仪器破损导致漏油，压力会急剧降低，损毁的可能性便会极小。

操作范围：      0~18兆帕（0~2600泊）

刻度范围：      0~25兆帕（0~3500泊）

每一刻度代表值：

公制（黑）    1格≡1兆帕

英制（红）    1格≡100泊

精确度：

公制（黑）    ±0.5兆帕

英制（红）    ±50泊

净重：          1.4千克（3磅）

毛重：            ~4.6千克（~10磅）

（含箱重和附件重）

长度：            ~520毫米（20英寸）

包装尺寸（外围）： 520mm X 370mm X 125mm

（20⅜英寸 X 14½英寸 X 4¾英寸）

黏合剂：          氰基丙烯酸盐粘合剂

（3M 酚醛-环氧树脂类粘合剂 M 2000）

压力等级：

| 细项 | 压力 兆帕（psl） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| //////////// | 工作 | 爆裂 | 泄露 |
| 软管 | 34（5,000） 41（6,000） | 138 (20,000) | 103 (15,000) |
| 连接器 |  |  |  |

6.0 备件附件

6.1 曲形锻模

曲形锻模可用来测量凹凸的直径。销售零件序号从T108122741至T1081227411为凸；T10812401至T108121438为凹。范围详情请垂询易高销售部门。