CHY型陶瓷砖恢复系数测定仪

使 用 说 明 书

北京纽利德科技有限公司

北京丰台区南苑北里二区6号楼南德大厦501室

010-51482161 51482162 51482163

www.ceshi17.com www.ceshi17.net

- 概述

CHY型陶瓷砖恢复系数测定仪（以下简称测定仪）是用测恢复系数来确定各种砖抗冲击性的仪器。主要用于测定各种陶瓷墙地面砖恢复系数来确定陶瓷砖的抗冲击性，本测定仪按照Q/JYY033—2001《CHY型陶瓷砖恢复系数测定仪》制造，符合GB/T3810.5—1999《陶瓷砖试验方法—第5部分：用测恢复系数确定砖的抗冲击性》和ISO10545—5:1996《陶瓷砖—第5部分：用测恢复系数确定砖的抗冲击性》的要求，该测定仪操作简便，读数直观，试样一次放置无需计算即可读出回跳高度与恢复系数。

- 主要技术参数

1.钢球规格：	φ19mm±0.05mm

2.下落高度：	1000±1mm

3.电源：			AC220V  50Hz

4.外形尺寸 (长×宽×高)：500×400×1440mm

- 结构（见图一）

- 原理

使φ19的钢球从1m高落到试样上并测定其回跳高度，以此测定恢复系数。

- 测定仪的安装与调平

测定仪拆箱并按装箱单验收后，先检查各处有无松动，然后安装地脚置于坚固的平台上，观察机座上的水平泡，调整地脚使仪器水平，将地脚锁紧螺母锁紧，然后把一个钢球放进柱塞顶面的球窝内，再将托板球窝向下放在钢球上，再将信号连接线按指示接好。

- 使用方法

第一步，按GB/T 3810.5—1999要求制备试样。

第二步，旋转手轮使托板下降至合适位置，将试样从夹具后部放入，再反向旋转手轮加紧试样。

第三步，插好电源，把另一个钢球放进机头的球窝内，钢球将被自动吸住。

第四步，按降落键，钢球自动落下，待钢球反跳，第二次落下并反跳后，用手向上抬起扳手，接球板弹回接住小球，从前方出口用手将钢球收回。此时仪器已经自动测出试样的恢复系数及钢球的回跳高度。

第五步，按读取键盘，仪器显示试样恢复系数，在按转换键仪器显示钢球回跳高度。

第六步，取出试样，准备下次试验，试验全部作完后，关闭电源，清洁仪器。

1.地脚			2.地脚锁紧螺母			3.底座			4.立柱

5.机头			6.落球					7.集管			8.试样

9.托板			10.钢球					11.柱塞			12.手轮

图一  结构图

- 注意事项

1.由于瓷砖表面微观不平，有可能使钢球反跳后碰到收集管内壁，此刻扳动扳手，将球收好，用手轻移转动机头，即可调整好冲击位置，再按清除键，清除上次无效冲击，再装上钢球按降落键重新做一次。

2.定期给导向拄塞黄油（通过黄油嘴）。

3.实验室必须符合国标中的规定。

附录   陶瓷产品试验设备简介

CZY型	陶瓷砖平整度、边直度、直角度综合测定仪

CXK型	陶瓷吸水率真空装置

TZS型	数显陶瓷砖抗折试验机

CHY型	陶瓷砖恢复系数测定仪

CM 型	无釉砖耐磨试验机

CYM型	陶瓷砖釉面耐磨试验机

CZ 型	陶瓷砖釉面抗龟裂蒸压釜

CRS型	陶瓷砖抗热震性试验机

CLD型	全自动低温冻融试验装置

CJY型	陶瓷砖静摩擦系数测定仪

CBY型	陶瓷砖边直度弯曲度测定仪

CHD型	陶瓷砖厚度测定仪

CZR型	陶瓷砖坯针入度测定仪

CMD型	陶瓷砖坯密度测定仪

DRL型	快速升温电热炉

CBZ型	陶瓷砖坯制样机

CKL型	卫生陶瓷抗龟裂试验机

BT型		油毡纸不透水仪

CQS型	数显工程陶瓷弯曲强度试验机

FZS型	数显非金属薄板抗折试验机