YJZ-500A

高强螺栓检测仪

使用说明书

北京纽利德科技有限公司

目  录

一、主要性能指标………………………………3

二、按键说明……………………………………4

三、显示说明和参数设置………………………5

四、试验操作……………………………………8

五、试验结果处理和打印………………………8

欢迎您选用YJZ-500A 高强螺栓检测仪，深表感谢。使用本机前，请认真阅读《使用说明书》，充分理解后，再开机使用，请您爱护本机，并正确使用，以便使该机永远保持较高的精度和良好的运行状态

##### 一、主要用途和性能指标

该检测仪根据GB50205-2001《钢结构工程验收规范》有关要求设计制造，可对大六角头高强螺栓连接副(M16,M20,M22,M24,M27,M30)的轴力、扭矩、扭矩系数、进行检测，显示并打印。若配备扭剪型专用扭矩扳手后也可以检测扭剪型高强螺栓连接副(M16,M20,M22,M24,M27,M30)的轴力值，当轴力达到标准规定的值后，检测仪发出蜂鸣声并记录检测数据，同时检测仪根据检测的轴力和扭矩自动计算出扭矩系数并且自动显示出来；当一组试验做完后检测仪自动计算N个试件的平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、标准偏差和变异系数等；键入试验编号、高强度螺栓的型号、等级和规格等；控制系统能对32组数据进行循环更新存储并能随时读出和打印。

具有参数备份和恢复功能，自动标定功能，根据高强螺栓的检测要求还设置了峰值保持的监测以及传感器过载保护提示等功能。为了便于用户能与计算机联机设置了RS232接口；可将数据传送到计算机，进行进一步的处理后，打印出报告（需特殊订货）。

技术参数：

电压： AC 控制系统220V AC

轴力检测范围：20-500kN

扭矩检测范围：10-2000Nm

螺栓规格：M16-M30

螺栓长度：55mm-280mm

试验精度：轴力±1.0% 扭矩±1.0%

##### 二、按键说明：

按键功能说明：

| 按键名称 | 试验状态功能定义 | 设置状态功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 【↑↓】 | 切换到设置状态界面 | 切换到试验界面 |
| 【功能1/配置】 | ------ | 切换至配置界面------ |
| 【清力1/标定】 | 当前轴向力值清零 | 切换到参数标定界面 |
| 【清力2/校时】 | 当前扭矩力值清零 | 切换到欢迎界面 |
| 【功能2/结果】 | ------- | 切换到试验结果界面 |
| 【清峰/打印】 | 当前峰力值清零 | 打印当前试验结果 |
| 【处理/选择】 | 处理当前试验结果 | 选择欲设置项 |
| 【结果/<】 | 显示当前试验结果 | 设置位左循环移位 |
| 【功能3/>】 | ------- | 设置位右循环移位 |
| 【功能4/∧】 | ------- | 设置位加1 |
| 【试验/∨】 | 开始试验 | 设置位减1 |
| 【停止/确定】 | 结束试验 | 保存设置项 |

##### 三、显示说明和参数设置

###### 3.1、欢迎界面

试验仪第一次上电后，屏幕显示欢迎界面，并显示当前日期和时间，20秒钟后自动切换到试验界面：

###### 3.2、试验界面

第一次上电显示欢迎界面20秒后自动显示试验界面，或按【↑↓】键显示试验界面，实时显示当前轴向力值和扭矩力值，峰力值和及过载提示，试验规格和试验状态：

试验过程中，实时显示记录的试验结果。

###### 3.3、试验参数设置界面：

在试验界面时，按【↑↓】键后进入试验参数界面，通过按【处理/选择】选择设置项，在此界面上可以对试验模式、试验等级、扭矩传感器量程、螺栓规格等参数通过按键进行更改设定：

###### 3.3.1试验模式设置

    - 屏幕显示试验参数界面时，按【处理/选择】键，移动左侧光标定位在试验模式行。

    - 按【功能4/∧】或【试验/∨】选择试验模式，共有两种试验模式：大六角螺栓、扭剪型螺栓。

    - 按【停止/确定】保存设置。

###### 3.3.2试验等级设置

- 屏幕显示试验参数界面时，按【处理/选择】键，移动左侧光标定位在试验等级行。

- 按【功能4/∧】或【试验/∨】选择试验等级，共有两种试验等级：8.8s、10.9s。

- 按【停止/确定】保存设置。

###### 3.3.3扭矩量程设置

- 屏幕显示试验参数界面时，按【处理/选择】键，移动左侧光标定位在扭矩量程行。

- 按【功能4/∧】或【试验/∨】选择扭矩量程，共有两种量程：1000Nm、2000Nm一般选取2000Nm（若需使用1000Nm量程，需特殊订购1000Nm传感器）注意：量程选取错误扭矩值通道不工作。

- 按【停止/确定】保存设置。

###### 3.3.4试验规格设置

- 屏幕显示试验参数界面时，按【处理/选择】键，移动左侧光标定位在试验规格行。

- 按【结果/<】左移一位增加位数或按【功能3/>】右移一位减少位数，选择要调整的位。

- 按【功能4/∧】或【试验/∨】修改该值。规格有M16 M20 M22 M24 M27 M30六种选择，其他无效。

- 按【停止/确定】保存设置。

##### 3.3.5日期时间设置

A、 第一次上电或在试验界面时按【↑↓】后，返回试验参数界面，再按【清力2/校时】屏幕显示欢迎界面时，可对时间和日期校对。：

B、 按【结果/<】、【功能3/>】、【功能4/∧】或【试验/∨】进行时间和日期的调整。

C、按【停止/确定】保存设置。

###### 四、试验操作：

###### 4.1  螺栓副装夹：根据螺栓的规格先选定对应的内挡板和外挡板，根据螺栓副的长度，调节移动拉力座的前后位置，按机械结构图所示将螺栓副、螺栓套筒、扭力传感器装好。

###### 4.2  电控操作：打开电控盒的电源开关，按照3.3试验参数界面内容进行正确的试验参数设置后，先按动【↑↓】返回试验界面，再按动【清力1/标定】键和【清力2/校时】键对当前轴力值和扭矩值进行清零，按【试验/∨】键后，开始顺时针方向缓慢匀速加荷，当轴力值达到标准要求值时，设备自动报警，这是应立即停止加荷,设备便自动保存本次试验数据，反向施力将螺栓副松开，进行下一次试验。依次对8组螺栓副进行试验完毕后，按动【处理/选择】键设备便自动进行数据计算出8组螺栓副的平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、标准偏差和变异系数等。

##### 五、试验结果处理及打印

- 试验完成后，按【处理/选择】键，处理试验结果。

- 按【结果/<】键，可查看当前处理的试验结果。

- 按【结果/<】或【功能3/>】翻页查询历史试验结果。

- 在试验结果界面，按【清峰/打印】，打印当前页试验结果。

编号的全部数据。

Z:是指数据的平均值。

S:是指数据的标准偏差。

C：是指数据的变异系数（%）。

4、若需要连接计算机则先将高强螺栓管理软件复制到计算机并解压，点击运行程序的图标在控制盒与计算机连接时一定要先关闭电源，等连线接好后再打开控制器的电源，在控制器液晶屏处于试验结果界面，按【功能4/∧】，当前显示的试验结果 既可以传到计算机，然后按计算机显示界面的打印图标就可以将该试验结果打印(此功能需特殊订货)。

机械结构示意图

装箱单

| 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 试验主机(含控制器、承载机柜) | 台 | 1 |
| 电源线 | 根 | 1 |
| 轴力传感器500Kn(已装在设备上) | 只 | 1 |
| 轴力传感器信号线 | 根 | 1 |
| 扭矩传感器2000 N.m | 只 | 1 |
| 扭矩传感器信号线 | 根 | 1 |
| 重力套筒27、34、36、41、46、50 | 套 | 1 |
| 螺栓外挡板 16/20/22/24/27/30 | 套 | 1 |
| 螺栓内挡板 16/20/22/24/27/30 | 套 | 1 |
| 防转插板27、34、36、41、46、50 | 套 | 1 |
| 施力接头 | 件 | 1 |
| 施力杆 | 套 | 1 |
| 合格证 | 份 | 1 |
| 说明书 | 份 | 1 |
| 装箱单 | 份 | 1 |

北京丰台区南苑北里二区6号楼南德大厦501室

010-51482161 51482162 51482163

www.ceshi17.com  www.ceshi17.net