DJGW-2A钢筋位置测定仪

使 用 说 明 书

___________________________________________________________________________________________________ - - 1

北京纽利德科技有限公司

北京丰台区南苑北里二区6号楼南德大厦501室

010-51482161 51482162 51482163

www.ceshi17.com www.ceshi17.net

§1.概述

感谢您使用DJGW-2A钢筋位置测定仪。

我公司的钢筋位置测定仪已形成系列产品，较早的DJGW-A钢筋位置测定仪在我国已得到普遍的推广应用，但在几年的使用过程中，用户反馈给我们诸多的需改进的建议，为兑现我公司对社会的承诺，2003年对DJGW-A仪器进行了全面的改进升级。升级后的仪器，仪器机壳外形更美观和适用于现场测试；操作界面更简单直观；对钢筋的响应速度更快且提高了测试效率。DJGW-1A仪器主要用于单点测定钢筋位置、保护层厚度和钢筋直径，钢筋间距需用直尺测量。DJGW-2A仪器除具有DJGW-1A仪器钢筋检测功能外，具有测距功能，在一个方向连续扫描，显示测线长度内钢筋间距，钢筋位置和保护层厚度，两个方向扫描，可显示网状钢筋的分布。

虽然DJGW-1A和DJGW-2A仪器相对DJGW-A仪器进行了较大的改进和升级，但我们深知，任何技术的发展都是无止境，技术的进步永远满足不了人们对它的预期，这也是社会进步的动力所在。因此我们一如既往，诚恳地欢迎尊敬的用户在使用我公司仪器的过程中，有任何小的不满意，敬请不吝赐教。共同为提高我国钢筋检测和工程质量水平做出贡献。

§1.1.仪器组成和主机面板、键盘说明

·仪器组成：如图1—1所示，仪器的基本组成由主机、探

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2

头、测距轮和信号电缆组成。

图1—1 仪器基本组成及外观

·主机面板及键盘说明见图1-2：

①显示屏：显示测试结果，测试条件，选项等内容；

②开/关：打开或关闭仪器电源；

③测试：进入测试状态；

④↑：光标上移或数字增加；

⑤测距：测量探头移动距离；

⑥→：光标右移；

⑦选项：进入主菜单，选择测试条件；

⑧←：光标左移或选择“是”、“否”小间距钢筋测试；

⑨取消：取消当前次的测试结果；

⑩↓：光标下移或数字减小；

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 3

○11确定：确认选择项目或测试结果确认；

○12九针孔插座：连接计算机或测距轮；

○13九针插座：连接探头；○14背光与不背光交替选择按扭。

§1.2.主要技术指标

钢筋直径适用范围：ф6—ф40(厚度<40mm)。

1.保护层厚度范围

保护层厚度（见下表）：

| 钢 筋 型 号 | 保护层厚度(mm) | 小间距测试 |
| --- | --- | --- |
| ф6—ф40 | 15—50 | 只适用于小探头，选择小间距测试时，测试厚度为 6—30mm |
| ф6—ф16 | 40—100 |  |
| >ф16 | 40—110 |  |
| 注：小探头测试厚度为：15—50 大探头测试厚度为：40—100 |  |  |  |

2．检测准确度：

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 4

钢筋保护层厚度：15—50mm，误差≤±1mm；

50—80mm，误差≤±2mm；80－100mm，误差≤±3mm。

钢筋直径：±一个规格，选择小间距测试时不能测钢筋直径。

钢筋平面位置：误差≤±3mm。

3．仪器存储数量： 6400根钢筋检测数据。

4．使用环境：环境温度：0°—40°C；

相对湿度：<85%。

5．电源：9V DC（6节5＃电池）；工作时间：＞30小时。使用过程中，仪器出现嘟⋯⋯的报警声，提示需更换电池。

6．仪器体积：225×180×80（mm）；

探头体积：大：163×76×40（mm）；

小：134×56×38（mm）；

测距轮：65×35×40（mm）。

§1.3.工作原理

图1-3 仪器工作原理框图

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 5

DJGW-2A钢筋位置检测仪主要由信号发射、接收，信号处理、显示、键盘操作、数据传输等单元组成，如图1-3所示。首先由信号发射单元向砼内部发射脉冲电磁波，当砼内部有钢筋存在时，钢筋产生二次感应磁场，并由信号接收单元接收钢筋感应的二次场，由于不同直径和不同保护层厚度的钢筋产生二次场强度不同，信号处理单元对接收的信号进行处理，运算后，以数值和指示条的形式显示出来，操作员据此确定钢筋平面位置，保护层厚度自动计算、显示、储存。

§2.现场测试方法

操作步骤如下图所示。

§2.1. 测点、测线和测区布置

DJGW-2A仪器具有三种检测功能，即单点检测、剖面或面积检测。应根据检测目的，构件类型布置相应的测点，测线或测区。

§2.1.1.测点布置：单点检测主要用于测点钢筋直径和保护层厚度，测点应布置在钢筋上（钢筋位置可用DJGW-2A仪器确定）。适用于测定钢筋直径的测点位置见图2-1。在单点检测方式下，探头也可按一条测线连续移动，检测测线上钢筋位置和保护层厚度，只是不能记录钢筋间距。测线布置见图2-2。

§2.1.2.测线布置：当需要检测某一剖面的钢筋分布时，可在构

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 6

件上，垂直于钢筋走向布置一条测线，每条测线最长为10m或最多分布50根钢筋。测线布置位置见图2-2。

图2-1 测点位置布置示意图

图2-2 测线布置及现场测试示意图

§2.1.3.测区布置：当需检测构件内钢筋网格分布时，可布置测区检测，测区面积分三种规格：0.5×0.5（m）、1.0×1.0(m)和2.0×2.0(m)。测区布置见图2-3。

当构件是柱或梁时，图2-3中x方向可绕柱或梁一周或半周（长度0.5、1.0和2.0），y方向为0.5、1.0或2.0m长度，检测结果显

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 7

示的柱或梁的网状钢筋为平面展开图。

图2-3 测区布置示意图

§2.2.仪器连接、开机和清零

·仪器连接：钢筋保护层厚度小于60mm时，使用小探头；保护层厚度大于60mm，使用大探头。用信号电缆连接主机和探头。需要测距时，按测距轮。将插头固定螺丝旋紧。每次更换探头应在开机前连接好，以便仪器判定探头类型。

DJGW-2A 钢 筋 位 置 测 定 仪

图2-4 开机后显示的界面

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 8

·开机：按开/关键，仪器开机，屏幕显示图2-4界面3秒钟，自动进入选项菜单，见图2-5。

选 项 √ 单 点 测 量 剖 面 测 量 网 格 测 量 清 除 数 据 传 输 数 据

图2-5 选项菜单

在图2-5选择菜单中，将光标移到执行的选项，标记变为“√”，按确定键即选择了该项操作。没被选定的项，标记为“□”。

·清零：仪器在图2-5状态下，拿起探头，远离铁质物品50cm以上，按确定键,仪器进入图2-6界面，这时已完成清零过程，仪器进入测试状态。

区号：测线号或多个测点组成的测区号；

直径：预设直径；

根数：同一测区储存钢筋根数；

加密测试：选择是否小间距钢筋测试，默认为“否”，按下“”键为“是”，再一次按“”键又变为“否”；

测试直径：＊＊：显示钢筋直径；

0 0 0：显示保护层厚度最小值；

= = =：显示探头到钢筋的距离。

图2-6 仪器检测界面

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 9

§2.3. 单点检测

§2.3.1.钢筋位置及保护层厚度测定

§2.3.1.1.设置：仪器界面在图2-6中按选项键，光标移动到设置位置， 按确定键，区号数字区有一闪烁横线，见图2-7，这时用、、、增减数字，移动光标，输入区号，按确定键确认区号正确。测区号一般情况下，前两位可代表建筑物编号，后两位表示测区号（一个测区可包含若干个测点）。

图2-7 仪器的设置状态

§2.3.1.2.钢筋位置和保护层厚度测定：仪器在图2-7状态，按测试键，仪器进入钢筋测试状态，见图2-8。

在正式测试前，用和键输入钢筋直径。这时，探头放在

图2-8 仪器处于测试状态

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 0

构件表面测区的起始位置，沿测线缓慢移动探头开始测试。当探头移动过程中，仪器显示的保护层厚度值在不断的变化，当保护层厚度逐渐减小，指示条逐渐增大，说明探头正在向钢筋上方位置移动，当探头上竖线与钢筋重合时，保护层厚度值最小，指示条长度最大，见图2-9。

图2-9钢筋保护层厚度测试结果

在实际测试过程中，探头是连续移动的，当探头经过一根钢筋时，仪器会发出“嘟”的报警声，提示操作员已测到钢筋，由于探头在连续移动，当听到报警时，探头已稍微偏离钢筋位置，操作员应再反向移动探头，找到最小保护层位置后，再按确定键储存，见图2-9。每储存一根钢筋资料，该测区钢筋根数自动增加1，该测区测试结束，测试下一测区前，按§2.3.1.1设置下一测区编号，钢筋根数从1开始。

测线布置及现场测试过程见图2-1。 测线应布置在相邻两根钢筋中间。

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 1

§2.3.2.钢筋直径和保护层厚度测定

直径测试用小探头，钢筋间距宜大于150mm，保护层厚度小于40mm。严格按以下步骤测试：

1.测点位置布置：适用测定钢筋直径的测点位置见图2-1。如测纵向钢筋直径，测点布置在纵筋上且位于相邻横向筋中点。测横向筋直径，测点布置于横筋上且位于相邻纵筋之间。纵横筋的位置可采用§2.3.1.2.节方法确定。并把钢筋网格状位置用粉笔画在构件上。根据钢筋分布，按图2-1所示布置测点。

2.仪器连接，开机和清零：仪器操作过程同§2.2.。

3.输入测区号：每个测区可以包括1—50个测点。

4.钢筋直径和保护层厚度测定：探头平行钢筋放置在钢筋上，并左右移动探头，使仪器显示的保护层厚度最小，见图2-10a，按 测试键，这时仪器上测试直径位置的“＊＊”闪烁。见图2-11。探头垂直钢筋放置，见图2-10b。

图2-10a 探头平行钢筋

图2-10b 探头垂直钢筋

按测试键。这时仪器显示如图2-12。图2-12中，区号：0001，直径“16”为仪器默认值，根数为“01”（0001测区中第一根钢筋），测试厚度“30”和测试直径“18”为当前测点保护层厚度

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 2

和直径。“50mm”为探头垂直放置时显示的数值，该值无意义。用和键输入“直径”位置的数值为“测试直径”数值。把探头再平行钢筋放置，如图2-10a所示。这时仪器显示保护层厚度，按确定键，则保存该测点钢筋直径和保护层厚度。见图2-13。

图2-11测试直径等待状态

图2-12 测定直径显示结果

图2-13中0001区号中第1根钢筋直径“18”，保护层厚度“30”已保存，根数变为“02”，即下一测点为区号0001中的第二根钢筋。保存厚度值为界面中当前显示的最大号数字。

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 3

图2-13 钢筋直径和保护层厚度测定结果

§2.4.按测线以剖面方式检测

连接仪器→开机→设置参数→测试→保存

开机：打开仪器，仪器自动进入选项菜单，用、键选择√剖面测量，见图2-14。

选 项 单 点 测 量 √ 剖 面 测 量 网 格 测 量 清 除 数 据 传 输 数 据

图2-14 选择剖面测量

拿起探头，远离铁质物体50cm以上，按确定键，使仪器完成清零过程，自动进入图2-15所示剖面检测界面，见图2-15。

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 4

图2-15剖面检测开始界面

设置参数：按选项键，光标位于设置位置，按确定键，用

、、、 键输入测线编号，再按确定键确认编号正确。按测试键使仪器处于测试状态，用、输入钢筋直径，用、输入探头移动方向。

测试与保存：把探头放在测线端点，按测距键，匀速缓慢沿测线方向移动探头，当探头移动过程中，经过一根钢筋时，屏幕显示钢筋位置和保护层厚度，见图2-16a。每向前移动0.5m，界面中的横坐标显示数值增大0.5m，继续移动探头，至测线末端，即完成该测线的剖面检测。测量总长度超过10m或按确定键出现图2-16b界面。进入图2-16b界面后，光标自动停留在保存按扭

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 5

处，按确定键显示图2-16c界面，再按确定键即保存测定结果，如不保存测定结果按取消键，即取消了本次测定结果。

图2-16b 测定结束或测定10m后的界面

图2-16c 测试完成后保存结果

测线检测完成后，测线编号自动增加1。

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 6

§2.5.按测区以网格方式检测

连接仪器→开机→设置参数→测试→保存

开机：按开关键，仪器进入选项菜单，用、键，选择网格测量见图2-17。拿起探头，远离铁质物体50cm以上，按确定键仪器显示图2-18。

选 项 单 点 测 量 剖 面 测 量 √ 网 格 测 量 清 除 数 据 传 输 数 据

图2-17 选择网格测量

图2-18 网格测量界面

设置参数：钢筋直径，测区号和测区面积的设置，用、键，输入钢筋直径，按选项键，光标位于设置上，按确定键，显示图2-19。用、、、 键输入测区编号，按确定键光标位于网

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 7

格区域[2]，用、键输入1、2、3分别代表0.5×0.5(m)，1.0×1.0(m)，2.0×2.0(m)。按确定后，仪器返回设置参数状态。

图2-19 设置参数界面

测试：把探头放在测区x坐标的0点，见图2-20，按测试和测距键后，探头沿x轴缓慢匀速移动至测区x方向末端，仪器显示图2-21。把探头放到坐标0点，用键选择探头移动方向Do↓,按测距键，显示H：0000，探头沿y轴缓慢匀速移动至y轴末端，即完成该测区检测，光标自动位于保存处，显示图2-22。

图2-20 测区坐标说明 图2-21 x方向显示结果（5根钢筋）

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 8

按确定键，保存该测区检测结果。

＊无论是单点测量、剖面测量或网格测量，如连接的是小探头，在测试状态下，从仪器键盘上按下“”键进入小间距钢筋测试状态，再一次按下该键恢复原测试状态。

图2-22 测区检测完成显示结果

（x、y方向各5根钢筋）

§3.检测数据查看、传输和清除

§3.1.数据查看

§3.1.1.单点测量数据查看

开机后，仪器进入选择菜单，选择单点测量，仪器进入测试状态，见图3-1，按选项键后用 、键，使光标移动到查看位置，按确定键。则显示当前区号中的钢筋数据。若该区号中钢筋根数多，一屏显示不全，可用、键翻页查看。该区号数据查看结束后，按确定键，图3-2中“输入测区号”位置出现“-”光标闪烁，用、、、键输入新的要查看的区号，按确定键继续查看。

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 1 9

图3-2 查看检测数据

§3.1.2.剖面测量数据查看

在选择菜单中选择√剖面测量，按确定键，显示剖面测量界面，见图2-15，按选项键， 用、键使光标位于查看处，按确定键，显示图3-3菜单。用、键选择查看区号，如选择0008，按确定键，显示0008测线结果，见图3-4。

图3-3 查看剖面测量数据界面

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 0

G:钢筋编号；

H1：钢筋位置(mm)；

D1:保护层厚度(mm)；

钢筋根数多，一页显示不完，用键翻页查看。该剖面查看结束后，按取消键，返回图3-3界面，选择区号继续查看。

图3-4 剖面测量数据查看界面

§3.1.3.网格测量数据查看

仪器在选项菜单界面图2-17，用、键选择√网格测量，按确定键，显示图2-18界面，按选项键，使光标位于查看处，再按确定键，显示图3-3，用、键选择查看区号，再按确定键，显示该测区的钢筋检测数据，见图3-5，图中G为钢筋编号，Hx、Hy分别为x方向和y方向的钢筋位置，Dx、Dy分别为x方向和y方向的钢筋保护层厚度。该测区数据查看结束后， 按取消键，返回上一级界面，选择区号继续查看，至全部测区查看完毕。

图3-5 网格测量数据查看界面

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 1

3.2.数据传输

该项功能用于DJGW-2A仪器中的检测数据传输到计算机中，以便进行数据分析、整理、打印。 数据传输、整理、分析、打印需要安装专用软件，详细使用说明请参阅§4数据处理软件使用说明。

§3.3.数据清除

在选项菜单图2-5中用、键，将光标移到清除处， 按确定键进入清除菜单，选择清除项按确定键即可清除。

特别提醒：清除数据前，确认数据已全部传输到计算机进行了保存。

§4.数据处理软件使用说明

§4.1.软件使用环境说明

§4.1.1.软件功能

本软件主要为DJGW-2A钢筋位置测定仪数据后处理分析。

- ①． DJGW-2A钢筋位置测定仪数据传输。

- ②． 分单元或测区进行统计处理。

§4.1.2.计算机最低配置

①． 处理器：Pentium®90MHz或更高的微处理器。推荐Pentium Ⅲ450以上。

②． 显示器：VGA640×480或Microsoft Windows支持的更高分辨率显示器。推荐设置为800×600。

③． 内存：Windows9x系统≥32MB，WindowsXP系统≥64MB。

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 2

- 推荐128MB。

- ④． 硬盘：≥50MB。

- ⑤． 8X或更高速CD-ROM。

- ⑥． 软件系统：Windows9x系统或WindowsXP系统。

§4.2.软件安装

将处理软件安装盘放入计算机的光盘驱动器内，若系统支持自动播放功能，则软件自动启动安装程序，否则执行安装盘中钢筋位置测定仪\CDRom\Disk1目录中的Setup.exe程序。在安装过程中一律选择默认选项即可。安装完毕后，在桌面上出现“钢筋位置测定仪1.01”执行程序的快捷方式。

§4.3.软件运行

执行程序有两种方法。

1、单击开始按钮，在程序菜单的钢筋位置测定仪中执行。见图4-1。

图4-1

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 3

2、在桌面上双击“钢筋位置测定仪1.01”快捷方式。

执行程序出现如图4-2界面，显示公司名称、公司地址、软件版本信息、版本号以及服务电话、公司网址及联系方式等。按回车或用鼠标单击 OK 按钮进入主界面（图4-3）。

图 4-2

图4-3

图4-3界面中第一行包括传输、打开、保存、打印等选择按扭，第二行显示程序执行信息，底部两行显示测功能选择与操作信息

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 4

行，当鼠标停留在按钮或一些选项上时，鼠标位置和信息行会显示该按钮的功能提示。图4-4为用鼠标单击打开按钮时的显示界面。

图4-4

信息行上面一行为测试功能项，DJGW-2A型为多功能钢筋位置测定仪，具有单点测量、剖面测量和网格测量功能。如用鼠标单击○剖面测量，该功能被选取，当选取本项后显示为⊙剖面测量。

§4.4.软件功能

§4.4.1.数据传输：将数据传输线一头连接在计算机的RS232接口上，一头连接在DJGW-2A钢筋位置测定仪的RS232接口上，确认数据传输线连好。在图4-4界面内用鼠标左键单击传输按扭，即可进入图4-4数据传输界面。

在进行数据传输前，必须做好以下准备：

- 1、 数据线连接正确。

- 2、 确定数据线连接在哪个串行口上。

图4-4界面中，可以选择串口，系统默认串行接口COM1,下面

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 5

列表框内显示的即为COM1的信息。若接在COM2上，必须先选择串口。改变串口，其下面的信息相应改变，见图4-5。

图4-5

图4-6

当仪器与计算机连接好后参数下面的指示灯左边一个变亮，选择单点测量、剖面测量或网格测量，然后单击开始按扭，等待仪器执行传输命令，见图4-6。

DJGW-2A仪器打开，在图2-5选项菜单中用、键，将光标移到“传输”处，按确定键显示传输选项菜单，移动光标选择要传输的内容，按确定键即可把仪器中的数据传输到计算机中，数据传输过程中计算机屏幕显示数据传输进度，见图4-7。

图4-7

图4-8

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 6

数据传输完毕后显示保存文件对话框，见图4-8。输入文件名（自动产生DDG扩展名）后按保存按扭，如果文件已经存在，程序提示文件是否覆盖，如果选择是，则原有文件中的数据丢失，．．．．．．．．．．．．被现在的数据替换，选择覆盖时一定要谨慎，原文件内容不可恢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．复．。如果输入一个新文件名，则数据被保存在给定的文件中。若按取消则数据不被保存，以后退出时会提示数据未保存，退出之前可以保存数据。此时屏幕显示传输后的所有数据。若数据点多时可以拖动滚动条查看数据。

图4-9

数据传输完毕，输入文件名并保存后显示信息见图4-9。这时所测定的序号、测区号、直径、保护层厚度、最小值、最大值等数据都以表格的形式显示在计算机屏幕上。

§4.4.2.打开文件：在图4-3界面中，用鼠标单击打开按扭，

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 7

出现选择打开文件窗口，见图4-10界面。在该界面的打开文件窗口中可以用鼠标选择已经传输到计算机内的数据文件，也可以直接输入文件名，如果文件不存在，程序显示文件打开错误。在打开窗口中可以改变目录。选择正确的文件或输入正确的文件名后，按打开(o)按扭，数据文件被打开。

图4-10

图 4-11

1.打开的文件是单点测量数据，显示结果见图4-11。界面底部第二行单点测量自动选中，打开数据文件后，可对数据进行编辑，见图4-12。

在图12中可以使用竖向滚动条上下滚动显示所有数据，在右边信息栏里如果选择某个测区，左面整个测区的数据就全部被选中，并重新进行统计计算，见图4-12。选择其它测区，表格中的数据随着测区变化而改变。

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 8

图4-12

图4-13

2.打开的数据文件如果是剖面测量数据，显示结果见图4-13。界面底部第二行剖面测量自动选中，从图4-13中可见，钢筋位置显示在左边的示意图中，用红色圆点表示，界面右侧显示数据为按测区排序的剖面号、钢筋直径和钢筋根数。如选择一个测量剖面，本剖面的钢筋显示在示意图中，界面右下侧的数据表为该剖面测出的所有钢筋的保护层厚度、位置、最大值、最小值和平均值，并可编辑数据表中的数据。图4-14选择了第一条剖面。

图4-14

图4-15

3.打开的数据文件如果的网格测量数据，显示结果如图4-15，

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 2 9

图中把测试的钢筋显示在左侧的“钢筋网格测量示意图”中，图中右侧是测量的测区数目、每个测区x、y方向的钢筋直径和根数，当选择了某个测区时该测区的x、y方向的钢筋就显示在示意图中，x、y方向的钢筋位置、保护层厚度数值、最大值、最小值及平均值显示在右下侧的表格中，如所测钢筋根数据多，显示不全时，用鼠标单击数据表右侧，出现纵向滚动条，再用鼠标单击滚动条一直到显示完为止。

图4-16

§4.4.3.保存文件：无论是单点测量、剖面测量或网格测量，如果想把打开并修改过的数据文件进行保存就可单击所在界面第一行上的保存按扭，如果不想修改原始的数据，可另起文件名保存修改过的数据，如果文件已经存在，程序提示文件是否覆盖，如果选择是，则原有文件中的数据丢失，被现在的数据替换，选择覆盖时一定要谨慎，原数据不可恢复，见图4-16 。

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 3 0

图4-16是对修改过的单点测量的数据进行保存。

§4.4.4.打印图形与数据：在图4-12、图4-14、图4-15界面中，用鼠标单击打印按扭，显示打印对话框（图4-17），在该对话框中，可以选择打印机，也可以对选择的打印机进行属性设置。如计算机与选择的打印机已连接好，打印的文件是单点测量的数据，即可打印出简单的钢筋位置测定结果表。图4-17是打印单点测量数据，如打印的文件是剖面测量或网格测量，每条剖面或每个测区的钢筋位置示意图打印一页，测定数据打印一页。如果用户希望添加诸如工程名称、检测日期等内容时可在表格内任一位置双击鼠标右键，显示Formula One Workbook Designer界面，见图4-18。在这个界面中，用户可以将数据保存为Microsoft Excel 5.0文件，然后利用Microsoft Excel软件进行编辑和打印，见图4-19。

图4-18

图4-19

图4-17

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 3 1

§4.4.5.打印报告：在图4-10界面中，打开数据文件，出现图4-20界面，在图4-20中表格内输入构件名称及每个构件的设计值，输入数据前把十字光标移到要输入的表格内，单击鼠标左键，出现矩形框，在矩形框里输入数据即可。输入完毕后用鼠标单击第二信息行上的数据处理选项，出现4-21界面，界面中横向表格

图4-20

图4-21

分板类和梁类两种。纵向表格中间为测区，左边为板类，右边为梁类，在测区中选择需要出报告的测区号，用鼠标左键点击后，按住左键进行拖动，如是板类测区拖入左边板类纵格内，梁类测区拖入右边的梁类纵格内，这时横向板类或梁类表格内相应的出现拖动的测区号，判定结果自动显示在表格内。如此逐个拖动测区号，直到把出报告的测区拖动完为止。在纵向表格下方有板类和梁类的误差值和确定按扭，如认为拖动的测区号正确，并且程序中规定的误差值符合工程要求，用鼠标左键单击确定按扭（确省误差值是《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002规定的数值。如有特殊情况可以自行修改），确定按扭点击后在界面

DJGW-2A 钢筋位置测定仪使用说明书 ___________________________________________________________________________________________________ - - 3 2

的第二信息行上出现报告打印选项，点击报告打印，显示图4-22。

在图4-22中空白格中逐项输入内容，需输入哪项鼠标在哪项空白格中单击左键，出现闪烁光标即可输入内容。把所有内容输入完毕后，按图4-22中右上角的打印按扭，如打印机与计算机连接正常即可打印出满意的检测报告。

§5. 仪器的维护和贮存

- 1． 仪器的显示器，探头，传输线不可用水清洗；

- 2． 每次使用完毕，应用一块柔软干净的棉布将仪器的各部件擦拭干净；

  - 3． 仪器应放在干燥通风的房间里；

  - 4． 仪器长期不用应将电池取出。

★★★特别注意

- 1. 开机前，仪器和探头必须连接好。

- 2. 测试前，必须清零。