托利多RL-00系列电子称标定方法(较准重量)

一、电子秤校准重量 
一、按代码+24681357+*+05+*
    出现CAL代表按校准开关，用铁线按一下校准开关。 
二、按*--再按*---按1*---再按1
    出现CAPACTIVE（重量工程） 
三、按0（2次）  出现CAPACTIVE 
四、按1
    出现SET PRELOAD（空秤） 
五、按1
    出现SET PULLCAP 30KG(新称输入重量)

六、按0
    选至5KG 
七、放上法码+按1
    出现UNLOAD 
八、拿下砝码+按1（确认） 
九、按1（保留数据）

电子秤检测

- 测试键盘：代码24681357*01*↓

- 删除PLU数据（强制）：代码24681357*17*1*

- 清除EEPROM:代码24681357*14*1*

<<3600 RL00 V4.0 简易标定步骤>>

一、按代码+24681357+*+05+*出现CAL代表按校准开关，用铁线按一下校准开关。

二、按*--再按*---按1*---再按1出现CAPACTIVE（重量工程） 
三、按0（2次）  出现CAPACTIVE

四、按1出现SET PRELOAD（空秤）

五、按1出现SET PULLCAP 30KG

六、按0选至5KG 
七、放上法码+按1出现UNLOAD 
八、拿下砝码+按1（确认）
九、按1（保留数据）

3600 RL00 V5.0 标定详细步骤

*******************************************************************************

3600 RL00 V4.0 标定详细步骤