金泰科仪

ZY-50/100型系列锚杆拉力计

使用说明书

北京金泰科仪检测仪器有限公司

地址：北京丰台区万柳桥南97号院华兴写字楼（100013）

电话：(010)58410386 /57185769   传真：(010)83686998

网址：www.bjjt1718.com        邮箱：bjjtyq1718@126.com

网址: www.bjtdZY.com.cn           邮箱: bjtdZY@163.com

目     录

1 用途和特点	2

2 主要技术参数	2

3 操作步骤	3

4 常见故障及排除方法	5

5 安全警示	5

6 注意事项	6

7 包装、运输与贮存	6

8 配件与保修	6

### 1用途和特点

由北京金泰科仪检测仪器有限公司研制生产的ZY-50/100型系列锚杆拉力计适用于锚杆、锚索、钢筋、锚栓等锚固体锚固力的检测，是锚杆施工质量检验必备仪器。

该拉力计由手动泵（或配电动泵）、液压缸、数字压力表及高压胶管等部分组成。其中手动泵工作类型为双油路高、低压双径柱塞式设计，工作效率高，加载快，低压可根据所需要的压力调整设定。泵体上安装了三位四通手动换向阀，可使进口与出口油路换向，该阀采用端面密封结构，密封性能比一般钢球结构好，操作方便，寿命长。液压缸为中空双油路型，通过快速接头与高压胶管相接。数字压力表安装在泵体上，不必换算

1储油筒 2注油口 3压把 4换向阀 5数显压力表 6高压油管 （加荷）

7油管 8快速接头 9进油口（加荷时）10回油口（加荷时）11液压缸图1

即可直读锚杆拉力值。压力表具有峰值保持功能，并可存储200个数据。该系列锚杆拉力计具有结构新颖、性能可靠、携带方便、体积小、重量轻等特点，见图1。

### 2主要技术参数

| 型 号 主要参数 | ZY-50 | ZY-100 |
| --- | --- | --- |
| 手 动 泵 | 工作压力 /MPa | 高压 | 63 |
|  |  | 低压 | 2（可调） |
|  | 流量 /ml/次 | 高压 | 2.3 |
|  |  | 低压 | 14.5 |
|  | 最大手压力/N | 500 |
|  | 贮油量/L | 3 | 3 |
|  | 质量/kg | 12 | 12 |
| 液压缸 | 工作能力/kN | 500 | 1000 |
|  | 拉力行程/mm | 120 | 150 |
|  | 中心孔径/mm | 60 | 90 |
|  | 质量/kg | 14 | 70 |
| 数字压力表 | 测量范围/kN | 0～500 | 0～1000 |
|  | 电源/V | 9V电池 |
|  | 质量/kg | 0.44 |

### 3操作步骤

手动泵的换向阀有前中后三个位置。

1.将换向阀放在中位位置，即中间档，将与压力表相连的一根高压油管,连接到液压缸下部进油口9的接头上，另一根高压油管连接到上部回油口10上。

2.拧松手动泵注油口盖（每次使用时应松开，以便进气或排气），将换向阀放在加荷位置，通过压把压动手动泵使液压缸活塞伸出，当达到行程时，将换向阀转到卸荷位置，继续压动压把使活塞杆缩回，反复试验几次使液压系统内空气排空。

3.按动数字压力表的开关键,等待数秒后,自动显示为零。如不为零可按清零键。并在左面显示▲标志,表示为峰值保持状态。在该状态下随着压力的变化仪表始终显示最大值。点动峰值键,显示可以在峰值和跟随值之间转换,当左面▲显示消失时,即为跟随状态，在该状态下显示数值跟随压力变化而改变。当显电池电量不足时,应及时打开压力表后盖，更换电池。因电池容量有限,每次测读完毕应立即关断电源,以延长电池使用寿命。

在峰值保持状态下按动存储键，可把测量的峰值数值存到数据存储器中。最多可存储10个数据。在跟随状态下，按动存储键，仪表进入数据显示状态，按动存储键和峰值键，可向前向后显示存储的数据。同时按存储键和峰值键，可返回跟随状态。在数据显示状态下，按清零键，可清除正在显示的数据。先按清零键，再按存储健，然后松开两个键,可清除所有存储的数据。

数字压力表的详细使用方法，请看YS-1型数字压力表使用说明书。

4.按图2所示，将锚杆拉力计与被测锚杆连接好，如锚杆为螺纹钢筋，可参照图A连接；如锚杆为圆钢外露部分有螺纹，可参照图B连接（也可加底座）。本公司生产的MJ—1型φ6～φ40不同规格的14种锚具及各种规格的加长杆用户可根据实际需要选购。

将换向手把放在加荷位置，慢压手动泵使活塞杆伸出约10mm，其目的是避免安装锚具敲打楔片时损伤活塞杆，也给退锚带来方便。安装与锚杆相配套的锚具或螺母并固定可靠，打开压力表开关，均匀用力压手压泵，压力增加直至达到最大值，停止加压。记录或储存压力表数据后将电源关闭。

将换向阀转到卸荷位置，压动手动泵使活塞杆缩回，卸下锚具（敲打锚具外壳）或螺母及液压缸。

A                         B

1 被测锚杆（螺纹钢） 2液压缸  3 锚具  4 进油口 （加载时） 5出油口（加载时）6 被测锚杆（圆钢）  7螺母  8加长杆

图2

### 4 常见故障及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 压力表无 压力显示 | 油筒内缺油 | 打开注油阀加油 |
|  | 换向阀没到位 | 换向阀打到位 |
|  | 接头漏油 | 拧紧接头 |
|  | 手动泵没水平放置 | 放水平后再加压 |
|  | 压力表损坏 | 取下检查或标定 |
| 压力达不到 | 手动泵内缺油 | 加油 |
|  | 接头漏油 | 检查接头及密封圈 |
|  | 使用油质不对或油脏 | 换油 |
| 液压缸漏油 | 缸体内密封圈损坏 | 更换密封圈 |
| 压力表读数 明显下降 | 接头处严重漏油 | 拧紧或换密封圈 |
|  | 密封件失效 | 更换同类密封圈 |
|  | 油质太脏 | 用煤油清洗油筒、泵体、油管、油缸后换油 |
|  | 泵体内各单向阀密封不良 | 送回厂检修 |
| 压力表有读数但 液压缸无压力 | 油管堵塞 | 疏通胶管 |
|  | 接头堵塞 | 清洗接头 |

### 5锚杆拉力计标定次序

出厂标定过的锚杆拉力计数显压力如需重新标定请先按住清零键至显示屏最左边三个竖排符号闪一下后松开。然后按清零键清零，开始加压至标准压力计量仪表达到相应压力（100KN锚杆拉力计压力表对应100KN，200KN对应200KN。依次类推）。然后一直按住开关键至显示屏最左面三个竖排符号闪一下后松开，清零。清零后在加压校准一下，检查压力表是不是精准。

### 6安全警示

1.锚杆测力计的操作人员应对结构要求了解，对本说明书理解后才上岗操作

2.使用前应对测力计进行空压加载，如有异常情况不得使用。

3.做拉拔检测时，油缸周围严禁站人,注意安全。

4.液压泵操作人员应缓慢升压。

5.液压泵的阀出厂时已调整好，使用时不得随便调整。

6.使用中出现渗漏油液等非正常情况应停机检查，经修理人员检查并排除故障后方能使用。

7.储油管内应加注干净的N32号抗磨液压油，注油量不得太满，应使油管内留有一定空间(约留有1/5空间),以使空气排出。

### 6 注意事项

1.拉力计严禁超载使用，ZY-50只能使用到500 kN, ZY-100只能使用到1000 kN,否则会引起永久性损坏。

2.应保持液压系统清洁。油缸用毕应拧松手动泵卸荷阀，将活塞缩回，并应经常在活塞杆内外径上加油，防止生锈。油嘴接头应注意防尘和防磕碰。

3.油缸工作时底部必须摆平放稳，垂直受力。不得超行程工作。

4. 加注的液压油应干净。

### 7 包装、运输与贮存

拉力计用铁箱或木箱包装，包装箱内附产品使用说明书、产品合格证、装箱单和附件等，请注意查验。

拉力计经包装后，可用常用交通工具运输，运输时应避免抛跌和雨雪淋袭。

拉力计应放置在无雨雪浸入、空气流通的场所。

### 8 配件与保修

本仪器标准配置为：

1.500kN或1000kN液压缸                   1个

2.手动泵（带包装铁箱）                    1台

3.产品合格证、使用说明书、保修单        各1份

可选配件有φ6 –φ40 锚具、拉杆、接头。

本产品在规定使用条件下保修一年，终身维修。产品出现问题，请与我单位联系，(010)58410386 /57185769