北京中慧天诚科技有限公司

产品使用说明书

型号：NKF-WYSB

- 便携式瓦斯抽放多参数测定仪

安装、使用本产品前，请详细阅读本使用说明书

出版日期:  2007-06-06

一、概述

便携式瓦斯抽放多参数测定仪是根据MT/T 642—1996 管道瓦斯抽放综合参数测定仪技术条件及GB 3836-2000的相关规定设计制造的。

执行标准： MT/T 642—1996 管道瓦斯抽放综合参数测定仪技术条件

Q/3200 KQSY 001-2007

二、工作原理

便携式瓦斯抽放多参数测定仪利用甲烷传感器，压力传感器及自带涡街流量传感器分别测量出瓦斯浓度，压力及工矿流量数据，并根据标准状况混合量计算公式和瓦斯纯量计算公式分别计算出混合量及瓦斯纯量，显示后自动存储

三、用途与特点

便携式瓦斯抽放多参数测定仪是用于管径D≤100mm的瓦斯抽放管道参数测定的智能化测量仪表，特别适用于钻场单个钻孔封孔前、封孔后的钻孔参数测定，是一种便携式矿用本质安全型仪器，防爆标志为Exib I，可测定的参数包括气体流量、瓦斯浓度和管道负压，同时可测定抽放管道的瓦斯混合流量和纯甲烷流量。测定的所有数据都可存储、显示和打印。仪器具有掉电自动保护功能以及电源欠压指示功能。仪器数据存储量大，可存储综合测定数据100组、单参数测定数据300组。

仪器的主要特点是：

⑴　仪器本身自带涡街流量传感器，自成一体，无需另外配备孔板、均速管或皮托管，流量系数直接固化在软件中，用户无法改变，这可避免因输错系数而造成测定数据不准确的问题。

⑵　使用方便。用户只需用软管与仪器连接好即可进行测量工作。

⑶　阻力损失小，对气体流场影响小。

⑷  稳定可靠，测量精度高。

- 四、主要技术参数

  - 仪器测量范围及误差：

| 参数名称 | 测量范围 | 误差 |
| --- | --- | --- |
| 气体流量 | 0.35~7.00 m3/min | ±2.5% |
| 瓦斯浓度 | 0~100% | ±2.5% |
| 管道负压 | 0~100 Kpa | ±2.0% |

2、工作电源：电池组由六节Ni-H2/2.7Ah镍氢电池与4只0.51Ω/10W水泥电阻串联组成；电池组用环氧树脂灌封后置于IP54防护外壳中。

- 3、工作参数：

- 整机最大工作电流：150mA， 最大工作电压：8.1V

- UO  ： 8.1V                IO ：3.4A

4、连续工作时间：≥8h

5、防爆形式：矿用本质安全型，防爆标志：Exib I

6、外型尺寸：300mm×150mm×270mm

7、质量：<5Kg

8、环境条件：

温度0~40℃

湿度≤95%

大气压：86~110Kpa。

适用于具有甲烷，煤尘等爆炸性混合物的煤矿井下。

- 五、使用方法

1、用前准备

● 仪器第一次使用前，应进行数据清零，否则不能安全保存数据。

● 仪器每次使用前，应用相对应的软管连接好，注意气流方向应与仪器指示方向一致。

- 下井使用前，应检查电源是否充足，电源指示灯为红色表示充足，黄色为不足，应进行充电。

2、充电

用专用电缆将充电器与主机连接好后，再将充电器接上220V交流电，然后将充电器面

板上的开关向上拨，这时充电器面板上电源指示灯和充电指示灯将亮，充电器开始对仪器进行充电。充满时，充电器自动停止，此时充电指示灯将灭。

3、单参数测量

单参数测量是指单一参数的测量，有三种形式：单浓度、单负压、单流量。其操作过程

如下：

- 按“电源 ”键打开主机电源，仪器显示提示词“Hello”，表示仪器正常。此时

根据需要按相应按键，即单测浓度按“浓度 ”键、单测负压按“负压 ”键、单测流量按“流量 ”键。

- 输入参数。按下相应按键后，仪器提示输入测量地点编号“No—”，此时可按

仪器面板上的数字键输入编号，编号是0~100之间的自然数，用户可根据自己情况对需测定地点进行编号。输入正确后按“监控”键加以确认，如输入错误，可按“清屏”键消除，重新输入数据。所有参数输入操作都相同，后面不再重复。地点编号输入完后，接着仪器提示输入日期，用户按仪器提示要求完成即可。

（c） 参数输入完成后，仪器进行测量，并显示测量的数据，待测定数据稳定后，按“测量”键，仪器自动测量10组数据，并取平均值作为测量结果，显示并储存该结果。

4、综合参数测量

综合参数测量是指瓦斯浓度、负压和流量三个参数一起测量，并最终测量和显示瓦斯抽

放的混合流量和瓦斯纯量，通常都采用这种方式。其操作过程如下：

（a） 如果仪器不是开始待机状态，可按“复位 ”键强行使仪器回到待机状态（显示提示词“Hello”），在此状态下按“监控”键，使仪器进入综合参数测量方式。

（b） 参数输入。与单参数测量相同也需要输入地点编号和测量日期，除此之外，还要输入测量地点的大气压，单位是mmHg，如果不知道确切值，可输入760。

（c） 参数输入完成后，仪器开始测量并显示瓦斯浓度，待浓度稳定后，按“测量”键，仪器开始测量，测量顺序是瓦斯浓度→负压→工况流量。并根据下列公式计算混合量和甲烷纯量。

标准状况混合量计算公式：

Qb=(Pd−P负）×293.15（273.15＋t）×101.33×Qa

瓦斯纯量计算公式：

Qc=Qb×C

式中：Qa——工作状况流量，m3/min ；

Qb——标准状况流量，m3/min ；

Qc——瓦斯纯量，m3/min ；

P负——管道内气体负压，Kpa ；

Pd——测量地点的大气压 ；

T——管道内气体温度，℃ ；

C——管道内瓦斯浓度，% 。

显示完成后，自动存储所有数据，供以后显示和打印用。

- 显示

这里的显示是指重显已经测定过并存储在仪器内存中的数据。其操作过程如下：

在待机状态下，按“显示 ”键，仪器显示提示词“Disp： ”，询问显示数据类型，要

求输入数据类型代码，数据类型代码定义如下：

1——综合参数测定数据   2——单浓度数据

3——单负压数据         4——单流量数据

输入数据代码后，仪器提示输入测量地点编号，输入编号后，即开始显示相应测量数据。

- 打印

在进行打印前，应将打印机准备好，打印机电源由充电器提供。先将充电器接上交流电，

再用打印机电源线与充电器连接好，接好后，再用打印机数据线将仪器与打印机连接起来，然后打开充电器开关，打印机正常后才可进行打印。进行以上操作时最好关掉仪器主机电源。

在待机状态下，按“打印 ”键，仪器显示提示词“Print： ”，输入要打印数据类型，数据类型定义同显示。然后输入测量地点编号即开始打印数据。

综合参数打印格式：

*******************

Date：**月**日        日期

Name：               测量人姓名

No.***                测量地点编号

P=** . **Kpa            负压

C=** . **%              瓦斯浓度

Qa=** . ***m3/min       工况流量

Qb=** . ***m3/min       混合流量

Qc=** . ***m3/min       瓦斯纯量

END

单负压打印格式：

*******************

Date：**月**日        日期

Name：               测量人姓名

No.***                测量地点编号

P=** . **Kpa            负压

END

其它单参数打印格式与上面基本相同，只是符号不同而已。

- 调零

仪器在出厂前，都已经通过硬件调零，并调校好。这里的调零是指软件调零进行消除，

主要是对浓度和负压两参数，流量没有零点漂移，因此无需软件调零。软件调零的操作过程如下：

- 打开仪器电源并等待10~15分钟，在新鲜气流中进行。

- 在待机状态下，按“调零 ”键，仪器显示提示词“C or P ?”，询问是调浓度还

是负压，用户按相应键即可，调浓度按“浓度 ”键，调负压按“负压 ”键。

- 完成按键后，仪器自动测量相对应的参数，并记录下该数值作零点漂移值，在

以后测量中自动给以消除。

- 六、注意事项

- 在测量过程中，应避免传感器壳体受震动。

- 仪器不能正常工作，应立即与厂家联系，不可擅自拆卸。否则，如出问题，厂家不负责。

- 瓦斯浓度传感器需定期校检。根据传感器在现场使用的工作稳定性和测定精度要求确定校验周期，至少应半年进行一次校验。

- 正常使用时，仪器应每两年进行一次校验。传感器进行过维修时，应对传感器进行校验。

- 管接头需特殊连接，应事先说明方式、尺寸。

- 检修时不得随意更改产品元器件的规格、型号、参数。

- 充电必须在井上进行，严禁使用产品规定外的电池和充电器。

- 调较时应尽可能注意防止或修正由于调教处和使用处压力﹑温度﹑湿度等不一致造成的附加误差带来的危害及不适用的环境条件

- 七、仪器成套性

便携式瓦斯抽放多参数测定仪主机                                      1台

GP16打印机                                                         1台

专用充电器                                                          1台

充电器电源线                                                        1根

打印机电源线                                                        1根

打印机数据线                                                        1根

Φ50外接头                                                          2个

使用说明书                                                          1份

产品合格证                                                          1份

装箱单                                                              1份

单位名称：北京中慧天诚科技有限公司

单位地址：北京市宣武区茶马北街1号院1号楼3单元501

电话：010-59488880        传真：010-63453962

邮编：100055