CLJ-E型

激 光 尘 埃 粒 子 计 数 器

使

用

说

明

书

苏州长留净化科技有限公司

一、用途

CLJ-E型激光尘埃粒子计数器（以下简称仪器）是用来检测净化环境中单位体积内所含尘埃颗粒数的计数仪器。

本仪器空气采样量为2.83 L/min（即 0.1 立方英尺/每分钟），符合国际通用标准美国联邦标准209E (92年9月16日公布)的要求，便于与国际接轨，能直接检测100级，1000级，10000级，100000级，300000级，1000000的洁净环境。

本仪器的全部指标都按国家质量监督检验检疫总局颁布的 JJF 1190—2008 尘埃粒子计数器校准规范进行标定，整机功能采用微电脑控制处理，能直接打印检测结果。本仪器设计精巧，具有功能多、测试精度高、速度快、便于携带和使用方便等特点。对研究、检测和评价各种洁净环境十分方便，本仪器还带有净化级别报警功能，可应用于洁净室洁净度监控。因此，本仪器可广泛应用于微电子、医疗制药、生化制品、血液制品、食品卫生、化妆用品、精密机械、精细化工和航天航空等部门。

二、主要技术参数

１．外形尺寸　  　　  220×280×135mm（宽×深×高）

２．质量　 　  　　   3.5kg

３．最大功耗　 　　   20W

４．供电电源　  　　  交流电源220V±10%

５．粒径通道　  　　  0.3、0.5、1、3、5、10（µm）

６．采样流量　        2.83L/min

７．使用环境条件　    温度：10℃——30℃

湿度：20%——75%

大气压力：86kPa——106kPa

８．允许最大采样浓度　35000颗/L（尘埃颗粒粒径不大于0.5µm），采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体

９．检测周期　　　　　1-10min

10．自净时间　  　　　≤10min

三、工作原理

CLJ-E尘埃粒子计数器，根据颗粒的光散射原理设计制造。微米级的尘埃颗粒在光的电磁波作用下，符合Me光散射理论，其光散射强度与颗粒粒径成某种比例，因此测检光散射强就可测定颗粒的大小，而光脉冲的个数即为相应颗粒的颗数。

四、使用方法

请参照尘埃粒子计数器面板图

- 开机预热

⑴在后面板插上220V电源插座

⑵按下电源键，键上指示灯亮，前面板上放数码显示[P  O]表示仪器处于等待状态，开机正常。

2、测量周期设定

⑴如果测量周期定为1分钟测一次，则不必进行这一步操作，因为每次开机机内已自动设定为1分钟，无须人为再设定。

⑵如果测量周期不为1分钟，则必须进行设定，具体步骤如下：使仪器处于等待状态即[P  O]状态，然后在面板上按一下“PERIOD/周期”键，同时数码管显示由[P  O]变为[F  n]。F表示进入周期调正状态，n是测量周期由2分到10分，任意设定。设定通过面板上“△”或“▽”键的增减来达到相应的周期。例如数码显示为[F  2]表示测量周期为2分钟，然后再按“启动/停止/Start Stop”，即为2分钟测量一次。

- 实时时钟校正

它可以正确提示某一次测量工作的年、月、日时，并能打印出来，为用户存档提供方便。

⑴同样仪器必须处在等待状态即面板上数码管显示为[P  O]时才可进行实时时钟校正。

⑵按一下时钟键，相应的指示灯亮，同时数码管显示由[P  O]变为[1  XX]。“1”表示年份，可按“△”或“▽”键输入正确的年份。再按一下时钟键（指示灯仍亮）数码管显示变为[2  XX]，“2”表示“月数”，按“△”或“▽”键输入正确的月数。依次类推[3  XX]，“3”表示“日数”，[4  XX]“4”表示“时数”，[5  XX]，“5”表示“分钟数”。全部调整好再按下“TIME/时钟”键，该指示灯灭，仪器恢复[P  O]状态。

⑶在打印测量数据的同时需要打印实时时钟数，则“TIME/时钟”的指示灯必须处在亮的状态，如不要打印出实时时钟数，则可按“TIME/时钟”键直到该指示灯熄灭。

⑷一般情况实时时钟不须经常校正，在使用多天后校正一次，也是必要的。

- 设定采样点数及每一点的采样次数

⑴面板上数码管显示应为[P  O]状态，如不是该状态，可按“测量”键一至二次使其恢复成[P  O]状态。或关闭仪表，再开电源也可使仪器恢复[P  O]状态。

⑵按一下“209E/置信度”键盘，[P  O]变为[A  X]，A表示点数，可通过“△”或“▽”键使“X”变为需要的测量点数。再按一下” 209E /置信度”键[A  X]显示变为[L  X]，L表示每一点的采样次数，同样用“△”或“▽”键输入需要的次数，设定完毕。

- UCL测量

通过上述设定后，就可按“洁净室洁净区的悬浮粒子洁净度等级”FS-209E的标准来进行下述步骤的测量。

⑴可先按一下“PERIOD/周期”键设定所要采样量，以后测量就按此周期进行。（关机后再开机周期自动恢复为1）

⑵把采样塑料管从后面板的接口上拔下，接上动力采样头等（购仪器时所附配件）。

⑶再按一下“测量”键，仪器即延时5秒后进入测量状态，按一下“209E/置信度”键（打印灯自动亮），“TIME/时钟”键，相应的指示灯亮。

⑷调节面板上流量调节旋钮，使流量浮子的上端面与流量计表面的刻线相齐，即为每分钟2.83升。

⑸把采样头放在第一个采样点位置上测量，每次测试完就自动打印一次结果。由于实时时钟一般用户只需在开头打出，无需每次都打印，所以第一次打完就把”TIME/时钟”键按一下，该指示灯灭，表示实时时钟退出打印。

⑹当第一采样点的采样次数达到设定次数，“209E/置信度”的指示灯自动熄灭，表示第一采样点结束。可把采样头移到第二采样点，按一下“UCL/置信度”键该指示灯又亮，测试又开始。依次类推直至各采样点全部测定完毕，最后仪器自动打印出0.5，5μm的95%置信度UCL值，单位均为粒/m3,并作出净化等级的判断。

- 几个键的说明

- 按“测量”键，该指示灯亮。这时仪器延时后即开始测量，面板上数码管显示，左方显示粒径档，右方显示为大于等于该粒径档2.83升（即0.1立方英尺）内的颗粒，显示数呈连续跳动变化，跳得快说明空气中颗粒浓度高，跳得慢说明空气中颗粒浓度低。一次测量结束自动清零，立即重新第二次测量，每次测量值只能打印记录。

- “选择/SELECT”键，当只要显示某一粒径且只要每一次的测量结果，则可按一下“选择/SELECT”键，该指示灯亮（这时“启动/停止/Start Stop”指示灯仍亮）并按一下“△”或“▽”键使显示出现所需要的粒径档就可达到目的。

- “PARTICLE /m3”键，按一下该键，显示值转化为每立方米空气的颗粒数。

- 数据查询时面板上数码管显示应为[P  O]状态，如不是该状态，可按“测量”键一至二次使其恢复成[P  O]状态，按一下“△”或“▽”键就显示出最近所保存的粒子，如想看其它时间的，可按一下“TIME/时钟”配合“△”或“▽”查找 。按“PRINT/打印”可将查询数据打印。

- 测量结束工作

⑴测量结束不要立即关机，把采样头拔出并把塑料管插入后面板上的接口上，使管路密封。让仪器继续工作3-5分钟以清楚管路系统中的尘埃。

⑵当0.5μm显示数接近零值时关掉总电源，仪器用清洁塑料袋包装好。

五、 打印机注意事项

(1)．安装纸卷：仪器出厂时已安装了大约可打印200组数据的纸卷。用户可直接使用。纸卷用完后，可按如下过程进行装纸：向上拨开打印机上盖按扭，将纸卷放入打印机纸兜内，打印面朝上，轻轻拉出部分打印纸，再盖上打印机盖板即可。（注意热敏纸正反面，可用手指划线判断，有黑色线条的为打印面）。

(2)．装好纸后，不可用力拽纸。

(3)．热敏打印机打印的数据，不宜长期保存，如需长期保存，请复制数据。

六、维护及故障修理

１．仪器使用、存贮的注意事项

- 本仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下，以免影响仪器正常工作和产生凝露以至损坏仪器。若必须在有压情况下工作，则最大压差不能超过200Pa。在有压差和温湿度差的情况下工作，会增加测量误差甚至损坏仪器。

- 禁止抽取含有水汽、油污、腐蚀性物质的气体和高温气体；禁止在高尘埃浓度的环境下使用；避免在非净化环境中使用本仪器。

- 本仪器在不用时应搁置在干燥、防尘良好的室内环境中，每月应通电30分钟以上。

- 搬运本仪器时，应轻搬轻放，避免振动、冲击。最好放在专用包装箱内再搬动。

- 仪器在出厂包装的状态下，允许在下列环境中运输和短期存放：温度：－40℃~50℃   湿度：90%RH（40℃）。

- 本仪器应每年送回生产厂标定一次，以保证其精度。

２．常见故障与排除方法：

| 故障情况 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 开关打开， 数据不显示，指示灯不亮 | 电源线未插好 | 插好电源线 |
|  | 电源插座下方保险盒内1A保险丝熔断 | 拉开电源插座下方保险盒，更换保险丝 |
| 非自净状态下，“泵”指示灯亮，但不计数 | 传感器与泵之间连接导管脱落 | 打开机箱，连接好导管 |
| 开机后指示灯均亮 | 电网干扰 | 关电源开关，10s后再开机 |
| 自净10分钟后， - 3µm粒子数不为零 (该情况下请与本单位联系) | 自净口与进气导管未插好 | 重接导管 |
|  | 过滤器损坏 | 更换自净口处过滤器 |

注意：

- 如用户无法解决故障，请立即与本生产单位联系。

联系单位：苏州长留净化科技有限公司

②．仪器应每年送回生产厂标定一次以保证检测精度。

图一  前面板

附：GMP规定的洁净度

| 洁净级别 | 尘例最大允许数（颗粒数/m3） |  | 微生物最大允许数 |  | 相当于 ISO分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥0.5m | ≥5m | 浮游菌/m3 | 沉降菌/皿 |  |
| 100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 | ISO 5级 |
| 10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 | ISO 7级 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 | ISO 8级 |
| 300,000级 | 10,000,000 | 60,000 |  | 15 |  |

附：ISO规定的洁净度等级以及传统分级

| ISO14644 分级 | 最高浓度极限（颗粒数/m3） |  |  |  |  |  | 近似对应 传统规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 1.0m | 5.0m |  |
| ISO 1级 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |
| ISO 2级 | 100 | 24 | 10 | 4 |  |  |  |
| ISO 3级 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 |  | 1级 |
| ISO 4级 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 |  | 10级 |
| ISO 5级 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100级 |
| ISO 6级 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000级 |
| ISO 7级 |  |  |  | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000级 |
| ISO 8级 |  |  |  | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000级 |
| ISO 9级 |  |  |  | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |  |

合 格 证 产品名称： 激光尘埃粒子计数器 规格型号： CLJ-E型 编 号： P10-0100 检 验 员： 检验日期： 2010年12月15日 苏州长留净化科技有限公司

| 苏州长留净化科技有限公司 出厂检测报告 编号: 仪器名称 尘埃粒子计数器 型号规格 CLJ-E型 仪器编号 P10-0100 送检单位 制造厂家 苏州长留净化科技有限公司 检定结论 主 管： 核 验： 检 定： 检定日期：2010年12月15日 有效日期：2010年12月14日 |  | 检定结果 检定项目 技术要求 检定结果 外 观 良好 采样量 ±5% 检测周期 ±0.1s 自净时间 ≤20min 重 复 性 ≤20% 准 确 度 ≤40% 离 散 度 ≤30% 绝缘电阻 ≥20 MΩ 绝缘强度 无飞弧击穿 泄漏电流 ≤0.7mA 环境温度： ℃ 相对湿度： %RH |
| --- | --- | --- |

保修卡

产品名称：激光尘埃粒子计数器

规格型号：CLJ-E型

产品编号：P10-0100

使用说明：

- 本卡由用户妥善保存，以做保修凭证，遗失恕不补发。

- 保修期限：

二零一零年      月      日起

二零一一年      月      日止

- 因用户使用、保管不当而损坏的；未经生产厂家允许自行拆动的；无

保修卡的；保修卡上填写的产品及编号与送修产品、编号不符或涂改

的均不在保修之列，但可实行收费修理。

- 保修卡上无发证单位盖章者不在保修之列。

- 在保修期内需重新标定的，按规定收取标定费用。

发证单位：

苏州长留净化科技有限公司

维修记录

| 日期 | 维修内容 | 经手人 |
| --- | --- | --- |

苏州长留净化科技有限公司

装  箱  单

2010年12月15日

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光尘埃粒子计数器 | CLJ-E型 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 |  | 根 | 1 |
| 3 | 说明书 |  | 本 | 1 |
| 4 | 合格证 |  | 张 | 1 |
| 5 | 检定证书 |  | 份 | 1 |
| 6 | 保修卡 |  | 张 | 1 |
| 7 | 维修记录单 |  | 张 | 1 |
| 8 | 采样架 |  | 套 | 1 |
| 9 | 打印纸 |  | 卷 | 5 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |