一、 仪器的用途及特点

最新颁发的《电力安全工器具预防性试验规程》中要求必须定期对携带型短路接地线及个人保护接地线做成组直流电阻试验。

本仪器是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，专门用于测量携带型短路接地线以及个人保护接地线的直流电阻。仪器采用高性能单片机控制，可实现测试过程智能化，操作简单方便、精度高、测试速度快，复测性好、读数直观，是符合规程要求的理想的专用仪器，大大方便了试验项目的开展，提高了工作效率。

二、 主要技术指标及使用条件

  - 输出电流：35A

  - 测量范围：100цΩ~200mΩ

  - 分辨率：0.1цΩ

  - 测试精度：0.5级

  - 工作温度：-10℃～50℃

  - 工作湿度：0～80%

  - 工作电源：AC220V±10%  50HZ±1HZ

  - 仪器重量：4Kg

- 面板及各键功能介绍（如图一）

    - +I  -I接线柱：输出电流端子

    - +U  -U接线柱：电压采样端子

    - AC220V：电源插座及开关

    - ┻  ：仪器接地端子

    - 液晶屏：显示数据和操作提示

    - 打印机：打印测试结果

    - 按键：主要功能详见（使用方法）

四、使用方法

4.1、接通仪器的电源线，将随机配备的专用测试线取出并接好，其中红、黑两把测试钳分别夹到接地线两端线鼻子上，并用力摩檫接触点，确保接触良好，测试线另一端与仪器的接线端子对应接好（注意红、黑的颜色对应，并粗线接电流端子，细线接电压端子）。

4.2、确认无误后，接通电源开关，显示：

按“确定”键，进入导线参数设置界面：

4.2.1  导线长度

按“→”键，移动光标到长度，按“↑”、“↓”键修改数字（数字0-9递减或递增），此项内容便于计算单位长度的直流电阻；

4.2.2  导线截面积

按“→”键，移动光标到截面积，按“↑”、“↓”键修改数字（数字0-9递减或递增），此项内容便于判断接地线单位长度直流电阻值是否合格；

4.3 设置好各项参数，按确定键后,仪器自动测试，并显示结果：

说明：

R —— 接地线总的电阻值；

r —— 接地线单位长度的电阻值，即总阻值除以长度；

ro ——规程规定该截面积接地线单位长度电阻值的允许最大值；

4、按“打印”键，仪器打印测试结果。

5、若重新测试，请按“返回”键，重新测试。

五、规程要求接地线直流电阻值，平均每米应小于以下参考值：

| 截面积（mm2） | 参考电阻值（mΩ） | 截面积（mm2） | 参考电阻值（mΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.98 | 50 | 0.40 |
| 16 | 1.24 | 70 | 0.28 |
| 25 | 0.79 | 95 | o.21 |
| 35 | 0.56 | 120 | 0.16 |

六、常见故障及原因

| 常见故障 | 故障原因 |
| --- | --- |
| 开机无显示 | 保险管损坏②电源插头接触不良 ③仪器内部插件松动 |
| 开机后非法显示 | ①计算机板故障 ②液晶接插件松动 |
| 开机后烧保险 | ①内部电源故障 ②输入仪器电压过高 |
| 其它故障提示 | 仪器中文显示故障原因 |

七、随机附件：

1、保险丝五个

2、220V电源线一根

3、测量线一对

4、说明书一份

5、包装箱一个