绝缘油介电强度测试仪

使

用

说

明

书

宝应苏旭电气设备厂

绝缘油介电强度测试仪使用说明

一、产品概述

BY6360绝缘油介电强度测试仪是油浸高压电器设备油质电气性能常规试验之一，根据电力部修订的《电力系数油质试验方法》中TS—27—1—78的规定，我们研制了绝缘油介电强度测试仪，该产品为干式铝合金外壳具有重量轻、携带方便、适用于电力系数及用户在现场使用，本产品与同类产品相比，具有操作简便、效率高、测量准确等优点、是试验人员理想的测试仪器。

二、技术性能

1、电源电压：220V/50Hz

2、设备容量：0.5KVA

3、输入电压：200V/50Hz

4、输出试验电压：0 —60KV 或 0—80KV

5、电压表指示误差：±5%

6、升压速度：2KV/秒 ± 20%

7、燃弧时间：不大于20ms

三、绝缘油电气强度参数

| 设备额定电压（KV） | 15及以下 | 20—25 | 63—220 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新油及再生油 | 25 | 35 | 40 |
| 运行中油 | 20 | 30 | 35 |

四、使用步骤

1、将油杯电极调好并放，油在放进仪器内，罩上玻璃盖。

2、将电源线插上，打开电源开关，此时电源指示灯亮，仪器已经开始工作。

3、当零位指示灯亮时，按下启动按钮，高压指示灯亮，同时仪器按2KV/S速度均速自动升压，观察仪表指示状况。

4、油击穿后，继电器动作，高压断开，仪表显示的电压即是油击穿电压。

5、按下“停止、复位”按钮，仪表显示的电压消失，同电机反转回“零”位，到零位时，零位指示灯，同时电机自动停止。

6、待油静止5—10分钟后，重复上述工作，连续3—6次，得以综合平均值，此时换算的数据即是绝缘油的电气强度值。

五、注意事项

1、该控制箱外壳是铝合金，工作前一定将接地线接牢，以免发生意外。

2、该产品为干式，在干燥的地方，相对温度不大于80%。

3、试油变压器的高压尾和外壳必须有可靠的接地。

六、配套产品

1、电源线                                 壹根

2、油杯                                   壹只

宝应苏旭电气设备厂

电话：0514—88772168