低温恒温槽

操

作

说

明

低温恒温槽操作说明

1.槽内加入液体介质，液体介质液面不能低于工作台板30mm.

2.液体介质的选用:

A:工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精.

B:工作温度5--80℃时, 液体介质一般选用纯净水.

C:工作温度80--90℃时, 液体介质一般选用15％甘油水溶液.

D:工作温度90--100℃时, 液体介质一般选用油.

3.循环泵的连接

A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可(随机配一根软管)

B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口(注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管).

4.插上电源,开启＂电源＂开关,开启＂循环＂开关.

5.仪表操作如下:

A: ◄移位, ▲加数, ▼减数, 〖SET〗设定功能键.

B:温度设定:

按设定功能键进入温度设定状态,设定值末位闪烁,此时先按移位后按加减,设定您所需要的工作温度,再按设定功能键并保存设定值.此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态.所设定的工作温度应高于室内温度+8℃

C:如果工作温度低于环境温度时，开启＂制冷＂开关制冷至所需温度。

D：其他参数说明

（1）:SC表示测量修正，T：表示时间比例周期，P：表示时间比例带，I：表示积分系统，d:表示微分系统

（2）按设定功能键5秒后自动进入其他参数设定值状态，此时测量窗口显示＂SC＂字样，按加数或减数设定所需的参数。再按设定功能键，测量值窗口显示＂T＂，按加数或减数设定所需的参数，以此类推到全部参数修改完整，再按设定功能键5秒又恢复正常控制状态，并保存各设定值。

注：（1）设定所需的工作温度和其他参数结束时，并在15秒以内再按设定功能键保存设定值，如超出15秒设定值自动恢复原设定值。

（2）一般情况下，请不要自行修改各参数，除测量值修正可以修改。

6．待测量值到达工作温度时，对照插入槽内实验所要求的温度计，修正测量值与实际槽内的温度差（操作方法与第5条D里面的第2条相同）

使用注意事项

- 使用前应加入液体介质

- 使用电源50HZ 220V，电源功率要大于或等于仪器总功率，电源必须有良好的＂接地＂装置。

- 仪器应安置于通风干燥处，后背及两侧离开障碍物30mm距离。

- 使用完毕，所有开关要处于关机状态，拔下电源插头。