DO-905系列智能溶氧测试仪

用

户

手

册

南京安杨测控技术有限公司

目录

- 概述········································1

- 主要技术指标································2

- 仪器的工作原理······························3

- 仪器的安装··································6

- 仪器的使用方法和参数调整····················7

- 仪器的维护和定期校验························11

- 保修和服务··································13

- 仪器的成套性································13

- RS-485接口·································14

附录    仪表接线图··································15

第一章  概 述

DO-905型智能溶解氧分析仪是我公司充分吸收国内外同类仪表的优点自行研制的全新产品，是专门用来连续自动分析电厂锅炉给水、反应堆一、二回路及大中型锅炉给水中的微量溶解氧的含量。也适用于科研、实验室制备除氧水使用。

D0—905型智能溶氧分析仪具有以下主要特点：

l、采用高性能单片微处理器，功耗低，外围器件少；

2、双排LED显示，读数清晰，可同时显示溶氧值和温度值；

3、两级看门狗，保证仪器连续运行：

4、量程范围宽，量程自动转换：

5、设置的参数自动保护，无需电池支持：

6、采用自动校准，调试简单；

7、5～45℃全自动、全量程温度补偿；

8、电极采用特氟隆材料构成的敏感膜，适应范围广；

9、具有报警输出功能，可用来控制声光报警或者用来控制执行机构以实现自动控制：

10、具有光电隔离的模拟输出，其上下限可在面板上设定。输出信号为4～20mA标准模拟电流输出。

第二章主要技术指标

l、测量范围： 0～100 u g／L，   010～00u g／L，

010～000 u g／L，量程自动转换，无需手工操作。

2、灵敏度：    >5×1O-9A／u g／L

3、基本误差：       ±2%(F.S）

4、温度补偿附加误差：1.0%／10℃

5、最佳水样流量：    0.3L／Min

6、水样压力：        0～0.2MPa排放水至常压

7、消除本底氧时间：  <6小时

8、系统稳定性：        24小时变化值小于满度±1%

9、隔离输出电流信号：  4～20 mA(RL<750 Ω)

输出信号隔离度：   20MΩ

10、工作环境条件：环境温度 : 5～40℃

相对湿度: <85％

供电电源:  AC 220V±10% 50Hz±1， 50W

11、二次表外形尺寸：    144×144×300mm

12、二次表开孔尺寸：    138×138mm

第三章仪器的工作原理

仪器由传感器和二次仪表两部分组成。，

l、传感器：

仪器采用极谱法进行测量，传感器电极由测温元件铜电阻Cu50、阳电极(参比电极，银电极)、阴电极(测量电极，金电极)组成。氯化钾溶液为惰性电解质，两个电极之间加上一个稳定的直流电压组成的氧的极谱式传感器。为了使电极和被测溶液隔开，传感器使用了疏水透气的氟塑料薄膜(F一46)覆盖在金电极的表面，当被测液体中溶解氧在流动状态下通过F一46薄膜时，作为去极化剂在金电极上还原，产生还原电流，而透过膜的氧气量与水中的溶解氧量成正比，所以水中的溶解氧量与还原电流成线性关系。反应式如下：

在阴极上：02+2H2O+4e→40H-

在阳极上：4Ag+4Cl→4AgCl+4e

影响传感器测量的主要因素有：

(1)水样温度的影响

温度变化引起还原电流变化的原因：首先是F-46薄膜的透气率随温度变化；其次是当水样温度升高时，水中的溶解氧的溶解度降低，当水样流过传感器时，将有较多的氧从水中逸出，使透过薄膜的氧增加；相反，则减少；最后电极反应的速度与温度有关。前二者是主要原因，因此要求测量仪表必须有温度补偿措施。

(2) 被测水样流量的影响

因为F-46膜是一种弹性微孔膜，在不同水样流量下，膜的透气率相差很大，直接影响传感器的响应时间和响应值，流速增大，响应值减少，仪器要求水样流量为0.3L／Min。

(3) 透气膜的影响

要求透气膜透气性好，又不允许水样中其他离子透过，且有一定的强度。透气性能的优劣直接影响传感器的响应速度和灵敏度。不同型号的膜引起的灵敏度的差别，可通过调节二次表的放大器的放大倍数来校正。

(4) 本底电流的影响

电解液中的溶解氧能产生很大的本底电流，本底电流的大小取决于电极的设计是否合理。理想的结构是透气膜和金电极之间的薄而均匀的液膜层既能沟通输送电荷的道路，又抑制其余部分电解液中的溶解氧向金电极扩散，本仪器连续运行6小时后，本底电流基本被消除。

(5) 水质的影响：

水样中残存H2S、S02等杂质时，将使传感器受到污染，致使灵敏度下降，清洗周期缩短；水样中的油污及泥沙等杂物也会污染透气膜，缩短透气膜使用寿命。

2、二次表：

电压源产生一个恒定的直流电压信号(650mV)加在阴阳电极上，当电极浸入样品溶液时，在阴阳极之间产生一个电流信号，该电流信号与样品溶液中的溶解氧浓度成正比。二次表将该电流信号转换成电压信号，单片机再根据样品中的氧浓度选择合适的量程放大倍数。A／D转换芯片7109将最终的电压信号转换成12位精度的数字信号送入单片机。同时，Cu50组成的温度传感器通过R／V转换电路产生一个和温度相关的电压信号，亦由7109转换成数字信号送入单片机。

两路采样信号经过单片机软件运算,即可得到25℃时的溶解氧值。CPU同时把测得的溶解氧值和温度同时送入LED显示器，上排四位LED显示器显示被测溶液的溶解氧值，下排三位LED显示器显示被测溶液的温度。

单片机同时将被测溶液的溶解氧值转变成相应的频率信号，经隔离后由F／V、V／I转换成相应的4-20 mA隔离电流信号输出。

单片机还将被测得的溶解氧值和设定的报警进行比较，决定是否开启报警继电器。

第四章  仪器的安装

1、传感器安装地点应尽可能靠近取样点，尽可能无振动无冲击、外磁场干扰影响小、以及温度在5-45℃、相对湿度小于85％的场合。二次表可以安装在现场，亦可将二次表分开安装在控制室。

2、传感器垂直固定在支架上，被测水入口用φ10不锈钢管通过活接头与取样管连接，安装拆卸方便。被测样水出口亦可用φ10不锈钢管或者用软管接到水管或地沟。

3、二次表用随机的安装支架固定在仪表盘上，并按下图正确接线。

温度电极  溶氧电极  屏蔽  电  源

1    2   3   4    5   6    7

A    B   C    D   O   8    9

+   -        相  中

+   -   ┷　┗　┛

电流输出 参考电极 报警

4、确认样水管连接无误并无泄漏，确认电路连接正确后，即可通电。待本底电流消除后(连续通电6小时)，即可按照下节所述仪器使用方法和参数设置对仪器进行调试和参数设置。

第五章 仪器的使用方法和参数设置

仪表按上节对水样回路、电路检查并确认无误后即可进行通电运行。待仪器自检正常后即可对参数进行检查和修改，方法如下：

1．各功能键盘说明：

DO905 智能溶氧分析仪

南京安杨控制技术有限公司

高报警

电流低                                ug/L

电流高

温度补偿

压力补偿                             mg/L

地址号

选择

∧

∨

确认

M校准

A校准

图1  仪表面板键盘布置图

选 择 键，每按一次选择键，依次显示高报警、电流低（电流输出下限设定值）、电流高（电流输出上限设定值）、温度校准、压力校准、通信地址、溶氧测量值，周而复始。

∧ ∨键，功能参数选定后，按∧ ∨键，可以把所选定的参数调整到所需要的值。

确 认键， 功能参数调整好后，按确认键，该参数即被写入仪表内部E2ROM，如不按确认键，则保留原参数。

M校 准，按该键，可手动校准溶氧测量值，上排LED显示溶氧测量，M校 准指示灯被点亮，并连续闪动，此时可按∧ ∨键修改溶氧测量值到标准值，修改完成后可按确 认键，则新修正系数的写入仪表内部E2ROM存储器。

A校 准键，该键用于饱和氧浓度校准（即使用空气中的氧，对仪表测量满量程进行校准），A校 准指示灯被点亮并连续闪动，上排LED显示8.4(空气理论氧含量为8.4mg/L)。仪表自动校准，校准完成后，按确 认键，则校准过的溶解氧测量斜率写入仪表内部E2ROM存储器。

2．各参数设置

A、报警值设定

(l)连续按 选 择 键，直到高报警指示灯点亮，此时面板上部所示的值为报警值，单位为ppb，当测量值大于报警值时，报警继电器动作(标准表为常开式)。

(2)按∧ ∨调整报警值，直至所需数值。

(3)按确 认键，确认你需要改动报警值，计算机将以新的报警值工作。如不按动确 认键，计算机将放弃新的报警值，仍按原报警值工作。

B、电流输出范围的确定

4～20mA模拟输出电流对应于溶氧的测量范围，是电流低（电流输出下限设定值）和电流高（电流输出上限设定值）所决定，当测量值低于电流低值时，电流输出恒为4mA，当测量值大于电流高时，电流输出恒为20mA。当测量值位于电流低的值与电流高的值之间时，电流输出按以下公式输出：

I0(mA)=(16×测量值)／(电流高-电流低)+4mA

(1)连续按动选 择键，直至电流低指示灯点亮，面板上排数码管显示电流低的值，单位为PPb。

(2)通过按动键∧ ∨调整上排显示器到所需数值，按确 认键，该值存入E2ROM。采用同样的方法修改电流高的值，按确 认键，该值存入E2ROM，修改结束。

C、温度校准

出厂前温度已被精确校准，如对温度值有怀疑，可通过按动选 择 键，直至温度补偿指示灯亮，此时下排LED显示就是当前测得的样水温度，请用精密水银温度计(分度值0．1℃)，测量样水温度与显示值相比较，如差值大于0．2℃，可通过按动∧ ∨键调整温度测量值，直至与水银温度计示值相同，按确 认键，写入仪器。

D、压力校准

空气中的饱和氧含量与大气压有关，通常在海拔不高的地区大气压相差不大，不需调整压力参数；但对于高海拔地区，大气压相差较大，则需调整大气压的值。

（1）选 择键，直至压力补偿指示灯点亮，面板上排显示压力值，单位为mmHg，如与当地的大气压力值不相符，可通过按∧ ∨键调整至当地的气压值，按动确 认键写入仪器。

E、手动校准：

此为人工校准，人工校准步骤如下：

(1)通电开机一小时以上。

(2)将电极放入已知溶氧值的标准溶液中至少5分钟。

(3)按动M校 准键，手动校准指示灯点亮，通过∧ ∨键校准测量值，

调整范围±10PPb，直至与标准溶液相符。

(4)按动确 认键，确认校准值，仪器将按新的校准值测量样水。

如不按动确 认键，30分钟后，仪器自动恢复测量状态，放弃本次校准，按原值测量。

F、自动校准

请按以下步骤进行自动校准：

(1)通电开机一小时以上。

(2)将电极自样水中取出，暴露于空气中至少5分钟。

(3)按动A校 准键，校准指示灯将闪烁，仪器开始自动校准，直至自动指示灯停止闪烁。自动校准结束后，仪器自动恢复测量状态。如自动校准失败，上排显示器的显示值将闪烁，并且不能自动恢复测量状态，需按动选择键恢复测量状态，请重复第三步。自动校准时间较长，约需10—15分钟（如接近电极使用寿命或者空气氧含量稳定校准时间会更长），在自动校准过程中，按面板上任意一键，将自动退出自动校准状态，放弃本次自动校准，按照原参数工作。

第六章  仪器的维护与校验

l．二次表的维护

(1)日常维护

仪器的日常维护，应做到以下几点：

A、注意防尘、防潮，仪器的后盖应盖好；

B、避免阳光直射；

C、环境温度为5—45℃；

D、要尽量避开干扰源和强磁场环境；

E、当仪器出现测量不准确时，应对二次表及电极进行校验；校验方法参照仪器的定期校验方法。

(2)  定期校验

仪器在使用过程中出现测量不准确时，或者仪器工作一段时间(一般为六个月)后，可对仪器进行如下校验：

- 溶氧测量准确度的校验

采用自动校准和手动校准方法进行校验。

- 温度测量准确度的校验

见上一章温度校准。

C、输出电流准确度的校验

2、电极的维护：

(1)日常维护

电极在使用过程中由于直接和水样接触，极易发生污染结垢，因此要根据水质情况定期进行清洗。本仪器所配套的电极清洗非常简单， 首先拆下电极上的引线，去掉电极护套，用清水冲洗氧渗透膜表面，注意不要用硬、尖的东西及手触碰膜表面，以免损坏渗透膜。

(2)定期维护

电极使用一段时间(约三个月)，要对电解液和渗透膜进行更换。步骤如下：

A、更换膜圈及电解液时，先旋下压膜圈，取下膜圈，倒去电极腔体内的电解液，检查阴极表面，如有水质中的活性物质吸附在阴极表面，用无水乙醇棉花或滤纸轻轻擦干阴极表面，后用针筒注入重蒸馏水电极内腔中，冲洗两次，然后用D0一100电解液注满氧电极腔体，最后从阴极顶端加电解液注满为止。

B、PA一100膜圈用电解液，冲洗两次再注满。

C、将注满电解液体的膜圈，慢慢扣在电极上排出汽泡与多余电解液，用压膜圈旋紧，吸水纸吸干净，放置12小时后使用。如果需要立即投入使用，新装好的膜的应力集中会影响测量误差，应在使用6个小时后按说明书重新自动校准一次。

第七章 保修和服务

产品自发货之日起二次表十四个月内实现免费修理，电极为十二个月，人为损坏不包括在内。超过保修期，根据故障酌情收取修理费和材料费。

第八章 仪器的成套性

1、D0—905智能溶解氧测试仪主机

2、D0—905溶氧传感器

3、连接电缆

4、安装支架

5、使用说明书

6、传感器流通池

第九章 RS-485通信接口

1、接线：

仪器背后在主接线端子下放有一个小型接线端子为通信接口，如下图：

DG    DB   DA

DG为通信接口数字地。用屏蔽线连接使接屏蔽层

DA 通信口“+”

DB 通信口“一”

2、通讯协议及数据格式：    ’

波特率4800，8位数据位，1位停止位，无校验。采用ASC 11字符传送数据，计算机发出命令后，相应地址的仪表立即响应，两秒内无响应则本次通信失败。数据格式如下：

计算机请求信号：“#    ×  ×  ┛”

“#”：请求起始符

“××”：被访问仪表地址(两位十进制数)

“┛”：结束标志，回车

仪表响应信号为：“> 仪表地址 测量值 温度 ┛”．

例：溶氧仪地址为08H，溶氧值为20.3ug／L，温度为24．8℃

计算机请求信号  #08┛仪表响应信号    >08 020.3 24．8 ┛

注意：溶氧仪RS—485通信时传送数据上限为2000 ug/L(PPb),当测量值大于2000 ug/L时，传送的数据恒为2000 ug/L

2、关于仪表本机地址的设定：

按面板 选 择 键，选择到上排显示器显示本机地址，按∧ ∨键，设定到需要的值，再按 确 认 键即可。

附录：仪表接线图