硬质泡沫塑料吸水率测试系统

用

户

手

册

南京安杨测控技术有限公司

025-83739023 18951694709

前 言

硬质泡沫塑料吸水率测试系统是由多个部件组成，系统的详细测试方法及步骤请参见GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》硬质泡沫塑料质量测量仪、硬质泡沫塑料泡孔直径测试仪具体使用方法请参见使用说明书，本用户手册介绍的是本测试系统的安装及使用的方法及技巧。

孔径测量显微镜的使用技巧

- 物镜放大倍数的选择

孔径测量显微镜一般由10倍的目镜和2.5倍、5倍的物镜组成，可将试样放大25倍和50倍。选用物镜不是放大倍数越大越好，而是要适当，因为放大倍数越大，显微镜中看到的景深越大，不利于对最上面一层泡孔孔径进行测量，加大了孔径测量的难度和误差。因此应选择能看清孔径而放大倍数尽量小的物镜。

由于切片后的试样较薄，观察时应用载玻片压住试样切片。

- 泡孔测量技巧

在孔径测量显微镜下，能够看到多层泡孔，这是因为泡孔在试样中不是均匀分布的。因此在测量泡孔孔径时，首先应使用合适的物镜减小景深；其次在调焦时，使物镜从高向低慢慢调，直到最上面一层能看清楚即可，而不要追求很清楚，因为这样会使下面几层也清楚，干扰对最上面一层的观察。第三在选取泡孔测量时太小（可能是下面一层与最上面一层的重影合成的或不是从中间切割的泡孔）或太大的泡孔（有可能是两个破孔合成的）不要选取，而应选择大小差不多，轮廓清楚的泡孔，选取泡孔后使用X、Y轴调节，并可旋转载物台，将泡孔放置在合适位置测量泡孔直径。

国家标准上要求在固定长度上对泡孔数量进行计数，从而计算弦长，但在实际操作过程中，由于泡孔并不是均匀分布而造成该操作无法进行(同一直线上没有连续的泡孔，即使有，有些泡孔也不是从中间切割的)，根据以往用户反馈的经验，建议可采用测量一定数量的泡孔孔径，用计算平均弦长的方法代替该步骤。由于事先无法预知泡孔的直径，可采用切取不同厚度切片，计算孔径，取孔径最大的数据作为切片泡孔直径。如用户还想更精确，可加大切片数量或者逐渐逼近的方法（即取已测量样片中两个孔径最大厚度的中间值，再切片，再比较，再重新选中间值切片，再比较）确定泡孔直径。

- 底部照明灯的使用

显微镜另配有底部照明灯，采用反光镜将光线照在样品切片上，可以更清楚的看到泡孔轮廓，使用时将灯光照在反光镜上，调整反光镜角度，使光线均匀照透明的载物台上即可。

注意：显微镜在出厂时，载物平台上可能覆盖保护的油纸，使用时应将该纸去掉。

- 反光镜的安装

为了运输安全，显微镜底部的反光镜通常是卸下，使用时需将反光镜安装上。安装时为了防止反光镜片损坏，可将反光镜片卸下后，在安装反光镜，拆卸方法是：将反光镜C形支架轻轻向外掰，取出反光镜片即可。将反光镜C形支架插入安装孔，然后再将反光镜片装上即可。

注意：测量显微镜的Y轴调节旋纽，在运输过程中可能使用一红色固定板固定，使用时用螺丝刀卸下两个固定螺丝即可。

切片器使用方法

（略，详见打印版使用说明书）

仪器安装台的安装方法

仪器安装台有一块面板、四块脚板、四块短加强板和一块长加强板组成，安装时步骤如下：

- 板上有三种安装孔，一种是安装带螺丝的长安装杆的螺丝孔，一种是装木栓孔，还有一种锁紧螺母的大而浅的圆孔。用户按照不同安装孔类型，装入相应的连接零件。

- 装好连接零件后，将连接螺杆及木栓对准相应的安装孔，用钉锤轻轻敲打木板，使结合处连接紧密，用螺丝到拧紧锁紧螺母。

- 用户可先用将短加强板将四个脚板两两组合起来，再安装到面板上，最后再将长加强板安装好，整个仪表安装就安装牢固了。