QJ36型电桥的双桥接法简要说明

QJ36型电桥做为双臂电桥使用时，电路接法通常如(图一)所示，测量读数可以读到10-6Ω。但是，当测量更小的电阻时，就显得不够用了。例如某铜线长1m、截面240mm2，预期电阻为0.0000754Ω，在(图一)所示电路中只能读到0.00007Ω。为此可以改用(图二)所示电路来测量,可读到10-8Ω,满足要求。上述两种电路的区别主要有：

①  RS、RX换位：

在(图一)中，标准电阻RS的电势端P1、P2接在QJ36的第1、2号接线柱上，被测电阻RX(也就是四端夹具)的电势端P1、P2接在QJ36的第3、4号接线柱上；

在(图二)中，被测电阻RX(也就是四端夹具)的电势端P1、P2接在QJ36的第1、2号接线柱上，标准电阻RS的电势端P1、P2接在QJ36的第3、4号接线柱上。

②  计算公式不同：

在(图一)中，计算公式为

RX ＝RS　× RM / R2…………RM 是分子，R2是分母；

在(图二)中，计算公式为

RX ＝RS　× R2 / RM…………R2是分子，RM是分母

可以看出比较臂读数RM和比例臂读数R2在两个公式中的位置不同。

使用中的注意事项：

接线：

仔细照图接线，不要弄错接线柱序号。(图二)中四端夹具RX的

电流端C2到标准电阻RS的电端端C1之间的联线，要用本厂提供的柔性短路片；(图一)中RS的C2端到RX的C1端之间也是这样。RS和RX的各条联线尽量短而粗，其中只有四端夹具的远端联线不得已要有1m多长，例如(图二)中四端夹具的C1、P1到QJ36的联线。

各条联线与接线柱要尽量压紧，四端夹具的4个夹头要与样品铜棒尽量夹紧。

选参数：

在(图二)中，比例臂R1、R2都选100Ω；标准电阻RS选0.001

Ω；测量电流选5A；比较臂读数RM约为1400.00Ω以上。

调节：

使用前将QJ36的8个旋钮都来回旋几圈，可减小测量误差。

# Text boxes

电源

QJ36型单双臂电桥